## Force Calibration
Force Transducer Calibration
Update values in black boxes below
| Date: |  |  | Initials:
|  | 5X |  |  | 10X
| mg | V0 | Vtot | V diff | V0 | Vtot | V diff
| 24 | 0.01 | 0.074 | 0.064 | 0.01 | 0.16 | 0.15
| 54 | 0.08 | 0.18 | 0.1 | 0.008 | 0.32 | 0.312
| 91 | 0.012 | 0.24 | 0.228 | 0.012 | 0.69 | 0.678
| 199 | 0.009 | 0.57 | 0.561 | 0.005 | 1.15 | 1.145
predicted values based on 10x
| at 50x | cal | 0.33437 |  |  | 5X |  | 10X
|  |  | mN/V |  | mg | V at 5X | mg | V at 10X
[5 empty] | 24 | 0.064 | 24 | 0.15
| at 20x | cal | 0.83593 |  | 54 | 0.1 | 54 | 0.312
|  |  | mN/V |  | 91 | 0.228 | 91 | 0.678
[5 empty] | 199 | 0.561 | 199 | 1.145
| at 10 X | cal | 1.6719
|  |  | mN/V |  | slope | 335.9182 | slope | 170.4939
[6 empty] | mg/V |  | mg/V
| at 5 X | cal | 3.3437 |  | cal mN/V | 3.294
|  |  | mN/V |  | error % | -1.487%
[5 empty] | <3% error? | pass
| at 2 X | cal | 8.3593 |  | Sensitivity | pass
mN/V
| at 1 X | cal | 16.7186
mN/V

## Noise
Time 0 | sq.Analog-Sc
0 | 0.009 | Average | 0.011284
0.001 | 0.009 | StdDev | 0.014023 | Test for less than .020.
0.002 | 0.017 |  |  | pass
0.003 | 0.034
0.004 | 0.034
0.005 | 0.017
0.006 | 0.009
0.007 | 0.026
0.008 | 0.017
0.009 | 0.017
0.01 | 0.009
0.011 | 0.026
0.012 | 0.017
0.013 | 0.026
0.014 | 0.009
0.015 | 0
0.016 | 0.026
0.017 | -0.009
0.018 | 0.009
0.019 | 0.009
0.02 | 0.034
0.021 | 0.017
0.022 | 0.034
0.023 | 0.017
0.024 | 0
0.025 | 0
0.026 | 0.009
0.027 | 0.009
0.028 | 0.034
0.029 | 0.034
0.03 | 0.017
0.031 | 0.009
0.032 | 0.009
0.033 | 0
0.034 | 0.009
0.035 | 0.009
0.036 | 0.026
0.037 | 0.043
0.038 | 0.017
0.039 | 0.043
0.04 | 0.009
0.041 | 0
0.042 | 0.017
0.043 | 0
0.044 | 0.017
0.045 | 0.026
0.046 | 0.017
0.047 | 0
0.048 | 0.009
0.049 | 0
0.05 | -0.009
0.051 | 0.017
0.052 | 0.009
0.053 | 0.017
0.054 | 0.051
0.055 | 0.009
0.056 | 0.017
0.057 | 0.017
0.058 | 0.009
0.059 | -0.009
0.06 | 0
0.061 | 0.026
0.062 | 0.026
0.063 | 0.017
0.064 | 0.017
0.065 | 0
0.066 | 0
0.067 | 0
0.068 | 0.009
0.069 | 0.026
0.07 | 0.043
0.071 | 0.034
0.072 | 0.017
0.073 | 0.009
0.074 | 0.009
0.075 | 0.009
0.076 | 0
0.077 | 0
0.078 | 0.06
0.079 | 0.009
0.08 | 0.026
0.081 | 0.051
0.082 | 0
0.083 | 0
0.084 | 0
0.085 | 0.009
0.086 | 0.026
0.087 | 0.051
0.088 | 0.017
0.089 | 0.026
0.09 | 0
0.091 | 0
0.092 | 0
0.093 | 0.009
0.094 | 0.017
0.095 | 0.026
0.096 | 0.051
0.097 | 0.017
0.098 | 0
0.099 | 0
0.1 | 0
0.101 | 0
0.102 | 0.017
0.103 | 0.017
0.104 | 0.043
0.105 | 0.043
0.106 | 0.034
0.107 | 0.017
0.108 | 0.009
0.109 | 0
0.11 | 0.043
0.111 | 0.043
0.112 | 0.026
0.113 | 0.017
0.114 | 0.043
0.115 | 0.009
0.116 | 0.026
0.117 | 0
0.118 | 0.009
0.119 | 0.026
0.12 | 0.043
0.121 | 0.026
0.122 | 0.026
0.123 | 0.034
0.124 | -0.009
0.125 | 0.017
0.126 | 0.009
0.127 | 0.009
0.128 | 0.026
0.129 | 0.009
0.13 | 0
0.131 | 0.043
0.132 | 0.009
0.133 | 0.009
0.134 | 0.017
0.135 | 0
0.136 | 0.034
0.137 | 0.026
0.138 | 0.026
0.139 | 0.034
0.14 | 0
0.141 | -0.009
0.142 | 0
0.143 | 0.017
0.144 | 0.009
0.145 | 0.009
0.146 | 0.026
0.147 | 0.009
0.148 | 0.043
0.149 | 0.017
0.15 | -0.017
0.151 | 0.009
0.152 | 0.034
0.153 | 0.017
0.154 | 0.026
0.155 | 0.034
0.156 | 0.017
0.157 | 0.017
0.158 | 0
0.159 | 0
0.16 | 0.017
0.161 | 0.026
0.162 | 0.043
0.163 | 0.034
0.164 | 0.034
0.165 | 0
0.166 | 0.009
0.167 | 0.009
0.168 | 0.009
0.169 | 0.017
0.17 | 0.017
0.171 | 0.026
0.172 | 0.043
0.173 | 0
0.174 | -0.017
0.175 | 0
0.176 | 0.017
0.177 | 0
0.178 | 0.017
0.179 | 0.026
0.18 | 0.009
0.181 | 0.009
0.182 | 0
0.183 | 0
0.184 | 0
0.185 | 0.017
0.186 | 0.009
0.187 | 0.034
0.188 | 0.017
0.189 | 0
0.19 | 0.017
0.191 | 0.017
0.192 | 0
0.193 | 0
0.194 | 0.017
0.195 | 0
0.196 | 0.043
0.197 | 0.009
0.198 | 0
0.199 | 0.009
0.2 | 0
0.201 | 0.009
0.202 | 0.009
0.203 | 0.043
0.204 | 0.017
0.205 | 0.026
0.206 | 0.017
0.207 | 0
0.208 | 0.009
0.209 | 0.009
0.21 | 0
0.211 | 0.017
0.212 | 0.026
0.213 | 0.051
0.214 | 0.009
0.215 | 0.009
0.216 | 0
0.217 | 0.009
0.218 | 0
0.219 | 0.009
0.22 | 0.009
0.221 | 0.026
0.222 | 0.026
0.223 | 0.009
0.224 | 0.009
0.225 | -0.009
0.226 | 0
0.227 | 0.009
0.228 | 0.009
0.229 | 0.009
0.23 | 0.017
0.231 | 0
0.232 | 0.009
0.233 | 0
0.234 | 0
0.235 | 0
0.236 | 0.017
0.237 | 0.017
0.238 | 0.026
0.239 | 0.017
0.24 | -0.009
0.241 | 0.017
0.242 | 0
0.243 | 0.009
0.244 | 0.017
0.245 | 0.017
0.246 | 0.026
0.247 | 0.009
0.248 | 0.009
0.249 | 0
0.25 | 0
0.251 | 0
0.252 | 0.009
0.253 | 0.043
0.254 | 0.034
0.255 | 0.017
0.256 | 0.009
0.257 | 0.009
0.258 | 0.009
0.259 | 0
0.26 | 0
0.261 | 0.009
0.262 | 0.017
0.263 | 0.026
0.264 | 0.026
0.265 | 0
0.266 | -0.017
0.267 | 0
0.268 | -0.009
0.269 | 0.034
0.27 | 0.017
0.271 | 0.034
0.272 | 0.043
0.273 | 0
0.274 | -0.017
0.275 | 0.009
0.276 | 0.009
0.277 | 0.009
0.278 | 0.026
0.279 | 0.009
0.28 | 0.017
0.281 | 0.009
0.282 | 0
0.283 | 0.017
0.284 | 0
0.285 | 0.009
0.286 | 0.034
0.287 | 0.026
0.288 | 0.043
0.289 | 0.034
0.29 | 0.009
0.291 | 0.009
0.292 | 0
0.293 | 0.017
0.294 | 0.017
0.295 | 0.017
0.296 | 0.026
0.297 | 0.034
0.298 | 0.026
0.299 | 0
0.3 | 0.009
0.301 | 0.009
0.302 | 0.009
0.303 | 0.034
0.304 | 0.043
0.305 | 0.026
0.306 | 0.017
0.307 | 0.009
0.308 | 0
0.309 | 0.009
0.31 | 0
0.311 | 0.017
0.312 | 0.034
0.313 | 0.034
0.314 | 0.009
0.315 | 0.009
0.316 | 0
0.317 | 0
0.318 | 0
0.319 | 0.026
0.32 | 0.026
0.321 | 0.06
0.322 | 0.043
0.323 | 0.009
0.324 | 0.009
0.325 | 0.009
0.326 | 0.009
0.327 | 0.017
0.328 | 0.026
0.329 | 0.009
0.33 | 0.026
0.331 | 0.017
0.332 | 0.009
0.333 | 0.009
0.334 | 0
0.335 | 0
0.336 | 0.017
0.337 | 0.026
0.338 | 0.017
0.339 | 0.026
0.34 | 0.009
0.341 | -0.017
0.342 | -0.009
0.343 | 0
0.344 | 0.017
0.345 | 0.017
0.346 | 0.009
0.347 | 0.026
0.348 | 0.009
0.349 | 0
0.35 | -0.009
0.351 | 0
0.352 | 0
0.353 | 0.017
0.354 | 0.009
0.355 | 0.009
0.356 | 0.009
0.357 | 0
0.358 | 0
0.359 | 0
0.36 | 0.009
0.361 | 0.017
0.362 | 0.009
0.363 | 0.017
0.364 | 0.026
0.365 | 0
0.366 | -0.026
0.367 | 0
0.368 | 0
0.369 | 0.017
0.37 | 0.026
0.371 | 0.043
0.372 | 0.017
0.373 | 0.009
0.374 | -0.009
0.375 | 0
0.376 | 0.009
0.377 | 0.034
0.378 | 0.017
0.379 | 0.034
0.38 | 0.009
0.381 | 0.009
0.382 | -0.009
0.383 | 0
0.384 | 0.009
0.385 | 0
0.386 | 0.017
0.387 | 0.043
0.388 | 0.043
0.389 | 0.017
0.39 | 0.009
0.391 | 0
0.392 | -0.009
0.393 | 0.017
0.394 | 0.017
0.395 | 0.017
0.396 | 0.009
0.397 | 0.017
0.398 | 0
0.399 | -0.009
0.4 | -0.009
0.401 | 0.009
0.402 | 0.017
0.403 | 0.017
0.404 | 0.051
0.405 | 0.034
0.406 | 0.017
0.407 | -0.009
0.408 | 0
0.409 | 0
0.41 | 0.009
0.411 | 0
0.412 | 0.034
0.413 | 0
0.414 | 0
0.415 | 0
0.416 | -0.009
0.417 | -0.009
0.418 | 0
0.419 | 0.009
0.42 | 0.026
0.421 | 0.043
0.422 | 0.009
0.423 | 0.009
0.424 | 0.009
0.425 | 0.009
0.426 | 0.009
0.427 | 0
0.428 | 0.017
0.429 | 0.026
0.43 | 0.026
0.431 | 0
0.432 | 0
0.433 | -0.009
0.434 | 0
0.435 | 0.017
0.436 | 0.034
0.437 | 0.026
0.438 | 0.043
0.439 | 0.009
0.44 | 0.017
0.441 | 0
0.442 | 0
0.443 | 0.009
0.444 | 0.009
0.445 | 0.017
0.446 | 0.009
0.447 | 0.009
0.448 | 0.009
0.449 | 0.017
0.45 | 0.009
0.451 | 0
0.452 | 0.017
0.453 | 0.017
0.454 | 0.043
0.455 | 0.026
0.456 | 0.009
0.457 | 0
0.458 | 0
0.459 | -0.017
0.46 | 0.017
0.461 | 0.009
0.462 | 0.017
0.463 | 0.043
0.464 | 0.026
0.465 | 0.017
0.466 | -0.009
0.467 | -0.009
0.468 | -0.009
0.469 | 0.026
0.47 | 0.026
0.471 | 0.017
0.472 | 0.026
0.473 | 0.026
0.474 | 0
0.475 | 0.009
0.476 | -0.017
0.477 | 0.009
0.478 | 0
0.479 | 0.017
0.48 | 0.017
0.481 | 0.009
0.482 | 0.009
0.483 | 0
0.484 | 0.009
0.485 | 0
0.486 | 0.026
0.487 | 0.026
0.488 | 0.034
0.489 | 0.026
0.49 | 0
0.491 | -0.009
0.492 | 0.009
0.493 | 0
0.494 | 0.017
0.495 | 0.017
0.496 | 0.017
0.497 | 0.026
0.498 | 0
0.499 | 0
0.5 | 0
0.501 | 0
0.502 | 0.017
0.503 | 0.009
0.504 | 0.043
0.505 | 0.026
0.506 | 0.034
0.507 | 0.017
0.508 | -0.009
0.509 | 0
0.51 | 0.009
0.511 | 0.026
0.512 | 0
0.513 | 0.017
0.514 | 0.034
0.515 | 0
0.516 | 0
0.517 | -0.017
0.518 | 0.009
0.519 | 0
0.52 | 0.034
0.521 | 0.026
0.522 | 0.017
0.523 | 0.009
0.524 | 0.009
0.525 | 0.009
0.526 | 0
0.527 | 0.017
0.528 | 0.017
0.529 | 0.009
0.53 | 0.017
0.531 | 0
0.532 | -0.009
0.533 | 0
0.534 | 0
0.535 | 0.017
0.536 | 0.017
0.537 | 0.026
0.538 | 0.009
0.539 | 0.034
0.54 | -0.009
0.541 | 0
0.542 | 0.009
0.543 | 0.009
0.544 | -0.017
0.545 | 0.009
0.546 | 0.043
0.547 | 0.017
0.548 | 0.017
0.549 | 0
0.55 | 0
0.551 | 0.009
0.552 | 0.009
0.553 | 0.017
0.554 | 0.034
0.555 | 0.026
0.556 | 0.026
0.557 | 0
0.558 | -0.009
0.559 | 0
0.56 | 0.009
0.561 | 0.017
0.562 | 0.043
0.563 | 0.009
0.564 | 0
0.565 | 0
0.566 | 0
0.567 | -0.009
0.568 | 0.026
0.569 | 0.017
0.57 | 0.009
0.571 | 0.043
0.572 | 0.051
0.573 | 0.026
0.574 | 0
0.575 | 0
0.576 | 0.009
0.577 | 0
0.578 | 0.009
0.579 | 0.043
0.58 | 0.026
0.581 | 0.017
0.582 | 0
0.583 | -0.009
0.584 | 0
0.585 | 0
0.586 | 0.034
0.587 | 0.017
0.588 | 0.051
0.589 | 0
0.59 | 0
0.591 | 0.009
0.592 | -0.009
0.593 | 0.017
0.594 | 0.026
0.595 | 0.034
0.596 | 0.017
0.597 | 0.009
0.598 | 0.017
0.599 | 0.017
0.6 | 0
0.601 | 0.009
0.602 | 0.009
0.603 | 0.026
0.604 | 0.009
0.605 | 0.034
0.606 | 0.009
0.607 | 0
0.608 | 0
0.609 | 0.009
0.61 | 0.009
0.611 | 0.026
0.612 | 0.034
0.613 | 0.026
0.614 | 0.017
0.615 | 0.009
0.616 | -0.009
0.617 | 0
0.618 | 0
0.619 | 0.017
0.62 | 0.043
0.621 | 0.017
0.622 | 0.017
0.623 | 0.026
0.624 | 0
0.625 | -0.009
0.626 | -0.009
0.627 | 0.009
0.628 | 0.017
0.629 | 0
0.63 | 0.026
0.631 | 0
0.632 | 0.009
0.633 | 0
0.634 | 0
0.635 | 0.017
0.636 | 0.017
0.637 | 0.026
0.638 | 0.034
0.639 | 0.017
0.64 | 0.017
0.641 | 0
0.642 | -0.009
0.643 | 0
0.644 | 0.009
0.645 | 0.017
0.646 | 0.026
0.647 | 0.009
0.648 | 0.017
0.649 | 0.017
0.65 | 0
0.651 | 0.009
0.652 | 0.034
0.653 | 0.043
0.654 | 0.051
0.655 | 0.034
0.656 | 0.009
0.657 | 0
0.658 | 0
0.659 | -0.009
0.66 | 0.017
0.661 | 0.009
0.662 | 0.034
0.663 | 0.034
0.664 | 0.034
0.665 | 0
0.666 | 0.009
0.667 | 0.009
0.668 | 0.009
0.669 | 0.026
0.67 | 0.017
0.671 | 0.034
0.672 | 0.017
0.673 | 0
0.674 | 0
0.675 | -0.017
0.676 | 0
0.677 | -0.009
0.678 | 0.026
0.679 | 0.017
0.68 | 0.034
0.681 | 0.026
0.682 | 0.017
0.683 | 0
0.684 | 0
0.685 | 0.017
0.686 | 0.009
0.687 | 0.034
0.688 | 0.026
0.689 | 0.026
0.69 | 0.017
0.691 | 0.009
0.692 | 0.009
0.693 | 0.034
0.694 | 0.034
0.695 | 0.017
0.696 | 0.034
0.697 | 0.043
0.698 | 0.017
0.699 | 0.017
0.7 | 0
0.701 | 0.009
0.702 | 0.034
0.703 | 0.026
0.704 | 0.034
0.705 | 0.043
0.706 | 0.017
0.707 | 0.009
0.708 | 0
0.709 | -0.009
0.71 | -0.009
0.711 | 0.009
0.712 | 0.009
0.713 | 0.034
0.714 | 0.009
0.715 | 0
0.716 | 0
0.717 | -0.009
0.718 | 0.026
0.719 | 0.026
0.72 | 0.026
0.721 | 0.026
0.722 | 0.017
0.723 | 0.017
0.724 | 0.009
0.725 | 0.017
0.726 | -0.009
0.727 | 0.026
0.728 | 0.009
0.729 | 0.026
0.73 | 0.026
0.731 | 0.026
0.732 | 0.026
0.733 | 0.009
0.734 | 0.009
0.735 | 0
0.736 | 0.026
0.737 | 0.009
0.738 | 0.034
0.739 | 0.009
0.74 | 0.009
0.741 | 0
0.742 | 0
0.743 | 0
0.744 | 0
0.745 | 0.017
0.746 | 0.017
0.747 | 0.026
0.748 | 0.009
0.749 | 0.009
0.75 | -0.009
0.751 | 0.009
0.752 | 0.009
0.753 | 0.026
0.754 | 0.034
0.755 | 0.034
0.756 | 0.034
0.757 | 0.009
0.758 | -0.009
0.759 | 0
0.76 | 0
0.761 | 0.009
0.762 | 0.026
0.763 | 0.009
0.764 | 0.026
0.765 | 0
0.766 | -0.009
0.767 | 0.017
0.768 | 0.034
0.769 | 0.026
0.77 | 0.017
0.771 | 0.026
0.772 | 0.043
0.773 | 0.026
0.774 | 0
0.775 | 0
0.776 | 0.009
0.777 | 0.017
0.778 | 0.026
0.779 | 0.026
0.78 | 0.009
0.781 | 0.026
0.782 | 0
0.783 | 0
0.784 | 0
0.785 | 0.017
0.786 | 0.026
0.787 | 0.034
0.788 | 0.034
0.789 | 0.026
0.79 | 0
0.791 | 0
0.792 | 0
0.793 | 0.009
0.794 | 0.017
0.795 | 0.009
0.796 | 0.034
0.797 | 0.017
0.798 | 0
0.799 | 0.009
0.8 | 0.009
0.801 | 0.009
0.802 | 0.017
0.803 | 0.043
0.804 | 0.026
0.805 | 0.017
0.806 | 0.017
0.807 | 0.009
0.808 | 0.017
0.809 | 0
0.81 | 0.009
0.811 | 0.034
0.812 | 0.026
0.813 | 0.043
0.814 | 0.017
0.815 | 0.009
0.816 | -0.009
0.817 | 0
0.818 | 0
0.819 | 0.034
0.82 | 0.034
0.821 | 0.043
0.822 | 0.009
0.823 | 0.017
0.824 | 0
0.825 | -0.009
0.826 | -0.009
0.827 | 0.017
0.828 | 0.017
0.829 | 0
0.83 | 0.026
0.831 | 0
0.832 | -0.009
0.833 | -0.009
0.834 | 0
0.835 | 0.009
0.836 | 0.017
0.837 | 0.017
0.838 | 0.009
0.839 | 0.009
0.84 | 0
0.841 | 0.009
0.842 | 0.009
0.843 | 0
0.844 | 0.009
0.845 | 0.034
0.846 | 0.017
0.847 | 0.009
0.848 | 0
0.849 | 0.026
0.85 | 0.009
0.851 | -0.009
0.852 | -0.009
0.853 | 0.017
0.854 | 0.017
0.855 | 0.017
0.856 | 0.009
0.857 | 0
0.858 | 0
0.859 | -0.009
0.86 | 0
0.861 | 0.009
0.862 | 0.026
0.863 | 0.026
0.864 | 0.009
0.865 | 0.009
0.866 | 0
0.867 | -0.009
0.868 | 0
0.869 | 0.009
0.87 | 0.034
0.871 | 0.026
0.872 | 0.043
0.873 | 0.017
0.874 | 0.026
0.875 | 0
0.876 | 0
0.877 | 0.017
0.878 | 0.026
0.879 | 0.026
0.88 | 0.026
0.881 | 0.017
0.882 | 0.009
0.883 | 0
0.884 | 0.009
0.885 | 0
0.886 | 0.017
0.887 | 0.034
0.888 | 0.051
0.889 | 0.009
0.89 | 0
0.891 | -0.009
0.892 | -0.009
0.893 | 0
0.894 | 0.017
0.895 | 0.017
0.896 | 0.009
0.897 | 0
0.898 | 0.009
0.899 | 0
0.9 | 0.009
0.901 | 0.009
0.902 | 0.026
0.903 | 0.034
0.904 | 0.017
0.905 | 0.026
0.906 | 0.034
0.907 | 0.009
0.908 | 0
0.909 | 0
0.91 | 0.017
0.911 | 0.034
0.912 | 0.026
0.913 | 0.051
0.914 | 0.017
0.915 | 0
0.916 | 0
0.917 | 0.009
0.918 | 0
0.919 | 0.009
0.92 | 0.034
0.921 | 0.034
0.922 | 0.026
0.923 | 0.009
0.924 | 0.009
0.925 | 0
0.926 | 0
0.927 | 0
0.928 | 0
0.929 | 0.034
0.93 | 0.034
0.931 | 0.026
0.932 | 0
0.933 | 0.009
0.934 | 0.009
0.935 | 0
0.936 | 0.017
0.937 | 0.017
0.938 | 0.026
0.939 | 0.034
0.94 | 0.026
0.941 | 0
0.942 | 0
0.943 | 0
0.944 | 0
0.945 | 0.017
0.946 | 0.051
0.947 | 0.026
0.948 | 0.034
0.949 | 0.009
0.95 | 0
0.951 | 0.026
0.952 | 0.026
0.953 | 0.009
0.954 | 0.034
0.955 | 0.017
0.956 | 0.009
0.957 | 0.034
0.958 | 0
0.959 | -0.009
0.96 | 0
0.961 | 0.017
0.962 | 0.026
0.963 | 0.034
0.964 | 0
0.965 | 0.017
0.966 | -0.009
0.967 | 0
0.968 | 0.017
0.969 | 0
0.97 | 0.026
0.971 | 0.034
0.972 | 0.009
0.973 | 0
0.974 | -0.009
0.975 | 0.009
0.976 | 0
0.977 | 0
0.978 | 0
0.979 | 0
0.98 | 0.009
0.981 | 0.017
0.982 | 0
0.983 | -0.009
0.984 | 0.009
0.985 | 0.009
0.986 | 0.026
0.987 | 0.017
0.988 | 0.026
0.989 | 0.026
0.99 | 0.009
0.991 | -0.009
0.992 | 0
0.993 | 0
0.994 | 0.009
0.995 | 0.026
0.996 | 0.009
0.997 | 0.017
0.998 | -0.009
0.999 | 0.009
1 | 0
1.001 | -0.009
1.002 | 0.017
1.003 | 0.009
1.004 | 0.043
1.005 | 0.043
1.006 | 0
1.007 | -0.009
1.008 | 0
1.009 | -0.009
1.01 | 0.009
1.011 | 0.017
1.012 | 0.026
1.013 | 0.009
1.014 | 0.017
1.015 | -0.009
1.016 | -0.017
1.017 | 0
1.018 | 0
1.019 | 0.009
1.02 | 0.017
1.021 | 0.017
1.022 | 0.009
1.023 | 0
1.024 | -0.009
1.025 | 0
1.026 | -0.009
1.027 | 0.009
1.028 | 0.009
1.029 | 0.026
1.03 | 0.034
1.031 | 0
1.032 | 0
1.033 | 0.009
1.034 | 0
1.035 | 0
1.036 | 0.009
1.037 | 0.026
1.038 | 0.034
1.039 | 0.026
1.04 | 0.009
1.041 | 0
1.042 | 0
1.043 | 0
1.044 | 0.009
1.045 | 0.009
1.046 | 0.026
1.047 | 0.034
1.048 | 0
1.049 | 0.009
1.05 | -0.009
1.051 | 0.017
1.052 | 0.026
1.053 | 0.017
1.054 | 0.026
1.055 | 0.026
1.056 | 0.017
1.057 | 0.009
1.058 | 0
1.059 | -0.009
1.06 | 0.009
1.061 | 0.017
1.062 | 0.017
1.063 | 0.009
1.064 | 0.026
1.065 | 0.009
1.066 | 0.009
1.067 | -0.017
1.068 | 0.009
1.069 | 0
1.07 | 0.017
1.071 | 0.034
1.072 | 0.009
1.073 | 0
1.074 | 0
1.075 | 0
1.076 | -0.009
1.077 | 0.009
1.078 | 0.034
1.079 | 0.017
1.08 | 0.017
1.081 | 0
1.082 | 0
1.083 | -0.026
1.084 | 0
1.085 | 0
1.086 | 0.026
1.087 | 0.026
1.088 | 0.017
1.089 | 0.026
1.09 | 0
1.091 | 0
1.092 | 0
1.093 | 0.009
1.094 | 0.009
1.095 | 0.017
1.096 | 0.017
1.097 | 0.026
1.098 | 0.026
1.099 | 0
1.1 | 0.009
1.101 | 0
1.102 | 0
1.103 | 0.017
1.104 | 0.043
1.105 | 0.017
1.106 | 0.017
1.107 | 0.009
1.108 | 0
1.109 | -0.009
1.11 | 0.017
1.111 | 0.026
1.112 | 0.017
1.113 | 0.009
1.114 | 0.034
1.115 | 0
1.116 | 0
1.117 | -0.009
1.118 | 0
1.119 | 0.034
1.12 | 0.034
1.121 | 0.043
1.122 | 0.034
1.123 | 0.026
1.124 | 0.009
1.125 | 0
1.126 | 0
1.127 | 0
1.128 | 0.026
1.129 | 0.043
1.13 | 0.034
1.131 | 0.026
1.132 | 0.009
1.133 | 0
1.134 | 0
1.135 | 0.017
1.136 | 0
1.137 | 0
1.138 | 0.043
1.139 | 0.026
1.14 | 0.009
1.141 | 0.017
1.142 | -0.009
1.143 | 0.009
1.144 | 0
1.145 | 0.026
1.146 | 0.034
1.147 | 0.034
1.148 | 0.034
1.149 | 0.009
1.15 | 0
1.151 | 0.009
1.152 | 0.009
1.153 | 0.009
1.154 | 0.026
1.155 | 0.034
1.156 | 0.017
1.157 | 0.009
1.158 | 0
1.159 | -0.009
1.16 | -0.009
1.161 | 0.017
1.162 | 0.026
1.163 | 0.017
1.164 | 0.017
1.165 | 0.009
1.166 | 0
1.167 | 0.009
1.168 | 0.009
1.169 | 0.026
1.17 | 0.026
1.171 | 0.026
1.172 | 0.026
1.173 | 0.009
1.174 | -0.009
1.175 | 0
1.176 | 0.009
1.177 | 0
1.178 | 0.009
1.179 | 0.017
1.18 | 0.009
1.181 | 0.017
1.182 | 0.026
1.183 | 0
1.184 | 0
1.185 | 0.009
1.186 | 0.009
1.187 | 0.043
1.188 | 0.017
1.189 | 0.026
1.19 | 0
1.191 | 0.009
1.192 | 0
1.193 | -0.009
1.194 | 0.043
1.195 | 0
1.196 | 0.043
1.197 | 0.026
1.198 | 0
1.199 | 0
1.2 | 0.009
1.201 | 0
1.202 | 0
1.203 | 0.009
1.204 | 0.017
1.205 | 0.026
1.206 | 0.009
1.207 | 0.009
1.208 | 0
1.209 | -0.009
1.21 | 0.009
1.211 | 0.026
1.212 | 0.017
1.213 | 0.026
1.214 | 0.009
1.215 | 0.009
1.216 | 0
1.217 | 0
1.218 | 0
1.219 | 0.009
1.22 | 0.017
1.221 | 0.043
1.222 | 0.034
1.223 | 0.009
1.224 | 0.009
1.225 | 0
1.226 | 0
1.227 | 0.009
1.228 | 0.026
1.229 | 0.009
1.23 | 0.034
1.231 | 0.017
1.232 | 0
1.233 | 0
1.234 | 0.017
1.235 | 0
1.236 | 0.017
1.237 | 0.034
1.238 | 0.043
1.239 | 0.017
1.24 | 0
1.241 | 0
1.242 | 0.009
1.243 | 0
1.244 | 0.017
1.245 | 0.034
1.246 | 0.009
1.247 | 0.026
1.248 | 0.017
1.249 | 0.009
1.25 | 0
1.251 | 0.009
1.252 | 0
1.253 | 0.034
1.254 | 0.026
1.255 | 0.026
1.256 | 0.026
1.257 | 0.026
1.258 | 0.009
1.259 | 0
1.26 | 0
1.261 | 0.017
1.262 | 0.026
1.263 | 0.026
1.264 | 0.026
1.265 | 0.009
1.266 | 0
1.267 | 0.034
1.268 | 0.017
1.269 | 0.043
1.27 | 0.009
1.271 | 0.026
1.272 | 0.017
1.273 | 0
1.274 | -0.026
1.275 | 0
1.276 | 0
1.277 | 0.034
1.278 | 0.026
1.279 | 0.034
1.28 | 0.026
1.281 | 0.017
1.282 | 0.009
1.283 | 0.009
1.284 | 0.009
1.285 | 0.009
1.286 | 0.034
1.287 | 0.043
1.288 | 0.043
1.289 | 0.026
1.29 | 0.009
1.291 | 0
1.292 | 0
1.293 | 0
1.294 | 0
1.295 | 0.009
1.296 | 0.017
1.297 | 0.009
1.298 | 0
1.299 | 0
1.3 | 0
1.301 | 0
1.302 | 0.009
1.303 | 0.034
1.304 | 0.026
1.305 | 0.026
1.306 | 0.017
1.307 | 0
1.308 | 0.009
1.309 | 0
1.31 | 0
1.311 | 0.009
1.312 | 0.026
1.313 | 0.034
1.314 | 0.043
1.315 | 0
1.316 | -0.009
1.317 | 0
1.318 | 0.017
1.319 | 0.009
1.32 | 0.043
1.321 | 0.051
1.322 | 0.043
1.323 | 0.017
1.324 | 0.009
1.325 | 0
1.326 | -0.009
1.327 | -0.009
1.328 | 0.043
1.329 | 0.017
1.33 | 0.017
1.331 | 0.017
1.332 | -0.009
1.333 | -0.009
1.334 | 0.009
1.335 | 0
1.336 | 0.017
1.337 | 0.034
1.338 | 0.017
1.339 | 0.017
1.34 | 0.017
1.341 | 0.017
1.342 | 0
1.343 | 0
1.344 | 0.017
1.345 | 0.017
1.346 | 0.034
1.347 | 0.009
1.348 | 0.009
1.349 | 0.009
1.35 | 0
1.351 | 0
1.352 | 0.026
1.353 | 0.034
1.354 | 0.043
1.355 | 0.026
1.356 | 0.026
1.357 | 0.009
1.358 | 0
1.359 | 0
1.36 | 0
1.361 | 0.009
1.362 | 0.009
1.363 | 0.034
1.364 | 0.017
1.365 | 0.009
1.366 | 0
1.367 | 0
1.368 | 0.017
1.369 | 0.034
1.37 | 0.017
1.371 | 0.017
1.372 | 0
1.373 | 0
1.374 | 0.017
1.375 | 0.017
1.376 | 0.009
1.377 | 0.017
1.378 | 0.009
1.379 | 0.051
1.38 | 0.017
1.381 | 0
1.382 | 0.009
1.383 | -0.009
1.384 | 0
1.385 | 0.017
1.386 | 0.034
1.387 | 0.034
1.388 | 0.026
1.389 | 0.017
1.39 | 0.026
1.391 | 0
1.392 | 0
1.393 | 0.026
1.394 | 0.009
1.395 | 0.026
1.396 | 0.026
1.397 | 0.043
1.398 | 0.009
1.399 | 0
1.4 | 0.009
1.401 | 0
1.402 | 0.009
1.403 | 0.043
1.404 | 0.043
1.405 | 0.034
1.406 | 0.017
1.407 | 0
1.408 | 0.009
1.409 | 0.026
1.41 | 0.017
1.411 | 0.034
1.412 | 0.017
1.413 | 0.017
1.414 | 0
1.415 | 0
1.416 | 0
1.417 | 0
1.418 | 0
1.419 | 0.017
1.42 | 0.017
1.421 | 0.009
1.422 | 0.043
1.423 | 0.017
1.424 | 0
1.425 | 0
1.426 | 0.017
1.427 | 0
1.428 | 0.043
1.429 | 0.009
1.43 | 0.009
1.431 | 0
1.432 | 0.017
1.433 | 0
1.434 | 0.026
1.435 | 0.017
1.436 | 0
1.437 | 0.009
1.438 | 0.026
1.439 | 0.009
1.44 | 0
1.441 | 0
1.442 | 0
1.443 | 0
1.444 | 0.026
1.445 | 0.017
1.446 | 0.026
1.447 | 0.009
1.448 | 0.017
1.449 | 0
1.45 | 0.009
1.451 | 0.017
1.452 | 0
1.453 | 0.034
1.454 | 0.026
1.455 | 0.043
1.456 | 0.009
1.457 | 0
1.458 | 0.026
1.459 | 0.009
1.46 | 0.009
1.461 | 0.043
1.462 | 0.017
1.463 | 0.034
1.464 | 0.017
1.465 | -0.009
1.466 | 0
1.467 | 0.009
1.468 | 0.026
1.469 | 0.026
1.47 | 0.026
1.471 | 0.026
1.472 | 0.017
1.473 | 0.017
1.474 | 0
1.475 | 0
1.476 | 0
1.477 | 0.017
1.478 | 0.034
1.479 | 0.034
1.48 | 0.043
1.481 | 0.009
1.482 | 0
1.483 | 0.017
1.484 | 0.009
1.485 | 0.009
1.486 | 0.026
1.487 | 0.043
1.488 | 0.026
1.489 | 0.009
1.49 | 0.026
1.491 | 0
1.492 | -0.009
1.493 | 0
1.494 | -0.017
1.495 | 0.009
1.496 | 0.009
1.497 | 0.009
1.498 | 0.026
1.499 | 0
1.5 | 0
1.501 | 0
1.502 | 0.017
1.503 | 0.034
1.504 | 0.06
1.505 | 0.017
1.506 | 0.017
1.507 | -0.009
1.508 | 0.009
1.509 | 0
1.51 | 0.017
1.511 | 0.026
1.512 | 0.026
1.513 | 0.017
1.514 | 0.009
1.515 | 0
1.516 | -0.009
1.517 | -0.009
1.518 | 0
1.519 | 0.026
1.52 | 0.043
1.521 | 0.051
1.522 | 0.043
1.523 | 0.009
1.524 | 0
1.525 | 0.009
1.526 | 0.009
1.527 | 0.009
1.528 | 0.009
1.529 | 0.026
1.53 | 0.043
1.531 | 0.017
1.532 | 0
1.533 | -0.009
1.534 | -0.009
1.535 | 0.009
1.536 | 0.017
1.537 | 0.026
1.538 | 0.017
1.539 | 0.017
1.54 | 0.034
1.541 | 0
1.542 | 0
1.543 | 0.017
1.544 | 0.026
1.545 | 0.009
1.546 | 0.026
1.547 | 0.026
1.548 | 0
1.549 | 0
1.55 | 0.017
1.551 | 0.017
1.552 | 0.026
1.553 | 0.034
1.554 | 0.009
1.555 | 0.034
1.556 | 0.017
1.557 | 0
1.558 | -0.009
1.559 | -0.009
1.56 | 0.009
1.561 | 0
1.562 | 0.009
1.563 | 0.026
1.564 | 0.034
1.565 | 0.009
1.566 | 0
1.567 | 0
1.568 | 0
1.569 | 0.043
1.57 | 0.017
1.571 | 0.026
1.572 | 0.009
1.573 | 0.034
1.574 | 0.009
1.575 | 0.009
1.576 | 0
1.577 | 0.017
1.578 | 0.026
1.579 | 0.017
1.58 | 0.017
1.581 | 0.009
1.582 | -0.009
1.583 | 0
1.584 | 0.009
1.585 | 0.009
1.586 | 0.026
1.587 | 0.043
1.588 | 0.017
1.589 | 0.026
1.59 | 0.017
1.591 | -0.009
1.592 | 0
1.593 | 0.017
1.594 | 0.009
1.595 | 0.009
1.596 | 0.017
1.597 | 0.026
1.598 | 0.009
1.599 | 0
1.6 | 0
1.601 | 0
1.602 | 0
1.603 | 0.034
1.604 | 0.034
1.605 | 0.034
1.606 | 0.009
1.607 | 0
1.608 | 0
1.609 | 0.009
1.61 | 0
1.611 | 0.017
1.612 | 0.034
1.613 | 0.034
1.614 | 0.009
1.615 | 0
1.616 | 0
1.617 | 0
1.618 | 0
1.619 | 0.017
1.62 | 0.043
1.621 | 0.026
1.622 | 0.009
1.623 | 0.017
1.624 | -0.009
1.625 | 0
1.626 | 0
1.627 | 0.017
1.628 | 0.017
1.629 | 0.034
1.63 | 0.026
1.631 | 0.009
1.632 | 0.009
1.633 | 0
1.634 | 0
1.635 | 0.034
1.636 | 0.026
1.637 | 0.017
1.638 | 0.017
1.639 | 0.009
1.64 | 0.009
1.641 | 0.017
1.642 | 0
1.643 | 0
1.644 | 0.009
1.645 | 0.026
1.646 | 0.034
1.647 | 0.026
1.648 | 0.009
1.649 | 0
1.65 | 0.009
1.651 | -0.009
1.652 | -0.009
1.653 | 0.009
1.654 | 0.043
1.655 | 0.026
1.656 | 0.017
1.657 | 0
1.658 | 0.026
1.659 | 0.009
1.66 | 0
1.661 | 0.034
1.662 | 0.034
1.663 | 0.043
1.664 | 0.017
1.665 | 0.017
1.666 | 0
1.667 | 0
1.668 | -0.009
1.669 | 0.034
1.67 | 0.026
1.671 | 0.026
1.672 | 0.009
1.673 | 0.026
1.674 | 0.009
1.675 | 0.009
1.676 | -0.009
1.677 | 0.009
1.678 | 0.034
1.679 | 0.017
1.68 | 0.026
1.681 | 0.009
1.682 | 0.009
1.683 | -0.009
1.684 | 0.009
1.685 | 0
1.686 | 0.034
1.687 | 0.034
1.688 | 0.034
1.689 | 0.043
1.69 | 0.034
1.691 | 0
1.692 | -0.009
1.693 | 0
1.694 | 0.043
1.695 | 0.026
1.696 | 0.026
1.697 | 0.026
1.698 | 0.009
1.699 | -0.009
1.7 | 0.009
1.701 | 0
1.702 | 0.009
1.703 | 0.009
1.704 | 0.026
1.705 | 0.009
1.706 | 0.017
1.707 | 0
1.708 | -0.026
1.709 | 0
1.71 | 0
1.711 | 0.017
1.712 | 0.034
1.713 | 0.009
1.714 | 0.017
1.715 | 0
1.716 | 0
1.717 | 0
1.718 | 0.009
1.719 | 0.017
1.72 | 0.026
1.721 | 0.009
1.722 | 0.026
1.723 | 0.017
1.724 | 0
1.725 | -0.009
1.726 | 0
1.727 | 0
1.728 | 0
1.729 | 0.026
1.73 | 0.009
1.731 | 0.009
1.732 | -0.017
1.733 | 0.009
1.734 | -0.009
1.735 | 0.009
1.736 | 0.026
1.737 | 0.034
1.738 | 0.017
1.739 | 0.026
1.74 | 0.017
1.741 | 0
1.742 | 0.009
1.743 | 0
1.744 | 0.009
1.745 | 0.009
1.746 | 0.034
1.747 | 0.009
1.748 | 0
1.749 | 0
1.75 | -0.009
1.751 | 0
1.752 | 0.017
1.753 | 0.009
1.754 | 0.043
1.755 | 0.026
1.756 | 0.017
1.757 | 0.009
1.758 | -0.009
1.759 | 0
1.76 | 0.009
1.761 | 0.017
1.762 | 0.017
1.763 | 0.017
1.764 | 0
1.765 | 0
1.766 | 0
1.767 | 0
1.768 | 0.017
1.769 | 0.026
1.77 | 0.026
1.771 | 0.034
1.772 | 0.017
1.773 | 0.026
1.774 | 0.017
1.775 | 0
1.776 | 0
1.777 | 0.017
1.778 | 0.043
1.779 | 0.026
1.78 | 0.009
1.781 | 0.026
1.782 | 0.009
1.783 | -0.009
1.784 | 0
1.785 | 0.009
1.786 | 0.017
1.787 | 0.026
1.788 | 0.034
1.789 | 0.017
1.79 | 0.017
1.791 | 0
1.792 | 0.009
1.793 | 0.009
1.794 | 0.009
1.795 | 0.017
1.796 | 0.026
1.797 | 0.017
1.798 | 0.026
1.799 | 0.009
1.8 | 0
1.801 | 0
1.802 | 0.026
1.803 | 0.017
1.804 | 0.051
1.805 | 0.043
1.806 | 0.026
1.807 | 0.017
1.808 | 0
1.809 | 0
1.81 | 0.017
1.811 | 0.026
1.812 | 0.026
1.813 | 0.043
1.814 | 0.043
1.815 | 0
1.816 | 0
1.817 | 0
1.818 | 0.009
1.819 | 0.026
1.82 | 0.009
1.821 | 0.034
1.822 | 0.043
1.823 | 0.009
1.824 | 0.017
1.825 | 0
1.826 | 0.017
1.827 | 0.009
1.828 | 0.009
1.829 | 0.034
1.83 | 0.009
1.831 | 0
1.832 | 0.026
1.833 | 0
1.834 | 0
1.835 | 0
1.836 | 0
1.837 | 0.009
1.838 | 0.026
1.839 | 0.026
1.84 | 0
1.841 | 0
1.842 | 0
1.843 | 0
1.844 | 0.009
1.845 | 0.017
1.846 | 0.017
1.847 | 0.026
1.848 | 0
1.849 | 0.009
1.85 | 0
1.851 | 0.009
1.852 | 0.009
1.853 | 0.043
1.854 | 0.034
1.855 | 0.017
1.856 | 0.026
1.857 | 0.009
1.858 | 0.009
1.859 | 0
1.86 | 0.009
1.861 | 0
1.862 | 0.017
1.863 | 0.034
1.864 | 0.009
1.865 | 0
1.866 | 0.017
1.867 | 0.017
1.868 | 0
1.869 | 0
1.87 | 0.034
1.871 | 0.034
1.872 | 0.043
1.873 | 0.009
1.874 | 0
1.875 | 0
1.876 | 0.009
1.877 | 0
1.878 | 0.043
1.879 | 0.026
1.88 | 0.017
1.881 | 0
1.882 | 0
1.883 | -0.009
1.884 | 0.009
1.885 | 0.009
1.886 | 0
1.887 | 0.017
1.888 | 0.017
1.889 | 0.034
1.89 | 0
1.891 | 0
1.892 | 0
1.893 | 0
1.894 | 0.009
1.895 | 0.026
1.896 | 0.026
1.897 | 0.043
1.898 | 0.009
1.899 | -0.017
1.9 | 0
1.901 | 0
1.902 | 0.009
1.903 | 0.026
1.904 | 0.034
1.905 | 0.017
1.906 | 0.026
1.907 | 0.009
1.908 | 0
1.909 | 0
1.91 | 0.009
1.911 | 0.034
1.912 | 0.026
1.913 | 0.017
1.914 | 0.034
1.915 | 0
1.916 | -0.009
1.917 | -0.009
1.918 | 0.009
1.919 | 0.017
1.92 | 0.009
1.921 | 0.009
1.922 | 0.034
1.923 | 0.009
1.924 | 0.009
1.925 | 0
1.926 | 0.009
1.927 | 0.009
1.928 | 0.017
1.929 | 0.034
1.93 | 0.026
1.931 | 0.009
1.932 | 0.009
1.933 | -0.009
1.934 | 0
1.935 | 0.017
1.936 | 0.009
1.937 | 0.026
1.938 | 0.026
1.939 | 0.043
1.94 | 0.034
1.941 | -0.009
1.942 | 0
1.943 | 0
1.944 | 0.009
1.945 | 0
1.946 | 0.043
1.947 | 0.034
1.948 | 0.009
1.949 | 0
1.95 | -0.009
1.951 | 0.009
1.952 | 0
1.953 | 0.026
1.954 | 0.034
1.955 | 0.026
1.956 | 0.009
1.957 | 0.009
1.958 | 0
1.959 | 0.009
1.96 | 0.026
1.961 | 0.026
1.962 | 0.017
1.963 | 0.026
1.964 | 0.009
1.965 | 0.026
1.966 | 0
1.967 | 0
1.968 | 0.017
1.969 | -0.009
1.97 | 0.06
1.971 | 0.009
1.972 | 0.009
1.973 | 0.017
1.974 | 0
1.975 | 0.009
1.976 | 0
1.977 | 0.017
1.978 | 0
1.979 | 0.017
1.98 | 0.043
1.981 | 0
1.982 | 0
1.983 | 0
1.984 | 0
1.985 | 0.009
1.986 | 0.009
1.987 | 0.009
1.988 | 0.026
1.989 | 0.017
1.99 | 0.009
1.991 | 0.009
1.992 | 0
1.993 | 0
1.994 | 0.017
1.995 | 0.017
1.996 | 0.026
1.997 | 0
1.998 | 0.009
1.999 | 0
2 | 0
2.001 | 0.009
2.002 | 0.017
2.003 | 0.043
2.004 | 0.017
2.005 | 0.034
2.006 | 0
2.007 | 0.017
2.008 | -0.009
2.009 | 0
2.01 | 0.017
2.011 | 0.034
2.012 | 0.043
2.013 | 0.026
2.014 | 0.017
2.015 | 0
2.016 | 0.009
2.017 | 0
2.018 | 0.009
2.019 | 0.009
2.02 | 0.043
2.021 | 0.043
2.022 | 0.034
2.023 | 0.017
2.024 | 0
2.025 | 0
2.026 | 0
2.027 | 0
2.028 | -0.009
2.029 | 0.043
2.03 | 0.026
2.031 | 0.017
2.032 | 0
2.033 | -0.009
2.034 | 0
2.035 | 0.017
2.036 | 0
2.037 | 0.026
2.038 | 0.043
2.039 | 0.034
2.04 | 0.009
2.041 | 0
2.042 | 0.009
2.043 | 0
2.044 | 0.009
2.045 | 0.034
2.046 | 0.026
2.047 | 0.034
2.048 | 0
2.049 | 0
2.05 | 0.009
2.051 | -0.009
2.052 | 0.026
2.053 | 0.026
2.054 | 0.034
2.055 | 0.017
2.056 | 0.026
2.057 | 0.009
2.058 | 0
2.059 | 0.009
2.06 | 0
2.061 | 0.009
2.062 | 0.043
2.063 | 0.009
2.064 | 0.017
2.065 | 0
2.066 | 0
2.067 | 0
2.068 | 0.009
2.069 | 0.017
2.07 | 0.026
2.071 | 0.026
2.072 | 0.026
2.073 | 0.026
2.074 | 0
2.075 | -0.017
2.076 | 0.026
2.077 | 0.026
2.078 | 0.026
2.079 | 0.026
2.08 | 0.017
2.081 | 0.017
2.082 | 0
2.083 | 0.009
2.084 | 0
2.085 | 0.026
2.086 | 0.017
2.087 | 0.026
2.088 | 0.034
2.089 | 0.017
2.09 | 0.009
2.091 | 0.009
2.092 | 0
2.093 | 0
2.094 | 0
2.095 | 0.026
2.096 | 0.026
2.097 | 0.009
2.098 | 0.009
2.099 | -0.026
2.1 | -0.017
2.101 | 0
2.102 | 0
2.103 | 0.043
2.104 | 0.026
2.105 | 0.026
2.106 | 0.017
2.107 | 0.009
2.108 | 0
2.109 | 0.009
2.11 | 0.009
2.111 | 0.009
2.112 | 0.017
2.113 | 0.034
2.114 | 0.017
2.115 | 0
2.116 | 0
2.117 | 0
2.118 | 0
2.119 | 0.017
2.12 | 0.017
2.121 | 0.034
2.122 | 0.009
2.123 | 0.026
2.124 | 0
2.125 | 0
2.126 | 0.009
2.127 | 0.009
2.128 | 0.034
2.129 | 0.034
2.13 | 0.034
2.131 | 0.017
2.132 | -0.009
2.133 | -0.009
2.134 | 0
2.135 | 0.009
2.136 | 0.017
2.137 | 0.017
2.138 | 0.043
2.139 | 0.009
2.14 | 0.009
2.141 | 0.017
2.142 | 0.009
2.143 | 0.009
2.144 | 0.017
2.145 | 0.034
2.146 | 0.017
2.147 | 0.017
2.148 | 0.009
2.149 | 0.009
2.15 | 0
2.151 | 0
2.152 | 0.017
2.153 | 0.017
2.154 | 0.026
2.155 | 0.043
2.156 | 0.017
2.157 | 0.009
2.158 | 0.009
2.159 | 0.034
2.16 | 0.026
2.161 | 0.009
2.162 | 0.034
2.163 | 0.026
2.164 | 0.043
2.165 | 0.026
2.166 | 0.009
2.167 | 0
2.168 | 0
2.169 | 0.017
2.17 | 0.043
2.171 | 0.026
2.172 | 0.034
2.173 | 0.009
2.174 | 0
2.175 | -0.009
2.176 | 0.017
2.177 | 0.017
2.178 | 0.017
2.179 | 0.026
2.18 | 0.034
2.181 | 0.017
2.182 | 0
2.183 | 0.009
2.184 | 0
2.185 | 0.009
2.186 | 0.017
2.187 | 0.017
2.188 | 0.026
2.189 | 0.026
2.19 | 0.009
2.191 | -0.009
2.192 | -0.009
2.193 | 0.009
2.194 | 0.017
2.195 | 0.034
2.196 | 0
2.197 | 0.034
2.198 | 0.017
2.199 | 0
2.2 | 0.009
2.201 | 0.009
2.202 | 0
2.203 | 0.026
2.204 | 0.026
2.205 | 0.017
2.206 | 0.026
2.207 | 0
2.208 | -0.009
2.209 | -0.009
2.21 | 0
2.211 | 0.017
2.212 | 0.009
2.213 | 0.017
2.214 | 0.009
2.215 | 0.017
2.216 | 0.009
2.217 | 0
2.218 | 0.009
2.219 | 0.017
2.22 | 0.034
2.221 | 0.017
2.222 | 0.017
2.223 | 0.017
2.224 | 0
2.225 | 0.017
2.226 | 0
2.227 | 0
2.228 | 0.017
2.229 | 0.017
2.23 | 0.017
2.231 | 0.009
2.232 | 0
2.233 | -0.017
2.234 | 0
2.235 | 0.017
2.236 | 0
2.237 | 0.017
2.238 | 0.026
2.239 | 0.017
2.24 | 0.009
2.241 | -0.009
2.242 | -0.009
2.243 | 0
2.244 | 0.017
2.245 | 0.017
2.246 | 0.009
2.247 | 0.009
2.248 | 0.009
2.249 | 0.009
2.25 | 0
2.251 | 0
2.252 | 0
2.253 | 0.026
2.254 | 0.017
2.255 | 0.026
2.256 | 0
2.257 | 0
2.258 | 0
2.259 | 0
2.26 | 0
2.261 | 0
2.262 | 0.026
2.263 | 0.043
2.264 | 0.009
2.265 | 0.009
2.266 | 0.009
2.267 | 0
2.268 | -0.009
2.269 | 0.009
2.27 | 0.034
2.271 | 0.043
2.272 | 0.026
2.273 | 0.017
2.274 | -0.009
2.275 | 0.017
2.276 | 0
2.277 | 0
2.278 | 0.026
2.279 | 0.017
2.28 | 0.017
2.281 | 0.017
2.282 | 0.009
2.283 | 0
2.284 | 0
2.285 | 0.009
2.286 | 0.043
2.287 | 0.026
2.288 | 0.017
2.289 | 0.017
2.29 | 0.017
2.291 | 0.017
2.292 | -0.009
2.293 | 0.009
2.294 | 0
2.295 | 0.026
2.296 | 0.026
2.297 | 0.017
2.298 | 0
2.299 | 0.009
2.3 | -0.009
2.301 | 0
2.302 | 0.026
2.303 | 0.034
2.304 | 0.026
2.305 | 0.051
2.306 | 0.009
2.307 | 0
2.308 | 0
2.309 | -0.009
2.31 | 0.026
2.311 | 0.017
2.312 | 0.017
2.313 | 0.026
2.314 | 0.009
2.315 | 0.017
2.316 | 0.009
2.317 | -0.009
2.318 | 0.009
2.319 | 0.026
2.32 | 0.017
2.321 | 0.017
2.322 | 0.043
2.323 | 0.009
2.324 | 0.009
2.325 | 0
2.326 | 0.009
2.327 | 0
2.328 | 0.017
2.329 | 0.043
2.33 | 0.034
2.331 | 0.017
2.332 | 0
2.333 | 0
2.334 | 0
2.335 | 0
2.336 | 0.009
2.337 | 0.026
2.338 | 0.043
2.339 | 0.026
2.34 | 0.009
2.341 | -0.017
2.342 | 0.009
2.343 | 0
2.344 | 0
2.345 | 0.009
2.346 | 0.043
2.347 | 0.026
2.348 | 0.017
2.349 | 0.009
2.35 | 0.009
2.351 | 0.009
2.352 | 0.026
2.353 | 0.017
2.354 | 0.026
2.355 | 0.017
2.356 | 0.009
2.357 | 0.009
2.358 | -0.009
2.359 | -0.009
2.36 | 0
2.361 | 0.017
2.362 | 0.026
2.363 | 0.017
2.364 | 0.026
2.365 | 0
2.366 | 0
2.367 | 0
2.368 | -0.009
2.369 | 0.017
2.37 | 0.009
2.371 | 0.026
2.372 | 0
2.373 | 0.026
2.374 | 0
2.375 | 0
2.376 | 0
2.377 | 0.009
2.378 | 0.026
2.379 | 0.034
2.38 | 0.009
2.381 | 0.009
2.382 | 0
2.383 | 0
2.384 | -0.009
2.385 | 0
2.386 | 0.017
2.387 | 0.043
2.388 | 0.026
2.389 | 0.009
2.39 | 0
2.391 | 0
2.392 | 0
2.393 | 0.026
2.394 | 0
2.395 | 0.043
2.396 | 0.017
2.397 | 0.034
2.398 | 0.017
2.399 | 0
2.4 | 0
2.401 | 0
2.402 | 0.026
2.403 | 0.017
2.404 | 0.034
2.405 | 0.017
2.406 | 0.009
2.407 | 0
2.408 | 0
2.409 | 0
2.41 | 0.026
2.411 | 0.026
2.412 | 0.017
2.413 | 0.043
2.414 | 0
2.415 | 0.026
2.416 | 0
2.417 | 0.009
2.418 | 0.009
2.419 | 0
2.42 | 0.043
2.421 | 0.043
2.422 | 0.026
2.423 | 0.009
2.424 | 0.009
2.425 | 0
2.426 | 0.009
2.427 | 0.009
2.428 | 0.026
2.429 | 0.026
2.43 | 0.026
2.431 | 0.009
2.432 | 0.017
2.433 | 0
2.434 | 0
2.435 | 0.009
2.436 | 0.009
2.437 | 0.017
2.438 | 0.043
2.439 | 0.017
2.44 | 0.026
2.441 | 0
2.442 | -0.009
2.443 | 0.009
2.444 | 0
2.445 | 0.017
2.446 | 0.017
2.447 | 0.009
2.448 | 0.009
2.449 | 0
2.45 | -0.009
2.451 | 0
2.452 | 0.009
2.453 | 0.009
2.454 | 0.026
2.455 | 0.009
2.456 | 0.017
2.457 | 0
2.458 | 0
2.459 | 0.009
2.46 | -0.009
2.461 | 0.009
2.462 | 0
2.463 | 0.034
2.464 | 0
2.465 | 0
2.466 | 0.009
2.467 | 0.009
2.468 | 0
2.469 | 0.009
2.47 | 0.043
2.471 | 0.043
2.472 | 0.026
2.473 | 0
2.474 | 0.017
2.475 | -0.009
2.476 | 0.009
2.477 | 0.009
2.478 | 0.017
2.479 | 0.034
2.48 | 0.034
2.481 | -0.009
2.482 | 0.009
2.483 | 0.009
2.484 | 0.009
2.485 | 0
2.486 | 0
2.487 | 0.034
2.488 | 0.009
2.489 | 0.017
2.49 | 0.009
2.491 | 0
2.492 | 0
2.493 | 0
2.494 | 0.009
2.495 | 0.017
2.496 | 0.009
2.497 | 0.009
2.498 | 0
2.499 | -0.009
2.5 | -0.009
2.501 | -0.009
2.502 | 0
2.503 | 0
2.504 | 0.009
2.505 | 0.017
2.506 | 0.009
2.507 | 0
2.508 | 0
2.509 | 0.009
2.51 | 0
2.511 | 0.017
2.512 | 0.017
2.513 | 0.026
2.514 | 0.017
2.515 | 0
2.516 | -0.009
2.517 | -0.009
2.518 | 0.009
2.519 | 0.017
2.52 | 0.009
2.521 | 0.026
2.522 | 0.017
2.523 | 0.009
2.524 | 0
2.525 | 0
2.526 | 0
2.527 | 0.009
2.528 | 0
2.529 | 0.026
2.53 | 0.026
2.531 | 0.017
2.532 | 0.026
2.533 | 0
2.534 | 0
2.535 | 0
2.536 | 0.017
2.537 | 0.017
2.538 | 0.009
2.539 | 0.017
2.54 | 0.009
2.541 | 0.026
2.542 | -0.017
2.543 | 0.009
2.544 | 0.009
2.545 | 0.017
2.546 | 0.026
2.547 | 0.017
2.548 | 0.009
2.549 | 0.009
2.55 | 0.009
2.551 | -0.009
2.552 | 0.017
2.553 | 0.017
2.554 | 0.009
2.555 | 0.017
2.556 | 0.034
2.557 | 0.026
2.558 | -0.009
2.559 | 0.009
2.56 | 0.017
2.561 | 0.009
2.562 | 0.034
2.563 | 0.026
2.564 | 0.017
2.565 | 0.009
2.566 | 0.017
2.567 | 0.009
2.568 | 0
2.569 | 0
2.57 | 0.017
2.571 | 0.017
2.572 | 0.026
2.573 | 0.026
2.574 | 0.009
2.575 | 0
2.576 | 0
2.577 | 0
2.578 | 0.009
2.579 | 0.026
2.58 | 0
2.581 | 0
2.582 | 0.009
2.583 | 0
2.584 | -0.009
2.585 | 0
2.586 | 0.026
2.587 | 0.026
2.588 | 0.017
2.589 | 0.017
2.59 | 0.017
2.591 | -0.009
2.592 | -0.009
2.593 | -0.026
2.594 | 0
2.595 | 0.009
2.596 | 0.017
2.597 | 0.051
2.598 | 0.026
2.599 | 0
2.6 | 0
2.601 | 0.009
2.602 | 0.009
2.603 | 0.009
2.604 | 0.034
2.605 | 0.026
2.606 | 0.009
2.607 | 0.009
2.608 | -0.017
2.609 | 0.009
2.61 | -0.009
2.611 | 0.009
2.612 | 0.009
2.613 | 0.017
2.614 | 0.017
2.615 | 0
2.616 | 0
2.617 | -0.009
2.618 | 0
2.619 | 0.009
2.62 | 0.017
2.621 | 0.017
2.622 | 0.043
2.623 | 0.009
2.624 | -0.017
2.625 | 0
2.626 | 0.009
2.627 | 0
2.628 | 0
2.629 | 0.017
2.63 | 0.009
2.631 | 0
2.632 | 0.009
2.633 | 0
2.634 | 0
2.635 | 0
2.636 | 0.026
2.637 | 0.034
2.638 | 0.026
2.639 | 0.017
2.64 | 0.017
2.641 | -0.009
2.642 | -0.009
2.643 | 0.009
2.644 | 0.017
2.645 | 0.017
2.646 | 0.017
2.647 | 0
2.648 | 0.009
2.649 | 0
2.65 | 0
2.651 | 0
2.652 | 0
2.653 | 0.017
2.654 | -0.009
2.655 | 0.026
2.656 | 0
2.657 | 0
2.658 | 0
2.659 | 0
2.66 | 0
2.661 | 0.009
2.662 | 0.051
2.663 | 0.034
2.664 | 0.017
2.665 | 0
2.666 | -0.009
2.667 | 0.009
2.668 | 0.009
2.669 | 0.009
2.67 | 0.017
2.671 | 0.043
2.672 | 0.009
2.673 | 0.017
2.674 | 0
2.675 | -0.009
2.676 | 0.009
2.677 | 0
2.678 | 0
2.679 | 0.026
2.68 | 0.009
2.681 | 0.009
2.682 | 0.009
2.683 | -0.009
2.684 | 0
2.685 | 0.017
2.686 | 0.026
2.687 | 0.017
2.688 | 0.026
2.689 | 0.026
2.69 | -0.009
2.691 | -0.009
2.692 | 0
2.693 | 0.009
2.694 | 0
2.695 | 0.026
2.696 | 0.017
2.697 | 0.017
2.698 | 0
2.699 | 0
2.7 | -0.017
2.701 | -0.009
2.702 | 0.009
2.703 | 0.009
2.704 | 0.017
2.705 | 0.017
2.706 | 0.026
2.707 | 0
2.708 | -0.009
2.709 | 0
2.71 | 0.017
2.711 | 0.017
2.712 | 0.009
2.713 | 0.017
2.714 | 0
2.715 | 0
2.716 | -0.009
2.717 | -0.017
2.718 | -0.009
2.719 | 0.009
2.72 | 0.043
2.721 | 0.009
2.722 | 0.026
2.723 | 0
2.724 | 0
2.725 | 0
2.726 | -0.017
2.727 | 0
2.728 | 0.034
2.729 | 0.017
2.73 | 0.017
2.731 | 0.009
2.732 | 0
2.733 | -0.026
2.734 | -0.026
2.735 | 0
2.736 | 0.009
2.737 | 0.017
2.738 | 0.026
2.739 | 0.017
2.74 | 0
2.741 | -0.009
2.742 | -0.017
2.743 | -0.009
2.744 | 0
2.745 | 0.026
2.746 | 0.009
2.747 | 0.017
2.748 | 0
2.749 | 0
2.75 | 0
2.751 | -0.009
2.752 | 0
2.753 | 0.034
2.754 | 0.009
2.755 | 0.009
2.756 | 0
2.757 | -0.017
2.758 | 0
2.759 | 0
2.76 | 0.009
2.761 | 0.017
2.762 | 0.043
2.763 | 0.026
2.764 | 0.009
2.765 | 0
2.766 | 0
2.767 | 0.009
2.768 | -0.026
2.769 | 0.009
2.77 | 0.017
2.771 | 0.051
2.772 | 0.026
2.773 | 0.009
2.774 | 0.009
2.775 | 0.017
2.776 | 0.009
2.777 | 0.009
2.778 | 0.009
2.779 | 0.026
2.78 | 0.026
2.781 | 0.017
2.782 | 0
2.783 | 0
2.784 | 0
2.785 | 0.009
2.786 | 0.009
2.787 | 0.017
2.788 | 0.043
2.789 | 0.009
2.79 | 0.009
2.791 | 0
2.792 | -0.009
2.793 | -0.009
2.794 | 0
2.795 | 0.026
2.796 | 0.026
2.797 | 0.017
2.798 | -0.017
2.799 | -0.009
2.8 | 0
2.801 | 0
2.802 | 0.017
2.803 | 0.017
2.804 | 0.017
2.805 | 0.026
2.806 | 0.017
2.807 | -0.009
2.808 | -0.009
2.809 | -0.026
2.81 | 0.017
2.811 | 0.034
2.812 | 0.017
2.813 | 0.009
2.814 | 0.017
2.815 | 0
2.816 | 0
2.817 | 0
2.818 | 0
2.819 | 0.009
2.82 | 0.009
2.821 | 0.026
2.822 | 0.017
2.823 | 0.017
2.824 | 0
2.825 | -0.009
2.826 | -0.009
2.827 | 0
2.828 | 0
2.829 | 0.017
2.83 | 0.026
2.831 | 0
2.832 | 0
2.833 | 0
2.834 | -0.017
2.835 | -0.009
2.836 | 0.026
2.837 | 0.009
2.838 | 0.017
2.839 | 0.009
2.84 | -0.009
2.841 | 0.009
2.842 | 0.009
2.843 | 0
2.844 | 0
2.845 | 0.026
2.846 | 0.017
2.847 | 0.034
2.848 | 0
2.849 | 0.009
2.85 | -0.009
2.851 | -0.009
2.852 | 0.017
2.853 | 0.026
2.854 | 0.043
2.855 | 0.017
2.856 | 0.017
2.857 | 0.017
2.858 | -0.017
2.859 | 0
2.86 | 0
2.861 | 0.009
2.862 | 0.034
2.863 | 0.017
2.864 | 0
2.865 | 0.009
2.866 | -0.009
2.867 | -0.009
2.868 | -0.009
2.869 | 0.009
2.87 | 0.026
2.871 | 0.026
2.872 | 0.009
2.873 | 0.017
2.874 | 0
2.875 | 0
2.876 | 0
2.877 | 0.009
2.878 | 0.009
2.879 | 0.026
2.88 | 0.017
2.881 | 0.017
2.882 | 0
2.883 | 0.009
2.884 | -0.009
2.885 | 0
2.886 | 0.017
2.887 | 0.009
2.888 | 0.026
2.889 | 0.017
2.89 | 0.017
2.891 | -0.009
2.892 | 0
2.893 | 0
2.894 | 0.009
2.895 | 0.009
2.896 | 0.034
2.897 | 0
2.898 | 0.009
2.899 | -0.009
2.9 | 0
2.901 | 0
2.902 | 0.017
2.903 | 0.017
2.904 | 0
2.905 | 0.017
2.906 | 0.017
2.907 | 0
2.908 | 0
2.909 | 0
2.91 | 0
2.911 | 0
2.912 | 0.009
2.913 | 0.026
2.914 | 0
2.915 | 0.009
2.916 | 0
2.917 | 0
2.918 | 0
2.919 | 0
2.92 | 0.017
2.921 | 0.017
2.922 | 0.026
2.923 | 0.009
2.924 | 0
2.925 | -0.009
2.926 | -0.017
2.927 | 0.009
2.928 | 0.009
2.929 | 0.009
2.93 | 0.017
2.931 | 0
2.932 | 0.009
2.933 | -0.009
2.934 | 0.009
2.935 | 0.009
2.936 | 0
2.937 | 0.009
2.938 | 0.017
2.939 | 0.017
2.94 | 0
2.941 | 0
2.942 | 0
2.943 | -0.009
2.944 | 0.009
2.945 | 0.026
2.946 | 0.017
2.947 | 0.017
2.948 | -0.009
2.949 | 0
2.95 | 0
2.951 | 0
2.952 | 0.017
2.953 | 0.026
2.954 | 0.017
2.955 | 0.017
2.956 | 0.017
2.957 | 0
2.958 | 0.009
2.959 | 0
2.96 | 0
2.961 | 0.017
2.962 | 0.026
2.963 | 0.034
2.964 | 0.034
2.965 | 0
2.966 | -0.009
2.967 | 0
2.968 | 0.009
2.969 | 0.009
2.97 | 0.017
2.971 | 0
2.972 | 0.026
2.973 | 0.017
2.974 | -0.009
2.975 | 0.026
2.976 | 0.009
2.977 | 0.009
2.978 | 0.026
2.979 | 0.017
2.98 | 0.017
2.981 | -0.009
2.982 | 0
2.983 | 0
2.984 | -0.009
2.985 | 0
2.986 | 0.009
2.987 | 0.034
2.988 | 0.034
2.989 | 0.026
2.99 | 0.017
2.991 | 0
2.992 | 0
2.993 | 0
2.994 | 0.017
2.995 | 0
2.996 | 0.017
2.997 | 0.026
2.998 | 0.017
2.999 | 0
3 | 0.009
3.001 | 0.009
3.002 | 0.009
3.003 | 0.026
3.004 | 0.026
3.005 | 0.009
3.006 | 0.026
3.007 | 0.017
3.008 | 0.017
3.009 | 0.009
3.01 | 0
3.011 | 0.009
3.012 | 0.009
3.013 | 0.009
3.014 | 0.009
3.015 | 0.017
3.016 | 0.026
3.017 | -0.017
3.018 | -0.009
3.019 | 0.009
3.02 | 0.026
3.021 | 0.026
3.022 | 0.034
3.023 | 0.017
3.024 | 0
3.025 | 0
3.026 | -0.017
3.027 | 0
3.028 | 0.017
3.029 | 0.009
3.03 | 0.026
3.031 | 0
3.032 | 0
3.033 | -0.017
3.034 | -0.009
3.035 | 0
3.036 | 0.009
3.037 | 0.017
3.038 | 0.026
3.039 | 0
3.04 | 0.017
3.041 | 0
3.042 | 0.009
3.043 | 0
3.044 | 0.026
3.045 | 0.009
3.046 | 0.043
3.047 | 0
3.048 | 0
3.049 | -0.009
3.05 | -0.009
3.051 | -0.009
3.052 | 0
3.053 | 0.009
3.054 | 0.009
3.055 | 0.017
3.056 | 0.026
3.057 | 0
3.058 | 0
3.059 | -0.009
3.06 | 0.009
3.061 | 0.017
3.062 | 0
3.063 | 0.034
3.064 | 0.009
3.065 | 0
3.066 | 0
3.067 | -0.009
3.068 | 0
3.069 | 0.009
3.07 | 0.009
3.071 | 0.009
3.072 | 0.026
3.073 | 0.026
3.074 | -0.009
3.075 | 0.009
3.076 | -0.009
3.077 | 0
3.078 | 0
3.079 | 0
3.08 | 0
3.081 | 0.009
3.082 | 0
3.083 | -0.009
3.084 | -0.009
3.085 | 0
3.086 | 0.009
3.087 | 0.034
3.088 | 0.026
3.089 | 0.017
3.09 | 0.017
3.091 | 0
3.092 | -0.009
3.093 | 0
3.094 | 0.009
3.095 | 0.026
3.096 | 0.017
3.097 | 0.034
3.098 | 0.009
3.099 | -0.009
3.1 | 0.017
3.101 | 0
3.102 | 0.009
3.103 | 0.009
3.104 | 0.034
3.105 | 0
3.106 | 0
3.107 | 0
3.108 | 0.009
3.109 | -0.009
3.11 | 0.009
3.111 | 0.009
3.112 | 0.026
3.113 | 0.017
3.114 | 0.017
3.115 | 0
3.116 | -0.009
3.117 | 0
3.118 | 0
3.119 | 0
3.12 | 0.017
3.121 | 0.034
3.122 | 0.026
3.123 | 0
3.124 | 0.034
3.125 | -0.009
3.126 | -0.009
3.127 | -0.009
3.128 | 0.009
3.129 | 0.026
3.13 | 0.026
3.131 | 0.009
3.132 | 0.009
3.133 | 0
3.134 | -0.017
3.135 | 0.009
3.136 | 0.009
3.137 | 0.009
3.138 | 0.026
3.139 | 0.009
3.14 | 0
3.141 | 0
3.142 | -0.009
3.143 | 0.009
3.144 | 0
3.145 | 0
3.146 | 0.034
3.147 | 0.034
3.148 | 0.009
3.149 | 0.009
3.15 | 0
3.151 | 0.009
3.152 | 0
3.153 | 0.009
3.154 | 0.017
3.155 | 0.017
3.156 | 0.009
3.157 | 0.017
3.158 | 0.017
3.159 | 0
3.16 | 0.017
3.161 | 0.026
3.162 | 0.026
3.163 | 0.034
3.164 | 0.017
3.165 | 0.017
3.166 | -0.009
3.167 | -0.009
3.168 | -0.026
3.169 | 0
3.17 | 0.009
3.171 | 0.017
3.172 | 0.034
3.173 | 0.017
3.174 | 0
3.175 | 0
3.176 | 0.017
3.177 | 0.017
3.178 | 0.026
3.179 | 0.026
3.18 | 0.034
3.181 | 0.017
3.182 | 0.009
3.183 | 0
3.184 | 0
3.185 | 0.009
3.186 | 0.009
3.187 | 0.034
3.188 | 0.034
3.189 | 0.034
3.19 | 0
3.191 | 0.009
3.192 | 0
3.193 | 0
3.194 | 0.017
3.195 | 0.034
3.196 | 0.043
3.197 | 0.026
3.198 | 0.034
3.199 | 0
3.2 | 0.009
3.201 | 0
3.202 | 0.009
3.203 | 0.026
3.204 | 0.051
3.205 | 0.026
3.206 | 0.034
3.207 | 0.017
3.208 | 0
3.209 | 0
3.21 | 0.017
3.211 | 0.009
3.212 | 0.026
3.213 | 0.009
3.214 | 0.017
3.215 | 0
3.216 | 0.009
3.217 | 0.009
3.218 | -0.009
3.219 | 0.009
3.22 | 0.043
3.221 | 0.026
3.222 | 0.026
3.223 | 0
3.224 | -0.009
3.225 | -0.009
3.226 | -0.009
3.227 | -0.009
3.228 | 0.017
3.229 | 0.017
3.23 | 0.017
3.231 | 0.009
3.232 | 0
3.233 | -0.009
3.234 | 0
3.235 | 0
3.236 | 0.009
3.237 | 0.026
3.238 | 0.017
3.239 | 0.009
3.24 | 0.017
3.241 | 0
3.242 | 0
3.243 | 0
3.244 | 0
3.245 | 0.017
3.246 | 0.017
3.247 | 0.009
3.248 | 0.017
3.249 | 0
3.25 | 0
3.251 | 0.009
3.252 | 0.026
3.253 | 0.017
3.254 | 0.043
3.255 | 0.034
3.256 | 0.009
3.257 | 0.017
3.258 | 0.009
3.259 | 0
3.26 | 0
3.261 | 0.034
3.262 | 0.017
3.263 | 0.017
3.264 | 0
3.265 | 0
3.266 | -0.009
3.267 | 0
3.268 | 0.009
3.269 | -0.026
3.27 | 0.009
3.271 | 0.026
3.272 | 0.026
3.273 | 0
3.274 | 0
3.275 | -0.017
3.276 | -0.009
3.277 | 0.009
3.278 | 0.034
3.279 | 0.017
3.28 | 0.026
3.281 | 0.009
3.282 | 0
3.283 | 0
3.284 | 0.009
3.285 | 0
3.286 | 0.026
3.287 | 0.017
3.288 | 0.034
3.289 | 0.026
3.29 | 0.009
3.291 | -0.009
3.292 | -0.009
3.293 | -0.009
3.294 | 0.026
3.295 | 0.017
3.296 | 0.026
3.297 | 0.017
3.298 | 0
3.299 | 0
3.3 | 0
3.301 | 0.017
3.302 | 0.009
3.303 | 0.026
3.304 | 0.06
3.305 | 0.026
3.306 | 0.009
3.307 | 0.009
3.308 | -0.009
3.309 | 0.009
3.31 | 0
3.311 | 0
3.312 | 0.017
3.313 | 0.017
3.314 | 0.009
3.315 | 0
3.316 | 0
3.317 | 0
3.318 | 0
3.319 | 0.026
3.32 | 0.034
3.321 | 0.034
3.322 | 0.034
3.323 | 0.009
3.324 | 0.017
3.325 | 0
3.326 | 0
3.327 | 0.026
3.328 | 0.009
3.329 | 0.026
3.33 | 0.009
3.331 | 0
3.332 | 0
3.333 | 0.009
3.334 | 0
3.335 | 0
3.336 | 0.017
3.337 | 0.017
3.338 | 0.009
3.339 | 0.026
3.34 | 0.009
3.341 | 0
3.342 | 0
3.343 | 0
3.344 | 0
3.345 | 0.034
3.346 | 0.026
3.347 | 0.034
3.348 | 0.017
3.349 | 0
3.35 | 0.009
3.351 | 0
3.352 | 0.009
3.353 | 0.017
3.354 | 0.034
3.355 | 0.026
3.356 | 0.026
3.357 | 0.026
3.358 | 0
3.359 | 0.009
3.36 | 0
3.361 | 0.009
3.362 | 0.026
3.363 | 0.026
3.364 | 0.043
3.365 | 0
3.366 | 0.009
3.367 | 0.017
3.368 | -0.009
3.369 | 0.009
3.37 | 0.026
3.371 | 0.043
3.372 | 0.009
3.373 | 0.017
3.374 | 0.017
3.375 | 0
3.376 | 0
3.377 | 0.009
3.378 | 0.017
3.379 | 0.026
3.38 | 0.026
3.381 | 0.017
3.382 | 0.009
3.383 | 0.009
3.384 | 0.026
3.385 | 0.026
3.386 | 0.017
3.387 | 0.034
3.388 | 0.026
3.389 | 0.034
3.39 | 0
3.391 | 0.009
3.392 | 0.009
3.393 | -0.009
3.394 | 0.017
3.395 | 0.026
3.396 | 0.017
3.397 | 0.009
3.398 | 0.043
3.399 | 0
3.4 | 0
3.401 | -0.009
3.402 | 0
3.403 | 0.026
3.404 | 0.034
3.405 | 0.017
3.406 | 0.043
3.407 | 0
3.408 | 0.009
3.409 | -0.009
3.41 | 0.009
3.411 | 0.009
3.412 | 0.017
3.413 | 0.009
3.414 | 0.009
3.415 | 0.026
3.416 | 0.009
3.417 | 0
3.418 | 0.009
3.419 | 0.017
3.42 | 0.034
3.421 | 0.026
3.422 | 0.026
3.423 | 0.009
3.424 | 0.017
3.425 | 0.017
3.426 | 0.009
3.427 | 0.017
3.428 | 0.034
3.429 | 0.026
3.43 | 0.043
3.431 | 0
3.432 | 0.009
3.433 | 0.009
3.434 | 0
3.435 | -0.009
3.436 | 0
3.437 | 0.034
3.438 | 0.017
3.439 | 0.017
3.44 | 0
3.441 | 0
3.442 | 0.009
3.443 | 0.009
3.444 | 0
3.445 | 0.026
3.446 | 0.017
3.447 | 0.009
3.448 | 0.017
3.449 | 0.009
3.45 | 0
3.451 | 0
3.452 | 0
3.453 | 0.026
3.454 | 0.043
3.455 | 0.051
3.456 | 0.034
3.457 | 0
3.458 | 0
3.459 | 0
3.46 | 0
3.461 | 0.026
3.462 | 0.017
3.463 | 0.051
3.464 | 0.017
3.465 | 0.009
3.466 | 0.017
3.467 | 0
3.468 | 0.009
3.469 | 0.017
3.47 | 0.017
3.471 | 0.026
3.472 | 0.009
3.473 | 0.009
3.474 | 0.017
3.475 | 0
3.476 | 0
3.477 | 0.009
3.478 | 0.026
3.479 | 0.043
3.48 | 0.034
3.481 | 0.017
3.482 | 0.017
3.483 | 0.009
3.484 | 0.017
3.485 | 0
3.486 | 0
3.487 | 0.034
3.488 | 0.034
3.489 | 0.017
3.49 | 0
3.491 | 0
3.492 | 0
3.493 | 0.017
3.494 | 0.026
3.495 | 0.017
3.496 | 0.017
3.497 | 0.026
3.498 | 0.026
3.499 | -0.009
3.5 | 0
3.501 | 0
3.502 | 0.026
3.503 | 0.017
3.504 | 0.017
3.505 | 0.034
3.506 | 0
3.507 | 0.009
3.508 | 0
3.509 | 0.009
3.51 | 0.017
3.511 | 0
3.512 | 0.026
3.513 | 0.043
3.514 | 0.017
3.515 | 0.026
3.516 | -0.009
3.517 | 0.009
3.518 | 0.026
3.519 | 0.009
3.52 | 0.017
3.521 | 0.017
3.522 | 0.034
3.523 | 0
3.524 | 0
3.525 | 0
3.526 | 0
3.527 | 0.017
3.528 | 0.017
3.529 | 0.051
3.53 | 0.009
3.531 | 0.017
3.532 | 0.043
3.533 | 0.009
3.534 | 0.009
3.535 | 0
3.536 | 0.009
3.537 | 0.017
3.538 | 0.017
3.539 | 0.009
3.54 | 0.009
3.541 | 0
3.542 | 0
3.543 | 0.017
3.544 | 0.034
3.545 | 0.009
3.546 | 0.017
3.547 | 0.034
3.548 | 0.009
3.549 | 0
3.55 | 0
3.551 | -0.009
3.552 | 0.009
3.553 | 0.026
3.554 | 0
3.555 | 0.034
3.556 | 0.009
3.557 | 0
3.558 | 0
3.559 | 0.017
3.56 | 0
3.561 | -0.009
3.562 | 0.026
3.563 | 0.009
3.564 | 0.026
3.565 | 0
3.566 | -0.017
3.567 | 0
3.568 | 0
3.569 | 0.017
3.57 | 0.009
3.571 | 0.017
3.572 | 0.026
3.573 | 0.017
3.574 | 0
3.575 | 0
3.576 | 0.017
3.577 | 0
3.578 | 0
3.579 | 0
3.58 | 0.009
3.581 | 0
3.582 | 0
3.583 | 0
3.584 | 0.009
3.585 | 0.009
3.586 | 0.017
3.587 | 0.026
3.588 | 0.026
3.589 | 0.017
3.59 | 0.026
3.591 | 0.009
3.592 | 0
3.593 | 0
3.594 | 0.034
3.595 | 0.009
3.596 | 0.009
3.597 | 0.034
3.598 | 0.017
3.599 | 0.026
3.6 | 0
3.601 | 0.017
3.602 | 0.009
3.603 | 0.043
3.604 | 0.034
3.605 | 0.034
3.606 | 0.017
3.607 | 0
3.608 | 0.017
3.609 | 0
3.61 | 0
3.611 | 0.009
3.612 | 0.017
3.613 | 0.026
3.614 | 0.017
3.615 | 0.009
3.616 | 0
3.617 | 0
3.618 | 0.017
3.619 | 0
3.62 | 0.017
3.621 | 0.034
3.622 | 0.034
3.623 | 0.009
3.624 | 0.017
3.625 | 0.009
3.626 | 0.009
3.627 | 0
3.628 | 0.026
3.629 | 0.009
3.63 | 0.026
3.631 | 0
3.632 | 0
3.633 | 0.009
3.634 | -0.009
3.635 | 0.017
3.636 | 0.026
3.637 | 0.026
3.638 | 0.017
3.639 | 0.026
3.64 | 0.017
3.641 | 0.017
3.642 | 0.009
3.643 | 0.017
3.644 | 0
3.645 | 0.026
3.646 | 0.034
3.647 | 0.009
3.648 | 0.009
3.649 | 0.017
3.65 | 0.009
3.651 | 0.026
3.652 | 0.026
3.653 | 0.034
3.654 | 0.026
3.655 | 0.034
3.656 | 0.034
3.657 | 0.026
3.658 | 0
3.659 | 0.009
3.66 | 0.017
3.661 | 0.026
3.662 | 0.026
3.663 | 0.017
3.664 | 0.009
3.665 | 0.009
3.666 | 0.009
3.667 | 0.009
3.668 | 0.009
3.669 | 0.009
3.67 | 0.043
3.671 | 0.034
3.672 | 0.026
3.673 | 0.026
3.674 | 0.009
3.675 | 0
3.676 | 0.009
3.677 | 0.026
3.678 | 0.017
3.679 | 0.017
3.68 | 0.026
3.681 | 0.043
3.682 | 0
3.683 | 0
3.684 | 0.009
3.685 | 0.026
3.686 | 0.017
3.687 | 0.009
3.688 | 0.043
3.689 | 0.043
3.69 | 0.026
3.691 | 0.009
3.692 | 0
3.693 | 0
3.694 | 0
3.695 | 0.017
3.696 | 0.009
3.697 | 0.017
3.698 | 0.017
3.699 | -0.017
3.7 | -0.009
3.701 | 0.009
3.702 | 0
3.703 | 0.043
3.704 | 0.043
3.705 | 0.026
3.706 | 0.026
3.707 | 0.017
3.708 | 0
3.709 | 0
3.71 | 0
3.711 | 0.017
3.712 | 0.026
3.713 | 0.026
3.714 | 0.009
3.715 | 0.017
3.716 | 0
3.717 | 0
3.718 | 0.009
3.719 | 0.017
3.72 | 0.034
3.721 | 0.026
3.722 | 0
3.723 | 0.017
3.724 | 0.009
3.725 | 0
3.726 | -0.009
3.727 | 0
3.728 | 0
3.729 | 0.009
3.73 | 0.034
3.731 | 0.017
3.732 | 0
3.733 | 0.009
3.734 | 0
3.735 | 0
3.736 | 0
3.737 | 0.043
3.738 | 0.026
3.739 | 0.017
3.74 | 0
3.741 | 0.009
3.742 | 0
3.743 | 0.009
3.744 | 0.009
3.745 | 0.034
3.746 | 0.017
3.747 | 0.043
3.748 | 0
3.749 | 0
3.75 | -0.009
3.751 | 0
3.752 | 0.017
3.753 | 0.009
3.754 | 0.026
3.755 | 0.026
3.756 | 0.034
3.757 | 0.017
3.758 | 0
3.759 | 0
3.76 | 0
3.761 | 0.009
3.762 | 0.009
3.763 | 0.043
3.764 | 0.009
3.765 | 0.009
3.766 | -0.009
3.767 | 0
3.768 | 0.017
3.769 | 0.009
3.77 | 0.043
3.771 | 0.034
3.772 | 0.026
3.773 | 0.009
3.774 | 0.009
3.775 | 0
3.776 | 0
3.777 | 0
3.778 | 0.017
3.779 | 0.026
3.78 | 0.009
3.781 | 0.009
3.782 | 0.009
3.783 | 0
3.784 | 0.009
3.785 | 0.009
3.786 | 0.034
3.787 | 0.026
3.788 | 0.017
3.789 | 0.026
3.79 | 0.009
3.791 | 0.017
3.792 | -0.009
3.793 | 0
3.794 | 0.017
3.795 | 0
3.796 | 0
3.797 | 0.026
3.798 | 0.017
3.799 | 0
3.8 | -0.009
3.801 | 0.026
3.802 | 0.009
3.803 | 0.009
3.804 | 0.034
3.805 | 0.017
3.806 | 0.009
3.807 | 0.017
3.808 | 0
3.809 | 0
3.81 | 0
3.811 | 0
3.812 | 0.009
3.813 | 0.026
3.814 | 0.009
3.815 | 0
3.816 | -0.009
3.817 | 0
3.818 | 0
3.819 | 0.009
3.82 | 0.026
3.821 | 0.026
3.822 | 0.043
3.823 | 0.017
3.824 | 0.026
3.825 | 0
3.826 | 0.009
3.827 | 0.017
3.828 | 0.026
3.829 | 0.009
3.83 | 0.034
3.831 | 0.034
3.832 | -0.009
3.833 | -0.026
3.834 | 0
3.835 | 0.009
3.836 | 0.009
3.837 | 0.017
3.838 | 0.026
3.839 | 0.009
3.84 | 0.017
3.841 | 0
3.842 | 0.009
3.843 | 0
3.844 | 0.009
3.845 | 0.017
3.846 | 0.026
3.847 | 0.034
3.848 | 0
3.849 | 0.009
3.85 | 0
3.851 | -0.009
3.852 | 0
3.853 | 0.051
3.854 | 0.017
3.855 | 0.026
3.856 | 0.009
3.857 | 0.009
3.858 | -0.009
3.859 | 0
3.86 | 0
3.861 | 0.009
3.862 | 0.034
3.863 | 0
3.864 | 0.026
3.865 | 0.017
3.866 | -0.009
3.867 | 0
3.868 | 0.009
3.869 | 0.009
3.87 | 0.009
3.871 | 0.026
3.872 | 0.034
3.873 | 0.009
3.874 | 0
3.875 | 0
3.876 | 0
3.877 | 0
3.878 | 0.017
3.879 | 0.017
3.88 | 0.051
3.881 | 0.009
3.882 | 0
3.883 | 0
3.884 | 0
3.885 | 0
3.886 | 0.009
3.887 | 0.017
3.888 | 0.017
3.889 | 0.009
3.89 | 0
3.891 | -0.009
3.892 | 0
3.893 | 0.009
3.894 | 0
3.895 | 0
3.896 | 0.026
3.897 | 0
3.898 | 0.009
3.899 | 0
3.9 | -0.009
3.901 | -0.009
3.902 | 0
3.903 | 0.017
3.904 | 0.034
3.905 | 0.009
3.906 | 0.017
3.907 | 0.026
3.908 | 0
3.909 | 0
3.91 | 0
3.911 | 0
3.912 | 0.026
3.913 | 0.034
3.914 | 0.026
3.915 | 0.017
3.916 | 0
3.917 | -0.009
3.918 | -0.009
3.919 | 0.009
3.92 | 0.009
3.921 | 0.034
3.922 | 0.026
3.923 | 0.017
3.924 | 0.034
3.925 | -0.009
3.926 | 0
3.927 | 0
3.928 | 0.026
3.929 | 0.034
3.93 | 0.043
3.931 | 0.009
3.932 | 0
3.933 | 0
3.934 | 0
3.935 | 0
3.936 | 0.017
3.937 | 0.034
3.938 | 0.017
3.939 | 0.009
3.94 | 0.034
3.941 | -0.009
3.942 | 0
3.943 | 0
3.944 | 0
3.945 | 0.009
3.946 | 0.009
3.947 | 0
3.948 | 0
3.949 | 0
3.95 | -0.017
3.951 | 0
3.952 | 0
3.953 | 0
3.954 | 0.043
3.955 | 0.017
3.956 | 0
3.957 | 0
3.958 | 0
3.959 | 0
3.96 | 0
3.961 | 0.009
3.962 | 0.009
3.963 | 0.026
3.964 | 0.026
3.965 | -0.009
3.966 | -0.009
3.967 | 0
3.968 | -0.009
3.969 | 0.017
3.97 | 0.017
3.971 | 0.017
3.972 | 0.009
3.973 | 0.009
3.974 | 0
3.975 | 0
3.976 | 0.009
3.977 | 0.009
3.978 | 0.017
3.979 | 0.017
3.98 | 0
3.981 | 0.017
3.982 | 0.009
3.983 | 0
3.984 | 0.009
3.985 | 0.009
3.986 | 0.034
3.987 | 0.043
3.988 | 0.043
3.989 | 0.026
3.99 | -0.009
3.991 | 0
3.992 | 0
3.993 | 0.009
3.994 | 0
3.995 | 0.043
3.996 | 0.017
3.997 | 0.017
3.998 | 0.026
3.999 | 0
4 | 0
4.001 | -0.009
4.002 | 0.026
4.003 | 0.009
4.004 | 0.017
4.005 | 0.017
4.006 | 0.009
4.007 | 0
4.008 | 0
4.009 | -0.017
4.01 | 0
4.011 | 0.009
4.012 | 0.009
4.013 | 0.026
4.014 | 0
4.015 | 0.026
4.016 | 0
4.017 | 0
4.018 | 0.009
4.019 | 0.009
4.02 | 0.017
4.021 | 0
4.022 | 0.009
4.023 | 0.026
4.024 | 0.009
4.025 | 0
4.026 | -0.009
4.027 | 0
4.028 | 0.017
4.029 | 0.017
4.03 | 0.026
4.031 | 0
4.032 | 0
4.033 | 0
4.034 | 0
4.035 | 0
4.036 | 0.017
4.037 | 0.026
4.038 | 0.009
4.039 | 0.009
4.04 | 0
4.041 | 0.026
4.042 | 0.009
4.043 | -0.009
4.044 | 0.009
4.045 | 0.043
4.046 | 0.026
4.047 | 0.043
4.048 | 0
4.049 | 0
4.05 | 0.017
4.051 | -0.009
4.052 | 0
4.053 | 0.009
4.054 | 0.043
4.055 | 0.009
4.056 | 0.017
4.057 | 0
4.058 | 0.017
4.059 | -0.009
4.06 | 0
4.061 | 0
4.062 | 0.026
4.063 | 0.009
4.064 | 0
4.065 | 0.009
4.066 | 0
4.067 | 0
4.068 | 0
4.069 | 0.009
4.07 | 0.009
4.071 | 0.034
4.072 | 0.026
4.073 | 0.009
4.074 | 0.009
4.075 | -0.017
4.076 | 0
4.077 | 0.009
4.078 | 0.017
4.079 | 0.009
4.08 | 0.017
4.081 | 0.009
4.082 | 0.017
4.083 | 0
4.084 | 0
4.085 | -0.009
4.086 | 0.017
4.087 | 0.034
4.088 | 0.034
4.089 | 0.034
4.09 | 0
4.091 | -0.009
4.092 | 0.009
4.093 | 0
4.094 | 0
4.095 | 0.026
4.096 | 0.026
4.097 | 0.017
4.098 | 0.009
4.099 | 0
4.1 | 0
4.101 | 0.009
4.102 | 0.009
4.103 | 0.034
4.104 | 0.009
4.105 | 0.026
4.106 | 0.009
4.107 | 0.009
4.108 | 0
4.109 | 0
4.11 | 0.009
4.111 | 0.009
4.112 | 0.009
4.113 | 0
4.114 | 0.017
4.115 | 0
4.116 | 0
4.117 | 0
4.118 | 0
4.119 | 0
4.12 | 0.026
4.121 | 0.017
4.122 | 0.026
4.123 | 0.034
4.124 | 0.026
4.125 | 0
4.126 | 0
4.127 | 0.017
4.128 | 0.009
4.129 | 0.017
4.13 | 0.034
4.131 | 0.026
4.132 | 0.026
4.133 | 0
4.134 | 0
4.135 | 0
4.136 | 0.017
4.137 | 0.043
4.138 | 0.034
4.139 | 0.009
4.14 | 0.009
4.141 | 0
4.142 | 0
4.143 | 0.009
4.144 | 0.009
4.145 | 0.017
4.146 | 0.034
4.147 | 0.017
4.148 | 0
4.149 | 0.009
4.15 | 0
4.151 | 0
4.152 | 0
4.153 | 0.026
4.154 | 0.043
4.155 | 0.034
4.156 | 0.009
4.157 | 0
4.158 | 0.009
4.159 | 0.026
4.16 | 0
4.161 | 0.009
4.162 | 0.034
4.163 | 0.034
4.164 | 0.034
4.165 | 0.009
4.166 | 0
4.167 | 0
4.168 | 0
4.169 | 0
4.17 | 0.034
4.171 | 0.026
4.172 | 0.026
4.173 | 0.017
4.174 | 0.017
4.175 | 0.009
4.176 | 0.009
4.177 | 0
4.178 | 0.017
4.179 | 0.026
4.18 | 0.034
4.181 | 0.026
4.182 | 0
4.183 | 0
4.184 | -0.009
4.185 | 0.009
4.186 | 0.017
4.187 | 0.034
4.188 | 0.051
4.189 | 0.043
4.19 | 0.026
4.191 | 0
4.192 | 0
4.193 | 0
4.194 | 0.009
4.195 | 0.009
4.196 | 0.043
4.197 | 0.017
4.198 | -0.009
4.199 | 0.009
4.2 | 0.017
4.201 | 0.009
4.202 | 0.009
4.203 | 0
4.204 | 0.06
4.205 | 0.017
4.206 | 0.026
4.207 | 0
4.208 | 0.009
4.209 | 0
4.21 | -0.017
4.211 | 0
4.212 | 0.017
4.213 | 0.017
4.214 | 0.009
4.215 | 0.009
4.216 | 0
4.217 | -0.009
4.218 | 0
4.219 | 0.009
4.22 | 0.017
4.221 | 0.043
4.222 | 0.026
4.223 | 0.009
4.224 | 0.009
4.225 | 0
4.226 | 0.017
4.227 | 0.017
4.228 | 0.009
4.229 | 0.026
4.23 | 0.017
4.231 | 0
4.232 | 0
4.233 | 0
4.234 | 0.017
4.235 | 0
4.236 | 0.009
4.237 | 0.043
4.238 | 0.026
4.239 | 0.009
4.24 | 0.034
4.241 | 0.017
4.242 | 0
4.243 | 0.009
4.244 | 0.017
4.245 | 0.043
4.246 | 0.026
4.247 | 0.034
4.248 | 0.017
4.249 | 0.009
4.25 | 0
4.251 | 0.017
4.252 | 0.009
4.253 | 0.009
4.254 | 0.026
4.255 | 0.043
4.256 | 0.017
4.257 | 0.017
4.258 | 0
4.259 | 0
4.26 | 0
4.261 | 0.009
4.262 | 0.009
4.263 | 0.034
4.264 | 0.017
4.265 | 0.009
4.266 | 0.009
4.267 | -0.009
4.268 | 0.009
4.269 | 0.009
4.27 | 0.034
4.271 | 0.026
4.272 | 0.026
4.273 | 0.043
4.274 | 0.009
4.275 | 0
4.276 | 0
4.277 | 0.009
4.278 | 0
4.279 | 0.026
4.28 | 0.026
4.281 | 0
4.282 | 0.026
4.283 | 0
4.284 | -0.009
4.285 | 0
4.286 | 0.017
4.287 | 0.034
4.288 | 0.043
4.289 | 0.009
4.29 | 0.017
4.291 | -0.017
4.292 | 0
4.293 | 0
4.294 | 0.009
4.295 | 0
4.296 | 0.026
4.297 | 0.026
4.298 | 0.017
4.299 | 0.026
4.3 | 0
4.301 | 0
4.302 | 0.009
4.303 | 0.017
4.304 | 0.043
4.305 | 0.043
4.306 | 0.026
4.307 | 0
4.308 | 0.009
4.309 | -0.017
4.31 | -0.009
4.311 | 0
4.312 | 0.017
4.313 | 0.009
4.314 | 0.009
4.315 | 0
4.316 | 0
4.317 | 0
4.318 | 0
4.319 | 0.017
4.32 | 0.017
4.321 | 0.034
4.322 | 0.043
4.323 | 0.026
4.324 | 0
4.325 | 0
4.326 | 0
4.327 | 0.009
4.328 | 0.017
4.329 | 0.009
4.33 | 0.017
4.331 | 0.009
4.332 | 0
4.333 | 0
4.334 | -0.009
4.335 | 0.009
4.336 | 0.009
4.337 | 0.026
4.338 | 0.017
4.339 | 0.026
4.34 | 0.009
4.341 | -0.009
4.342 | -0.009
4.343 | 0
4.344 | 0
4.345 | 0.017
4.346 | 0.043
4.347 | 0.009
4.348 | 0
4.349 | 0.009
4.35 | -0.009
4.351 | -0.009
4.352 | 0.009
4.353 | 0.026
4.354 | 0.017
4.355 | 0.034
4.356 | 0.017
4.357 | -0.009
4.358 | 0.009
4.359 | 0
4.36 | -0.009
4.361 | 0.009
4.362 | 0.009
4.363 | 0.034
4.364 | 0.009
4.365 | 0
4.366 | -0.009
4.367 | 0
4.368 | 0.009
4.369 | -0.009
4.37 | 0.026
4.371 | 0.043
4.372 | 0.009
4.373 | 0
4.374 | 0
4.375 | -0.017
4.376 | -0.009
4.377 | 0
4.378 | 0.017
4.379 | 0.026
4.38 | 0.026
4.381 | 0
4.382 | 0.009
4.383 | 0
4.384 | -0.009
4.385 | -0.017
4.386 | 0.009
4.387 | 0
4.388 | 0
4.389 | 0.034
4.39 | 0.034
4.391 | 0.009
4.392 | 0
4.393 | 0
4.394 | 0.017
4.395 | 0.009
4.396 | 0.009
4.397 | 0.017
4.398 | 0.009
4.399 | 0
4.4 | 0
4.401 | -0.009
4.402 | 0.017
4.403 | 0.009
4.404 | 0.034
4.405 | 0.043
4.406 | 0.017
4.407 | 0.017
4.408 | 0.009
4.409 | 0
4.41 | 0.009
4.411 | 0.009
4.412 | 0.026
4.413 | 0.051
4.414 | 0.009
4.415 | 0.009
4.416 | 0
4.417 | 0.009
4.418 | 0
4.419 | 0.017
4.42 | 0.017
4.421 | 0.026
4.422 | 0.017
4.423 | 0.026
4.424 | 0.009
4.425 | 0.017
4.426 | 0
4.427 | 0.009
4.428 | 0.009
4.429 | 0
4.43 | 0.043
4.431 | 0.026
4.432 | 0.017
4.433 | 0.009
4.434 | 0.009
4.435 | 0.009
4.436 | 0.009
4.437 | 0.034
4.438 | 0.026
4.439 | 0.026
4.44 | 0.017
4.441 | 0.017
4.442 | 0.009
4.443 | 0
4.444 | 0.009
4.445 | 0.017
4.446 | 0.026
4.447 | 0.017
4.448 | 0.043
4.449 | 0.009
4.45 | 0
4.451 | 0
4.452 | 0.009
4.453 | 0.009
4.454 | 0.009
4.455 | 0.034
4.456 | 0.017
4.457 | 0
4.458 | 0.009
4.459 | 0
4.46 | 0.017
4.461 | 0.026
4.462 | 0.017
4.463 | 0.043
4.464 | 0.026
4.465 | 0.026
4.466 | 0.009
4.467 | 0.017
4.468 | 0.009
4.469 | 0.017
4.47 | 0.034
4.471 | 0.026
4.472 | 0.009
4.473 | 0.017
4.474 | -0.009
4.475 | -0.009
4.476 | -0.017
4.477 | -0.009
4.478 | 0.009
4.479 | 0.017
4.48 | 0.017
4.481 | 0.026
4.482 | 0
4.483 | 0
4.484 | -0.017
4.485 | 0.017
4.486 | 0.009
4.487 | 0.017
4.488 | 0.026
4.489 | 0.009
4.49 | 0.009
4.491 | 0.009
4.492 | 0.009
4.493 | 0
4.494 | -0.009
4.495 | 0.009
4.496 | 0.026
4.497 | 0.034
4.498 | 0.017
4.499 | 0
4.5 | 0.009
4.501 | 0
4.502 | 0.009
4.503 | 0.009
4.504 | 0.026
4.505 | 0.026
4.506 | 0.026
4.507 | 0.009
4.508 | 0.009
4.509 | 0.009
4.51 | 0.009
4.511 | 0.017
4.512 | 0.043
4.513 | 0.051
4.514 | 0.034
4.515 | 0.017
4.516 | 0.009
4.517 | 0.009
4.518 | 0
4.519 | 0.017
4.52 | 0.043
4.521 | 0.017
4.522 | 0.017
4.523 | 0.026
4.524 | 0.009
4.525 | 0.017
4.526 | 0
4.527 | -0.009
4.528 | 0.009
4.529 | 0.043
4.53 | 0.026
4.531 | 0.009
4.532 | 0.009
4.533 | -0.009
4.534 | 0.009
4.535 | -0.009
4.536 | 0.009
4.537 | 0.026
4.538 | 0.026
4.539 | 0.017
4.54 | 0.034
4.541 | 0
4.542 | 0
4.543 | 0.009
4.544 | 0.017
4.545 | 0.026
4.546 | 0.017
4.547 | 0.009
4.548 | 0.017
4.549 | 0.009
4.55 | 0
4.551 | 0
4.552 | 0.017
4.553 | 0.043
4.554 | 0.043
4.555 | 0.026
4.556 | 0.009
4.557 | 0.017
4.558 | -0.017
4.559 | -0.009
4.56 | 0.009
4.561 | 0.017
4.562 | 0.009
4.563 | 0.026
4.564 | 0
4.565 | 0.009
4.566 | 0.009
4.567 | 0.009
4.568 | 0.009
4.569 | 0
4.57 | 0.034
4.571 | 0.043
4.572 | 0.034
4.573 | 0.034
4.574 | 0.026
4.575 | 0.026
4.576 | 0.009
4.577 | 0.009
4.578 | 0.017
4.579 | 0
4.58 | 0.026
4.581 | 0.009
4.582 | 0.009
4.583 | 0
4.584 | 0
4.585 | 0
4.586 | 0
4.587 | 0.043
4.588 | 0.051
4.589 | 0.009
4.59 | 0.026
4.591 | 0
4.592 | -0.017
4.593 | 0
4.594 | 0.017
4.595 | 0.017
4.596 | 0.051
4.597 | 0.034
4.598 | 0.009
4.599 | 0
4.6 | 0
4.601 | 0
4.602 | 0.017
4.603 | 0.017
4.604 | 0.034
4.605 | 0.017
4.606 | 0.017
4.607 | 0.009
4.608 | 0
4.609 | 0.017
4.61 | 0
4.611 | 0.009
4.612 | 0.026
4.613 | 0.026
4.614 | 0.009
4.615 | 0
4.616 | -0.009
4.617 | 0
4.618 | -0.017
4.619 | 0.017
4.62 | 0.026
4.621 | 0.043
4.622 | 0.017
4.623 | 0.026
4.624 | 0
4.625 | 0.009
4.626 | 0
4.627 | 0.009
4.628 | 0.034
4.629 | 0.026
4.63 | 0.034
4.631 | 0.026
4.632 | 0.009
4.633 | 0
4.634 | 0
4.635 | 0
4.636 | 0.026
4.637 | 0.034
4.638 | 0.026
4.639 | 0.043
4.64 | 0.017
4.641 | 0
4.642 | -0.017
4.643 | 0.009
4.644 | 0.026
4.645 | 0.009
4.646 | 0.034
4.647 | 0.043
4.648 | 0.026
4.649 | -0.009
4.65 | 0
4.651 | 0.009
4.652 | 0.009
4.653 | 0.026
4.654 | 0.017
4.655 | 0.043
4.656 | 0.043
4.657 | 0.034
4.658 | 0.017
4.659 | 0
4.66 | -0.009
4.661 | 0
4.662 | 0.026
4.663 | 0
4.664 | 0.017
4.665 | 0
4.666 | 0.017
4.667 | 0
4.668 | 0
4.669 | 0.017
4.67 | 0.043
4.671 | 0
4.672 | 0.017
4.673 | 0.017
4.674 | 0
4.675 | 0
4.676 | -0.009
4.677 | 0.009
4.678 | 0.026
4.679 | 0.009
4.68 | 0
4.681 | 0.009
4.682 | 0.009
4.683 | 0
4.684 | 0
4.685 | 0.009
4.686 | 0.017
4.687 | 0.026
4.688 | 0.034
4.689 | 0.009
4.69 | 0.017
4.691 | 0
4.692 | 0.017
4.693 | 0
4.694 | 0.009
4.695 | 0.017
4.696 | 0.034
4.697 | 0.017
4.698 | 0.009
4.699 | 0.009
4.7 | -0.009
4.701 | 0
4.702 | 0
4.703 | 0.017
4.704 | 0.026
4.705 | 0.026
4.706 | 0.017
4.707 | 0
4.708 | 0
4.709 | -0.009
4.71 | 0
4.711 | 0.026
4.712 | 0.009
4.713 | 0.009
4.714 | 0.017
4.715 | 0.009
4.716 | -0.017
4.717 | 0
4.718 | -0.009
4.719 | 0.009
4.72 | 0.017
4.721 | 0.026
4.722 | 0.017
4.723 | 0
4.724 | 0
4.725 | 0.009
4.726 | -0.009
4.727 | 0
4.728 | 0.017
4.729 | 0.017
4.73 | 0.017
4.731 | 0.034
4.732 | 0
4.733 | 0
4.734 | 0
4.735 | 0
4.736 | 0.009
4.737 | 0.009
4.738 | 0.009
4.739 | 0.043
4.74 | 0.009
4.741 | -0.009
4.742 | -0.026
4.743 | 0
4.744 | 0
4.745 | 0.026
4.746 | 0.043
4.747 | 0.009
4.748 | 0
4.749 | -0.017
4.75 | 0
4.751 | 0.009
4.752 | 0.017
4.753 | 0.051
4.754 | 0.051
4.755 | 0.043
4.756 | 0.009
4.757 | 0.009
4.758 | 0.009
4.759 | 0
4.76 | 0.009
4.761 | 0.009
4.762 | 0.026
4.763 | 0.009
4.764 | 0.017
4.765 | 0.009
4.766 | 0.009
4.767 | 0
4.768 | 0.009
4.769 | 0
4.77 | 0.043
4.771 | 0
4.772 | 0.009
4.773 | 0.009
4.774 | 0
4.775 | 0
4.776 | 0.009
4.777 | 0.009
4.778 | 0.017
4.779 | 0.009
4.78 | 0.017
4.781 | 0.009
4.782 | 0
4.783 | 0.009
4.784 | 0.009
4.785 | -0.009
4.786 | 0.009
4.787 | 0.009
4.788 | 0.009
4.789 | 0.017
4.79 | 0
4.791 | 0
4.792 | 0
4.793 | 0.009
4.794 | 0
4.795 | 0.017
4.796 | 0.026
4.797 | 0.009
4.798 | 0
4.799 | -0.017
4.8 | 0
4.801 | 0.009
4.802 | 0
4.803 | 0.034
4.804 | 0.043
4.805 | 0.017
4.806 | 0
4.807 | 0.017
4.808 | 0.017
4.809 | -0.017
4.81 | 0
4.811 | 0.026
4.812 | 0.009
4.813 | 0.017
4.814 | 0.017
4.815 | -0.009
4.816 | 0
4.817 | -0.009
4.818 | 0
4.819 | 0.009
4.82 | 0.026
4.821 | 0.034
4.822 | 0.026
4.823 | 0.017
4.824 | 0
4.825 | 0
4.826 | -0.009
4.827 | 0.009
4.828 | 0
4.829 | 0.026
4.83 | 0.009
4.831 | 0
4.832 | 0.026
4.833 | 0.009
4.834 | 0
4.835 | 0
4.836 | 0.026
4.837 | 0.017
4.838 | 0.026
4.839 | 0.017
4.84 | 0.009
4.841 | 0
4.842 | -0.009
4.843 | 0
4.844 | 0.009
4.845 | 0.043
4.846 | 0.017
4.847 | 0.026
4.848 | 0
4.849 | 0
4.85 | 0
4.851 | 0
4.852 | 0
4.853 | 0.017
4.854 | 0.009
4.855 | 0.017
4.856 | 0.017
4.857 | -0.009
4.858 | -0.009
4.859 | 0
4.86 | 0
4.861 | 0.026
4.862 | 0.026
4.863 | 0.026
4.864 | 0.017
4.865 | 0.017
4.866 | -0.009
4.867 | 0
4.868 | 0
4.869 | 0.017
4.87 | 0.017
4.871 | 0.043
4.872 | 0.009
4.873 | 0.026
4.874 | 0.009
4.875 | 0.009
4.876 | 0
4.877 | 0.009
4.878 | 0.017
4.879 | 0.034
4.88 | 0.009
4.881 | 0
4.882 | 0
4.883 | 0
4.884 | 0
4.885 | 0.009
4.886 | 0.017
4.887 | 0.017
4.888 | 0.034
4.889 | 0.043
4.89 | 0.017
4.891 | 0
4.892 | 0
4.893 | -0.017
4.894 | 0.017
4.895 | 0.017
4.896 | 0.026
4.897 | 0.026
4.898 | 0.026
4.899 | 0.009
4.9 | 0
4.901 | 0.009
4.902 | 0.034
4.903 | 0
4.904 | 0.026
4.905 | 0.026
4.906 | 0
4.907 | 0.026
4.908 | 0.009
4.909 | -0.009
4.91 | 0.009
4.911 | 0.009
4.912 | 0.017
4.913 | 0.034
4.914 | 0.034
4.915 | 0.017
4.916 | 0
4.917 | 0.017
4.918 | -0.009
4.919 | 0.017
4.92 | 0.026
4.921 | 0.026
4.922 | 0.026
4.923 | 0.026
4.924 | 0
4.925 | 0.009
4.926 | 0
4.927 | 0
4.928 | 0.009
4.929 | 0.026
4.93 | 0.026
4.931 | 0.009
4.932 | 0.017
4.933 | 0
4.934 | 0
4.935 | 0
4.936 | 0.009
4.937 | 0.026
4.938 | 0.026
4.939 | 0.017
4.94 | 0.026
4.941 | 0
4.942 | -0.009
4.943 | 0
4.944 | 0.017
4.945 | 0.009
4.946 | 0.026
4.947 | 0.034
4.948 | 0.009
4.949 | 0.026
4.95 | 0
4.951 | -0.009
4.952 | 0
4.953 | 0
4.954 | 0.009
4.955 | 0.017
4.956 | 0.009
4.957 | 0.009
4.958 | 0.009
4.959 | -0.009
4.96 | 0.009
4.961 | 0
4.962 | 0.017
4.963 | 0.026
4.964 | 0
4.965 | 0.009
4.966 | 0.009
4.967 | -0.009
4.968 | 0
4.969 | 0.009
4.97 | 0.009
4.971 | 0.034
4.972 | 0.026
4.973 | 0.026
4.974 | 0.009
4.975 | 0
4.976 | 0.009
4.977 | 0
4.978 | 0
4.979 | 0.034
4.98 | 0.034
4.981 | 0.017
4.982 | 0.026
4.983 | 0
4.984 | 0.017
4.985 | 0.009
4.986 | 0
4.987 | 0.009
4.988 | 0.009
4.989 | 0.034
4.99 | 0.009
4.991 | -0.009
4.992 | -0.009
4.993 | -0.009
4.994 | 0
4.995 | 0
4.996 | 0.017
4.997 | 0.017
4.998 | 0
4.999 | 0
5 | 0
5.001 | 0
5.002 | 0.017
5.003 | 0.026
5.004 | 0.06
5.005 | 0.026
5.006 | 0.026
5.007 | 0.017
5.008 | -0.009
5.009 | 0
5.01 | 0.009
5.011 | 0
5.012 | 0.026
5.013 | 0.026
5.014 | 0.017
5.015 | 0.009
5.016 | -0.009
5.017 | 0
5.018 | -0.009
5.019 | 0.017
5.02 | 0.026
5.021 | 0.017
5.022 | 0.043
5.023 | 0.009
5.024 | 0
5.025 | 0.009
5.026 | -0.009
5.027 | 0
5.028 | 0
5.029 | 0.034
5.03 | 0.017
5.031 | 0.017
5.032 | 0.017
5.033 | -0.017
5.034 | -0.009
5.035 | 0
5.036 | 0.017
5.037 | 0.026
5.038 | 0.026
5.039 | 0.026
5.04 | 0.017
5.041 | -0.026
5.042 | -0.009
5.043 | 0
5.044 | 0.017
5.045 | 0.034
5.046 | 0.017
5.047 | 0.017
5.048 | 0.009
5.049 | 0.017
5.05 | 0.009
5.051 | 0
5.052 | 0
5.053 | 0.017
5.054 | 0.026
5.055 | 0.026
5.056 | 0.009
5.057 | 0.009
5.058 | 0
5.059 | -0.009
5.06 | 0.009
5.061 | 0.026
5.062 | 0.009
5.063 | 0.017
5.064 | 0.034
5.065 | -0.009
5.066 | 0.009
5.067 | 0
5.068 | 0
5.069 | 0
5.07 | 0.017
5.071 | 0.043
5.072 | 0.043
5.073 | 0.009
5.074 | 0.017
5.075 | 0
5.076 | 0.009
5.077 | -0.009
5.078 | 0.009
5.079 | 0.026
5.08 | 0.026
5.081 | 0
5.082 | 0.009
5.083 | 0
5.084 | 0
5.085 | 0.009
5.086 | 0
5.087 | 0.017
5.088 | 0.043
5.089 | 0.026
5.09 | 0.009
5.091 | 0
5.092 | -0.009
5.093 | 0
5.094 | 0.009
5.095 | 0.009
5.096 | 0.034
5.097 | 0.043
5.098 | 0
5.099 | 0
5.1 | -0.009
5.101 | 0.017
5.102 | 0.026
5.103 | 0.017
5.104 | 0.009
5.105 | 0.026
5.106 | 0.026
5.107 | 0.009
5.108 | 0
5.109 | 0.009
5.11 | 0
5.111 | 0.009
5.112 | 0.034
5.113 | 0.017
5.114 | 0.026
5.115 | 0.009
5.116 | 0
5.117 | 0
5.118 | 0
5.119 | 0.009
5.12 | 0.043
5.121 | 0.034
5.122 | 0.034
5.123 | 0.017
5.124 | 0.009
5.125 | -0.009
5.126 | 0
5.127 | 0.017
5.128 | 0.034
5.129 | 0.017
5.13 | 0.034
5.131 | 0.017
5.132 | 0
5.133 | 0
5.134 | 0.009
5.135 | 0.009
5.136 | 0.034
5.137 | 0.06
5.138 | 0.009
5.139 | 0.026
5.14 | 0.034
5.141 | 0
5.142 | -0.009
5.143 | 0.009
5.144 | 0.009
5.145 | 0.017
5.146 | 0.017
5.147 | 0.017
5.148 | 0.026
5.149 | 0
5.15 | 0
5.151 | 0.017
5.152 | 0
5.153 | 0.017
5.154 | 0.051
5.155 | 0.06
5.156 | 0.026
5.157 | 0.026
5.158 | 0
5.159 | 0.017
5.16 | 0
5.161 | 0.017
5.162 | 0.017
5.163 | 0.026
5.164 | 0.026
5.165 | 0.026
5.166 | 0.009
5.167 | 0.017
5.168 | 0
5.169 | 0.017
5.17 | 0.026
5.171 | 0.043
5.172 | 0.043
5.173 | 0
5.174 | 0.009
5.175 | 0.026
5.176 | -0.009
5.177 | 0.017
5.178 | 0.009
5.179 | 0.026
5.18 | 0.034
5.181 | 0.017
5.182 | 0.026
5.183 | 0
5.184 | 0
5.185 | 0.017
5.186 | 0.043
5.187 | 0.017
5.188 | 0.026
5.189 | 0.017
5.19 | 0.009
5.191 | 0
5.192 | 0
5.193 | -0.009
5.194 | 0.009
5.195 | 0.043
5.196 | 0.009
5.197 | 0.009
5.198 | 0.017
5.199 | 0.009
5.2 | 0
5.201 | 0
5.202 | 0.009
5.203 | 0.017
5.204 | 0.017
5.205 | 0.051
5.206 | 0.026
5.207 | 0.009
5.208 | 0.009
5.209 | 0
5.21 | 0
5.211 | 0.009
5.212 | 0.026
5.213 | 0.043
5.214 | 0.017
5.215 | 0
5.216 | 0
5.217 | 0.009
5.218 | 0
5.219 | 0.017
5.22 | 0.026
5.221 | 0.034
5.222 | 0.026
5.223 | 0.009
5.224 | 0
5.225 | 0
5.226 | 0.009
5.227 | 0.009
5.228 | 0.026
5.229 | 0.026
5.23 | 0.017
5.231 | 0.026
5.232 | 0.017
5.233 | 0
5.234 | 0
5.235 | 0
5.236 | 0.009
5.237 | 0.034
5.238 | 0.026
5.239 | 0.017
5.24 | 0.026
5.241 | 0
5.242 | 0
5.243 | 0
5.244 | 0
5.245 | 0.034
5.246 | 0.017
5.247 | 0.034
5.248 | 0.017
5.249 | 0.009
5.25 | 0.009
5.251 | 0.009
5.252 | 0.009
5.253 | 0.009
5.254 | 0.026
5.255 | 0.026
5.256 | 0.017
5.257 | 0.009
5.258 | 0
5.259 | 0
5.26 | 0
5.261 | 0
5.262 | 0.034
5.263 | 0
5.264 | 0.017
5.265 | 0.026
5.266 | 0.009
5.267 | 0
5.268 | 0
5.269 | 0.017
5.27 | 0.026
5.271 | 0.051
5.272 | 0.009
5.273 | 0
5.274 | 0.009
5.275 | -0.009
5.276 | 0
5.277 | 0
5.278 | 0.034
5.279 | 0.043
5.28 | 0.026
5.281 | 0.009
5.282 | 0
5.283 | -0.017
5.284 | 0.009
5.285 | 0
5.286 | 0.009
5.287 | 0.017
5.288 | 0.043
5.289 | 0.043
5.29 | 0.017
5.291 | 0
5.292 | 0.009
5.293 | 0.026
5.294 | 0.009
5.295 | 0.017
5.296 | 0.009
5.297 | 0.017
5.298 | 0
5.299 | 0.009
5.3 | 0
5.301 | 0
5.302 | 0.017
5.303 | 0
5.304 | 0.034
5.305 | 0.034
5.306 | 0.034
5.307 | 0.009
5.308 | 0
5.309 | 0
5.31 | 0
5.311 | 0
5.312 | 0.017
5.313 | 0.017
5.314 | 0.017
5.315 | 0
5.316 | 0
5.317 | -0.009
5.318 | 0
5.319 | 0.017
5.32 | 0.009
5.321 | 0.009
5.322 | 0.009
5.323 | 0.017
5.324 | 0.009
5.325 | 0
5.326 | -0.009
5.327 | 0
5.328 | 0.043
5.329 | 0.017
5.33 | 0.034
5.331 | 0.043
5.332 | -0.009
5.333 | -0.009
5.334 | 0
5.335 | 0
5.336 | 0.009
5.337 | 0.026
5.338 | -0.009
5.339 | 0.026
5.34 | 0.009
5.341 | 0.009
5.342 | -0.009
5.343 | 0
5.344 | 0.017
5.345 | 0.017
5.346 | 0.034
5.347 | 0.009
5.348 | 0.009
5.349 | 0.026
5.35 | -0.009
5.351 | 0.009
5.352 | 0.009
5.353 | -0.009
5.354 | 0.017
5.355 | 0.034
5.356 | 0.009
5.357 | 0.017
5.358 | 0.009
5.359 | 0.009
5.36 | 0
5.361 | 0.026
5.362 | 0.034
5.363 | 0.026
5.364 | 0.017
5.365 | 0.009
5.366 | 0
5.367 | -0.009
5.368 | -0.009
5.369 | 0.026
5.37 | 0.043
5.371 | 0.026
5.372 | 0.043
5.373 | 0.009
5.374 | 0.009
5.375 | 0.009
5.376 | 0
5.377 | 0.009
5.378 | 0
5.379 | 0.017
5.38 | 0.026
5.381 | 0.034
5.382 | 0
5.383 | -0.009
5.384 | 0.009
5.385 | 0.009
5.386 | 0.017
5.387 | 0.043
5.388 | 0.043
5.389 | 0.026
5.39 | 0
5.391 | 0.009
5.392 | 0
5.393 | 0
5.394 | 0
5.395 | 0.009
5.396 | 0.043
5.397 | 0.034
5.398 | 0
5.399 | 0
5.4 | -0.009
5.401 | 0.034
5.402 | 0.017
5.403 | 0.026
5.404 | 0.026
5.405 | 0.017
5.406 | 0.026
5.407 | 0.009
5.408 | 0.009
5.409 | 0.009
5.41 | 0
5.411 | 0.017
5.412 | 0.017
5.413 | 0.026
5.414 | 0.009
5.415 | 0.009
5.416 | 0
5.417 | 0
5.418 | -0.009
5.419 | 0.017
5.42 | 0.026
5.421 | 0.026
5.422 | 0.034
5.423 | 0.017
5.424 | 0
5.425 | -0.009
5.426 | -0.009
5.427 | 0.009
5.428 | 0.009
5.429 | 0.034
5.43 | 0.017
5.431 | 0.034
5.432 | 0.009
5.433 | 0
5.434 | -0.009
5.435 | 0.017
5.436 | 0.017
5.437 | 0.034
5.438 | 0.034
5.439 | 0.034
5.44 | 0
5.441 | 0
5.442 | 0
5.443 | 0.009
5.444 | 0
5.445 | 0.017
5.446 | 0.017
5.447 | 0.026
5.448 | 0.009
5.449 | 0.009
5.45 | -0.026
5.451 | 0
5.452 | 0.009
5.453 | 0
5.454 | 0.009
5.455 | 0.017
5.456 | 0.009
5.457 | 0
5.458 | 0.009
5.459 | -0.009
5.46 | 0
5.461 | 0.009
5.462 | 0.034
5.463 | 0.026
5.464 | 0.026
5.465 | 0
5.466 | 0
5.467 | 0
5.468 | 0
5.469 | 0.017
5.47 | 0.026
5.471 | 0.034
5.472 | 0.026
5.473 | 0.017
5.474 | 0.017
5.475 | 0
5.476 | 0
5.477 | 0.009
5.478 | 0.026
5.479 | 0.034
5.48 | 0.043
5.481 | 0
5.482 | 0.009
5.483 | -0.009
5.484 | 0
5.485 | 0.017
5.486 | 0
5.487 | 0.017
5.488 | 0.026
5.489 | 0.009
5.49 | 0
5.491 | 0.017
5.492 | -0.009
5.493 | -0.017
5.494 | 0.017
5.495 | 0.034
5.496 | 0.026
5.497 | 0.026
5.498 | 0
5.499 | 0.017
5.5 | 0
5.501 | -0.009
5.502 | 0.017
5.503 | 0.009
5.504 | 0.043
5.505 | 0.017
5.506 | 0.026
5.507 | 0.009
5.508 | -0.009
5.509 | 0
5.51 | 0.009
5.511 | 0.009
5.512 | 0
5.513 | 0.017
5.514 | 0.017
5.515 | 0.009
5.516 | -0.009
5.517 | 0
5.518 | 0.009
5.519 | 0.017
5.52 | 0
5.521 | 0.017
5.522 | 0.026
5.523 | 0.017
5.524 | 0.017
5.525 | -0.009
5.526 | 0
5.527 | 0.009
5.528 | 0.026
5.529 | 0.026
5.53 | 0.009
5.531 | 0.026
5.532 | 0
5.533 | 0
5.534 | 0.009
5.535 | 0.009
5.536 | 0.034
5.537 | 0.026
5.538 | 0.017
5.539 | 0.017
5.54 | 0.009
5.541 | 0.009
5.542 | 0
5.543 | -0.009
5.544 | -0.009
5.545 | 0.017
5.546 | 0
5.547 | 0.009
5.548 | 0.026
5.549 | -0.009
5.55 | 0.009
5.551 | 0
5.552 | 0.009
5.553 | 0.017
5.554 | 0.009
5.555 | 0.034
5.556 | 0.017
5.557 | 0.009
5.558 | 0
5.559 | -0.026
5.56 | 0.009
5.561 | 0.009
5.562 | 0.009
5.563 | 0.026
5.564 | 0
5.565 | 0.009
5.566 | 0
5.567 | -0.009
5.568 | 0
5.569 | -0.009
5.57 | 0.009
5.571 | 0.009
5.572 | 0.017
5.573 | 0.026
5.574 | 0
5.575 | 0
5.576 | 0
5.577 | 0
5.578 | -0.017
5.579 | 0
5.58 | 0.017
5.581 | 0.017
5.582 | 0.009
5.583 | 0
5.584 | 0.009
5.585 | 0
5.586 | 0.017
5.587 | 0
5.588 | 0.043
5.589 | 0.026
5.59 | -0.009
5.591 | 0
5.592 | 0
5.593 | -0.009
5.594 | 0.009
5.595 | 0.009
5.596 | 0.017
5.597 | 0.009
5.598 | 0.026
5.599 | 0
5.6 | -0.017
5.601 | -0.009
5.602 | 0.017
5.603 | 0.026
5.604 | 0.026
5.605 | 0.026
5.606 | 0.009
5.607 | 0.017
5.608 | 0
5.609 | 0
5.61 | -0.009
5.611 | 0
5.612 | 0.017
5.613 | 0.034
5.614 | 0.009
5.615 | 0
5.616 | -0.009
5.617 | 0
5.618 | -0.009
5.619 | 0.009
5.62 | 0.009
5.621 | 0.026
5.622 | 0.017
5.623 | 0
5.624 | 0
5.625 | -0.009
5.626 | 0
5.627 | 0
5.628 | 0
5.629 | 0.017
5.63 | 0.043
5.631 | 0
5.632 | 0.009
5.633 | -0.009
5.634 | 0.009
5.635 | 0.026
5.636 | 0.009
5.637 | 0.009
5.638 | 0.034
5.639 | 0.043
5.64 | 0.017
5.641 | 0
5.642 | -0.009
5.643 | -0.009
5.644 | 0
5.645 | 0.034
5.646 | 0.017
5.647 | 0.009
5.648 | 0
5.649 | -0.026
5.65 | 0
5.651 | 0
5.652 | 0.009
5.653 | 0
5.654 | 0.026
5.655 | 0.043
5.656 | 0.017
5.657 | 0.026
5.658 | 0.009
5.659 | 0.009
5.66 | 0
5.661 | 0
5.662 | 0.034
5.663 | 0.043
5.664 | 0.034
5.665 | 0.026
5.666 | -0.009
5.667 | -0.009
5.668 | 0
5.669 | 0.009
5.67 | 0.017
5.671 | 0.017
5.672 | 0.026
5.673 | 0
5.674 | -0.026
5.675 | -0.009
5.676 | 0
5.677 | 0.017
5.678 | 0.034
5.679 | 0.009
5.68 | 0.009
5.681 | 0.034
5.682 | 0.009
5.683 | -0.009
5.684 | 0.017
5.685 | 0
5.686 | 0.017
5.687 | 0.043
5.688 | 0.034
5.689 | 0.026
5.69 | 0.017
5.691 | -0.017
5.692 | 0
5.693 | -0.009
5.694 | 0.009
5.695 | 0.034
5.696 | 0.009
5.697 | 0.009
5.698 | 0.009
5.699 | 0.009
5.7 | 0
5.701 | 0
5.702 | 0
5.703 | 0.026
5.704 | 0
5.705 | 0.034
5.706 | 0.034
5.707 | 0
5.708 | 0
5.709 | 0.009
5.71 | 0
5.711 | 0.034
5.712 | 0.009
5.713 | 0.009
5.714 | 0.017
5.715 | 0.009
5.716 | 0.009
5.717 | -0.009
5.718 | -0.009
5.719 | 0.009
5.72 | 0
5.721 | 0.009
5.722 | 0.034
5.723 | 0.026
5.724 | 0.009
5.725 | -0.009
5.726 | 0.009
5.727 | -0.009
5.728 | 0.017
5.729 | 0.009
5.73 | 0.009
5.731 | 0.009
5.732 | 0.009
5.733 | 0
5.734 | 0.009
5.735 | 0
5.736 | 0.017
5.737 | 0.009
5.738 | 0.043
5.739 | 0.034
5.74 | 0.017
5.741 | 0
5.742 | -0.017
5.743 | 0
5.744 | 0.026
5.745 | 0.017
5.746 | 0.043
5.747 | 0.026
5.748 | 0
5.749 | -0.017
5.75 | 0.009
5.751 | 0.009
5.752 | 0
5.753 | 0.026
5.754 | 0.017
5.755 | 0.017
5.756 | 0.026
5.757 | 0.034
5.758 | -0.009
5.759 | 0
5.76 | 0
5.761 | 0.009
5.762 | 0
5.763 | 0.017
5.764 | 0.026
5.765 | 0
5.766 | 0
5.767 | 0.009
5.768 | -0.009
5.769 | 0.017
5.77 | 0.017
5.771 | 0.009
5.772 | 0.026
5.773 | 0.017
5.774 | 0
5.775 | 0
5.776 | 0.009
5.777 | 0
5.778 | 0.026
5.779 | 0.009
5.78 | 0.026
5.781 | 0.009
5.782 | 0.009
5.783 | 0.017
5.784 | 0
5.785 | 0
5.786 | 0.009
5.787 | 0.026
5.788 | 0.026
5.789 | 0.009
5.79 | 0.017
5.791 | 0
5.792 | 0.009
5.793 | -0.017
5.794 | 0.017
5.795 | 0.026
5.796 | 0.017
5.797 | 0.009
5.798 | 0.017
5.799 | 0
5.8 | 0
5.801 | -0.009
5.802 | 0.009
5.803 | 0.017
5.804 | 0.026
5.805 | 0.026
5.806 | 0.009
5.807 | 0.026
5.808 | 0
5.809 | -0.009
5.81 | 0.009
5.811 | 0.009
5.812 | 0.017
5.813 | 0.043
5.814 | 0.017
5.815 | 0
5.816 | 0
5.817 | 0
5.818 | 0
5.819 | 0
5.82 | 0.009
5.821 | 0.026
5.822 | 0.017
5.823 | 0.034
5.824 | 0.009
5.825 | 0
5.826 | 0
5.827 | 0
5.828 | 0
5.829 | 0.017
5.83 | 0.026
5.831 | 0.043
5.832 | 0
5.833 | 0.009
5.834 | -0.026
5.835 | 0
5.836 | 0.034
5.837 | 0.026
5.838 | 0.043
5.839 | 0.026
5.84 | 0.009
5.841 | 0.009
5.842 | 0
5.843 | 0.017
5.844 | 0.009
5.845 | 0.026
5.846 | 0.026
5.847 | 0.009
5.848 | 0.026
5.849 | 0.009
5.85 | -0.017
5.851 | 0
5.852 | 0.009
5.853 | 0
5.854 | 0.017
5.855 | 0.043
5.856 | 0.017
5.857 | 0.017
5.858 | 0.009
5.859 | -0.017
5.86 | 0.017
5.861 | 0.017
5.862 | 0.043
5.863 | 0.026
5.864 | 0.009
5.865 | 0.009
5.866 | 0
5.867 | 0.009
5.868 | 0
5.869 | 0.017
5.87 | 0.026
5.871 | 0.034
5.872 | 0.043
5.873 | 0.026
5.874 | 0
5.875 | 0
5.876 | 0
5.877 | 0.009
5.878 | 0.009
5.879 | 0.009
5.88 | 0.043
5.881 | 0.017
5.882 | 0.026
5.883 | 0
5.884 | 0
5.885 | 0
5.886 | 0.009
5.887 | 0.009
5.888 | 0.026
5.889 | 0.017
5.89 | 0.017
5.891 | 0
5.892 | 0
5.893 | 0
5.894 | 0.009
5.895 | 0.017
5.896 | 0.026
5.897 | 0.009
5.898 | 0.009
5.899 | 0.009
5.9 | 0.009
5.901 | 0
5.902 | 0
5.903 | 0.017
5.904 | 0.034
5.905 | 0.017
5.906 | 0.026
5.907 | 0.009
5.908 | 0
5.909 | -0.017
5.91 | 0
5.911 | 0.009
5.912 | 0.034
5.913 | 0.017
5.914 | 0.017
5.915 | 0.009
5.916 | 0
5.917 | 0
5.918 | 0.009
5.919 | 0.009
5.92 | 0.009
5.921 | 0.043
5.922 | 0.026
5.923 | 0
5.924 | 0
5.925 | 0
5.926 | 0
5.927 | 0
5.928 | 0.017
5.929 | 0.009
5.93 | 0.034
5.931 | 0.026
5.932 | 0.017
5.933 | 0
5.934 | 0
5.935 | 0.009
5.936 | 0.009
5.937 | 0.026
5.938 | 0.043
5.939 | 0.034
5.94 | 0
5.941 | 0
5.942 | 0
5.943 | 0
5.944 | 0
5.945 | 0.009
5.946 | 0.026
5.947 | 0.017
5.948 | 0.017
5.949 | 0.009
5.95 | 0.009
5.951 | 0
5.952 | 0.009
5.953 | 0.043
5.954 | 0.034
5.955 | 0.034
5.956 | 0.009
5.957 | 0
5.958 | 0
5.959 | 0
5.96 | 0
5.961 | 0
5.962 | 0.034
5.963 | 0.026
5.964 | 0.026
5.965 | 0
5.966 | 0.017
5.967 | 0
5.968 | 0.009
5.969 | 0.017
5.97 | 0.009
5.971 | 0.017
5.972 | 0.009
5.973 | 0.009
5.974 | 0
5.975 | 0
5.976 | -0.017
5.977 | 0
5.978 | 0.026
5.979 | 0.034
5.98 | 0.043
5.981 | 0.017
5.982 | 0.017
5.983 | 0
5.984 | 0.009
5.985 | 0
5.986 | 0.017
5.987 | 0.026
5.988 | 0.009
5.989 | 0.051
5.99 | 0
5.991 | 0
5.992 | 0
5.993 | 0
5.994 | 0
5.995 | 0.017
5.996 | 0.017
5.997 | 0.026
5.998 | 0.009
5.999 | 0.009
6 | 0.009
6.001 | 0.009
6.002 | 0.009
6.003 | 0.009
6.004 | 0.034
6.005 | 0.017
6.006 | 0.017
6.007 | 0.009
6.008 | -0.009
6.009 | 0
6.01 | 0
6.011 | 0.026
6.012 | 0.026
6.013 | 0.043
6.014 | 0.034
6.015 | 0.026
6.016 | -0.009
6.017 | 0
6.018 | 0
6.019 | 0.026
6.02 | 0.017
6.021 | 0.026
6.022 | 0.017
6.023 | 0.043
6.024 | 0.009
6.025 | -0.017
6.026 | 0
6.027 | 0
6.028 | 0.026
6.029 | 0.026
6.03 | 0.009
6.031 | 0.009
6.032 | 0.009
6.033 | 0
6.034 | 0.017
6.035 | 0.017
6.036 | 0.009
6.037 | 0.034
6.038 | 0.034
6.039 | 0.034
6.04 | 0.017
6.041 | 0.017
6.042 | 0
6.043 | 0
6.044 | -0.009
6.045 | 0.034
6.046 | 0.026
6.047 | 0.026
6.048 | 0.009
6.049 | 0
6.05 | 0
6.051 | 0
6.052 | -0.009
6.053 | 0.009
6.054 | 0.026
6.055 | 0.017
6.056 | 0.026
6.057 | 0.026
6.058 | 0
6.059 | -0.009
6.06 | -0.009
6.061 | 0.009
6.062 | 0.026
6.063 | 0.009
6.064 | 0.026
6.065 | 0.009
6.066 | -0.009
6.067 | 0
6.068 | 0
6.069 | 0.009
6.07 | 0.017
6.071 | 0.034
6.072 | 0.017
6.073 | 0.017
6.074 | 0
6.075 | -0.017
6.076 | 0
6.077 | 0.017
6.078 | 0.017
6.079 | 0.026
6.08 | 0.034
6.081 | 0.009
6.082 | 0.017
6.083 | 0
6.084 | 0.009
6.085 | 0.009
6.086 | 0.009
6.087 | 0.026
6.088 | 0.026
6.089 | 0.026
6.09 | 0.009
6.091 | 0
6.092 | 0
6.093 | 0
6.094 | 0
6.095 | 0
6.096 | 0.017
6.097 | 0.034
6.098 | 0.009
6.099 | 0
6.1 | 0.017
6.101 | 0.009
6.102 | 0.009
6.103 | 0.017
6.104 | 0.034
6.105 | 0.026
6.106 | 0.017
6.107 | 0.009
6.108 | 0
6.109 | 0
6.11 | 0
6.111 | 0.009
6.112 | 0.009
6.113 | 0.009
6.114 | 0.017
6.115 | 0.026
6.116 | 0
6.117 | 0
6.118 | 0
6.119 | 0.009
6.12 | 0.034
6.121 | 0.017
6.122 | 0.017
6.123 | 0.017
6.124 | 0
6.125 | -0.009
6.126 | 0
6.127 | 0
6.128 | 0.009
6.129 | 0.026
6.13 | 0.026
6.131 | 0.026
6.132 | 0
6.133 | 0
6.134 | 0
6.135 | 0.009
6.136 | 0.034
6.137 | 0.034
6.138 | 0.017
6.139 | 0.034
6.14 | 0.026
6.141 | 0.026
6.142 | 0.009
6.143 | 0.026
6.144 | 0.026
6.145 | 0.043
6.146 | 0.034
6.147 | 0.009
6.148 | 0.034
6.149 | 0
6.15 | 0
6.151 | 0
6.152 | 0.009
6.153 | 0.034
6.154 | 0.034
6.155 | 0.026
6.156 | 0.009
6.157 | 0.017
6.158 | 0
6.159 | -0.009
6.16 | 0.017
6.161 | 0.009
6.162 | 0
6.163 | 0.026
6.164 | 0.017
6.165 | 0.017
6.166 | 0
6.167 | 0.009
6.168 | 0
6.169 | 0
6.17 | 0.034
6.171 | 0.043
6.172 | 0.034
6.173 | 0.026
6.174 | 0.017
6.175 | 0
6.176 | -0.009
6.177 | 0.009
6.178 | 0
6.179 | 0.017
6.18 | 0.026
6.181 | 0.009
6.182 | 0.017
6.183 | 0
6.184 | 0.009
6.185 | 0.026
6.186 | 0
6.187 | 0.043
6.188 | 0.026
6.189 | 0.051
6.19 | 0.026
6.191 | 0.009
6.192 | 0.017
6.193 | -0.009
6.194 | 0.009
6.195 | 0.017
6.196 | 0.026
6.197 | 0.026
6.198 | 0.009
6.199 | 0.017
6.2 | 0
6.201 | 0.009
6.202 | 0.009
6.203 | 0.026
6.204 | 0.034
6.205 | 0.034
6.206 | 0.034
6.207 | 0.009
6.208 | 0.009
6.209 | 0
6.21 | 0.009
6.211 | 0
6.212 | 0.034
6.213 | 0.026
6.214 | 0.009
6.215 | 0.017
6.216 | 0
6.217 | 0
6.218 | 0.017
6.219 | 0.009
6.22 | 0.026
6.221 | 0.026
6.222 | 0.026
6.223 | 0.009
6.224 | 0.017
6.225 | -0.009
6.226 | -0.009
6.227 | 0.009
6.228 | 0.034
6.229 | 0.009
6.23 | 0.026
6.231 | 0.017
6.232 | 0.034
6.233 | 0
6.234 | -0.017
6.235 | 0.034
6.236 | 0
6.237 | 0.017
6.238 | 0.051
6.239 | 0.034
6.24 | 0.009
6.241 | 0.009
6.242 | 0.009
6.243 | 0.009
6.244 | 0.026
6.245 | 0.017
6.246 | 0.034
6.247 | 0.026
6.248 | 0.009
6.249 | 0.009
6.25 | 0.017
6.251 | 0.009
6.252 | 0.026
6.253 | 0.026
6.254 | 0.051
6.255 | 0.043
6.256 | 0.017
6.257 | 0.034
6.258 | 0
6.259 | 0
6.26 | -0.009
6.261 | 0.009
6.262 | 0.026
6.263 | 0.009
6.264 | 0.017
6.265 | 0.017
6.266 | 0.009
6.267 | 0.017
6.268 | 0.009
6.269 | 0.017
6.27 | 0.026
6.271 | 0.009
6.272 | 0.043
6.273 | 0.009
6.274 | 0.009
6.275 | 0
6.276 | 0
6.277 | 0
6.278 | 0.034
6.279 | 0.026
6.28 | 0.026
6.281 | 0.017
6.282 | 0.026
6.283 | -0.017
6.284 | 0.009
6.285 | 0
6.286 | 0.009
6.287 | 0.034
6.288 | 0.009
6.289 | 0.009
6.29 | 0.009
6.291 | 0
6.292 | -0.009
6.293 | -0.017
6.294 | 0.009
6.295 | 0.009
6.296 | 0.009
6.297 | 0.043
6.298 | 0.009
6.299 | 0
6.3 | 0.009
6.301 | 0
6.302 | 0
6.303 | 0.009
6.304 | 0.043
6.305 | 0.017
6.306 | 0.026
6.307 | 0
6.308 | 0.009
6.309 | 0
6.31 | 0.009
6.311 | 0.017
6.312 | 0.017
6.313 | 0.017
6.314 | 0.009
6.315 | 0.009
6.316 | 0.009
6.317 | 0
6.318 | 0.009
6.319 | 0.009
6.32 | 0.026
6.321 | 0.009
6.322 | 0.034
6.323 | 0.009
6.324 | 0
6.325 | 0.009
6.326 | 0.017
6.327 | 0
6.328 | 0.009
6.329 | 0.034
6.33 | 0.043
6.331 | 0.017
6.332 | 0.009
6.333 | 0
6.334 | 0.009
6.335 | 0.009
6.336 | 0.017
6.337 | 0.009
6.338 | 0.009
6.339 | 0.026
6.34 | 0.043
6.341 | 0
6.342 | 0
6.343 | -0.009
6.344 | 0.009
6.345 | 0.009
6.346 | 0.017
6.347 | 0.034
6.348 | 0.009
6.349 | 0.009
6.35 | 0
6.351 | 0
6.352 | 0.009
6.353 | 0
6.354 | 0.034
6.355 | 0.043
6.356 | 0.017
6.357 | 0.017
6.358 | 0.009
6.359 | 0
6.36 | 0
6.361 | 0.026
6.362 | 0.009
6.363 | 0.026
6.364 | 0.026
6.365 | 0
6.366 | 0
6.367 | 0
6.368 | 0
6.369 | 0.009
6.37 | 0.017
6.371 | 0.043
6.372 | 0.043
6.373 | 0
6.374 | 0
6.375 | -0.009
6.376 | 0
6.377 | 0
6.378 | 0.017
6.379 | 0.026
6.38 | 0.009
6.381 | 0.026
6.382 | 0.009
6.383 | -0.009
6.384 | 0
6.385 | 0
6.386 | 0.009
6.387 | 0.017
6.388 | 0.017
6.389 | 0.017
6.39 | 0.009
6.391 | 0.017
6.392 | 0
6.393 | 0.009
6.394 | 0.009
6.395 | 0.026
6.396 | 0.026
6.397 | 0.026
6.398 | 0.034
6.399 | 0.009
6.4 | 0
6.401 | 0
6.402 | 0
6.403 | 0.017
6.404 | 0.034
6.405 | 0.043
6.406 | 0.009
6.407 | 0.026
6.408 | 0
6.409 | 0
6.41 | 0.009
6.411 | 0
6.412 | 0.034
6.413 | 0.017
6.414 | 0.009
6.415 | 0.026
6.416 | 0.026
6.417 | 0
6.418 | 0
6.419 | 0.017
6.42 | 0.026
6.421 | 0.043
6.422 | 0.026
6.423 | 0.017
6.424 | 0.009
6.425 | 0
6.426 | 0
6.427 | 0.017
6.428 | 0.017
6.429 | 0.017
6.43 | 0.034
6.431 | 0.026
6.432 | 0
6.433 | -0.009
6.434 | 0
6.435 | 0.017
6.436 | 0.043
6.437 | 0.026
6.438 | 0.009
6.439 | 0.026
6.44 | 0.034
6.441 | 0.017
6.442 | 0.034
6.443 | 0
6.444 | 0.017
6.445 | 0.034
6.446 | 0.017
6.447 | 0.034
6.448 | 0.009
6.449 | 0.017
6.45 | 0
6.451 | 0
6.452 | 0.009
6.453 | 0.009
6.454 | 0.034
6.455 | 0.026
6.456 | 0.043
6.457 | 0.009
6.458 | 0
6.459 | 0.009
6.46 | 0
6.461 | 0.009
6.462 | 0.034
6.463 | 0.009
6.464 | 0.026
6.465 | 0
6.466 | 0
6.467 | -0.009
6.468 | 0
6.469 | 0.026
6.47 | 0.026
6.471 | 0.026
6.472 | 0.051
6.473 | 0.034
6.474 | 0.009
6.475 | 0.026
6.476 | 0.009
6.477 | -0.009
6.478 | 0.009
6.479 | 0.034
6.48 | 0.009
6.481 | 0.034
6.482 | 0.017
6.483 | 0
6.484 | 0
6.485 | 0.009
6.486 | 0.026
6.487 | 0.009
6.488 | 0.034
6.489 | 0.026
6.49 | 0.017
6.491 | 0
6.492 | 0.009
6.493 | -0.009
6.494 | 0.017
6.495 | 0.017
6.496 | 0.009
6.497 | 0.034
6.498 | 0.017
6.499 | 0.017
6.5 | 0.009
6.501 | 0
6.502 | 0.017
6.503 | 0.026
6.504 | 0.034
6.505 | 0.06
6.506 | 0.034
6.507 | 0.009
6.508 | 0
6.509 | 0
6.51 | 0.009
6.511 | 0.009
6.512 | 0.009
6.513 | 0.026
6.514 | 0.017
6.515 | 0.043
6.516 | 0.017
6.517 | 0.017
6.518 | 0
6.519 | 0.017
6.52 | 0.009
6.521 | 0.034
6.522 | 0.026
6.523 | 0.034
6.524 | 0
6.525 | -0.009
6.526 | 0
6.527 | 0
6.528 | 0.017
6.529 | 0.034
6.53 | 0.026
6.531 | 0.009
6.532 | 0.009
6.533 | 0.009
6.534 | 0
6.535 | 0
6.536 | 0.017
6.537 | 0.043
6.538 | 0.017
6.539 | 0.043
6.54 | 0
6.541 | 0
6.542 | 0
6.543 | -0.009
6.544 | 0.009
6.545 | 0.017
6.546 | 0.017
6.547 | 0.026
6.548 | 0
6.549 | 0
6.55 | 0
6.551 | 0.009
6.552 | 0.009
6.553 | 0.034
6.554 | 0.017
6.555 | 0.026
6.556 | 0.034
6.557 | 0
6.558 | 0
6.559 | 0.026
6.56 | 0
6.561 | 0.009
6.562 | 0.026
6.563 | 0.034
6.564 | 0.034
6.565 | 0.017
6.566 | -0.009
6.567 | 0
6.568 | 0
6.569 | 0.009
6.57 | 0.009
6.571 | 0.043
6.572 | 0.017
6.573 | 0.017
6.574 | 0.026
6.575 | 0.017
6.576 | 0.009
6.577 | 0.009
6.578 | 0.017
6.579 | 0.009
6.58 | 0.034
6.581 | 0.026
6.582 | 0
6.583 | -0.009
6.584 | 0.009
6.585 | -0.017
6.586 | 0.034
6.587 | 0.009
6.588 | 0.017
6.589 | 0.017
6.59 | 0.017
6.591 | 0
6.592 | 0.009
6.593 | 0
6.594 | 0.017
6.595 | 0.009
6.596 | 0.017
6.597 | 0.026
6.598 | 0.026
6.599 | 0.009
6.6 | 0.009
6.601 | -0.017
6.602 | 0.017
6.603 | 0.017
6.604 | 0.043
6.605 | 0.017
6.606 | 0.051
6.607 | 0.026
6.608 | 0
6.609 | 0
6.61 | -0.009
6.611 | 0
6.612 | 0.017
6.613 | 0.034
6.614 | 0.017
6.615 | 0.026
6.616 | 0
6.617 | 0
6.618 | 0
6.619 | 0.009
6.62 | 0.026
6.621 | 0.009
6.622 | 0.026
6.623 | 0.009
6.624 | -0.009
6.625 | 0
6.626 | 0.009
6.627 | -0.009
6.628 | 0.017
6.629 | 0.034
6.63 | 0.026
6.631 | 0.043
6.632 | -0.009
6.633 | 0
6.634 | 0
6.635 | 0.009
6.636 | 0.009
6.637 | 0.026
6.638 | 0.009
6.639 | 0.043
6.64 | 0.009
6.641 | 0
6.642 | 0
6.643 | -0.009
6.644 | -0.017
6.645 | 0.009
6.646 | 0.026
6.647 | 0.017
6.648 | 0
6.649 | 0.009
6.65 | 0
6.651 | 0
6.652 | 0.009
6.653 | 0.009
6.654 | 0.009
6.655 | 0.009
6.656 | 0.009
6.657 | 0
6.658 | 0
6.659 | 0
6.66 | 0
6.661 | 0.026
6.662 | 0.009
6.663 | 0.026
6.664 | 0.043
6.665 | 0.017
6.666 | 0
6.667 | -0.017
6.668 | 0
6.669 | 0
6.67 | 0
6.671 | 0.026
6.672 | 0.034
6.673 | 0.009
6.674 | 0
6.675 | 0
6.676 | -0.017
6.677 | 0
6.678 | 0.026
6.679 | 0.017
6.68 | 0.009
6.681 | 0.017
6.682 | 0.009
6.683 | 0.009
6.684 | -0.017
6.685 | 0
6.686 | 0
6.687 | 0.017
6.688 | 0.026
6.689 | 0.017
6.69 | 0
6.691 | 0
6.692 | 0.009
6.693 | 0
6.694 | 0
6.695 | 0.009
6.696 | 0.009
6.697 | 0.017
6.698 | 0.017
6.699 | 0.026
6.7 | -0.009
6.701 | -0.017
6.702 | 0
6.703 | 0.017
6.704 | 0.043
6.705 | 0.026
6.706 | 0.017
6.707 | 0.017
6.708 | 0
6.709 | 0
6.71 | 0
6.711 | 0.009
6.712 | 0.017
6.713 | 0.026
6.714 | 0.009
6.715 | 0
6.716 | 0
6.717 | 0.009
6.718 | 0
6.719 | 0.009
6.72 | 0.034
6.721 | 0.017
6.722 | 0.051
6.723 | 0
6.724 | 0
6.725 | 0
6.726 | 0
6.727 | 0
6.728 | 0.009
6.729 | 0.017
6.73 | 0.017
6.731 | 0.034
6.732 | 0
6.733 | 0
6.734 | 0
6.735 | 0
6.736 | 0.009
6.737 | 0.009
6.738 | 0.034
6.739 | 0.026
6.74 | 0.026
6.741 | 0
6.742 | -0.009
6.743 | 0.017
6.744 | 0
6.745 | 0.009
6.746 | 0.009
6.747 | 0.026
6.748 | 0
6.749 | 0.026
6.75 | 0.017
6.751 | 0
6.752 | 0
6.753 | 0.009
6.754 | 0.034
6.755 | 0.026
6.756 | 0.017
6.757 | 0.026
6.758 | 0
6.759 | 0
6.76 | 0.009
6.761 | 0.017
6.762 | 0.009
6.763 | 0.009
6.764 | 0.017
6.765 | 0.026
6.766 | 0
6.767 | -0.009
6.768 | 0
6.769 | 0
6.77 | 0.026
6.771 | 0.026
6.772 | 0.043
6.773 | 0.017
6.774 | 0.009
6.775 | 0
6.776 | 0
6.777 | 0
6.778 | 0.017
6.779 | 0.017
6.78 | 0.017
6.781 | 0.026
6.782 | 0.009
6.783 | 0
6.784 | -0.017
6.785 | 0.017
6.786 | 0.009
6.787 | 0.009
6.788 | 0.026
6.789 | 0.026
6.79 | 0.009
6.791 | 0.017
6.792 | -0.009
6.793 | 0
6.794 | 0.017
6.795 | 0.043
6.796 | 0.017
6.797 | 0.017
6.798 | 0.009
6.799 | 0
6.8 | -0.009
6.801 | 0
6.802 | 0.009
6.803 | 0.026
6.804 | 0.017
6.805 | 0.034
6.806 | 0.026
6.807 | 0.009
6.808 | 0
6.809 | -0.009
6.81 | 0
6.811 | 0.009
6.812 | 0.009
6.813 | 0.017
6.814 | 0.017
6.815 | 0
6.816 | 0.009
6.817 | 0
6.818 | 0
6.819 | 0.009
6.82 | 0.026
6.821 | 0.017
6.822 | 0.034
6.823 | 0.026
6.824 | 0.026
6.825 | 0
6.826 | 0.009
6.827 | 0
6.828 | 0
6.829 | 0.017
6.83 | 0.026
6.831 | 0.009
6.832 | 0.017
6.833 | 0
6.834 | 0.009
6.835 | 0.009
6.836 | 0.009
6.837 | 0.026
6.838 | 0.026
6.839 | 0.026
6.84 | 0.009
6.841 | 0.009
6.842 | 0
6.843 | 0
6.844 | 0.026
6.845 | -0.009
6.846 | 0.026
6.847 | 0.009
6.848 | 0.017
6.849 | 0
6.85 | 0
6.851 | 0
6.852 | 0
6.853 | 0
6.854 | 0.026
6.855 | 0.034
6.856 | 0.017
6.857 | -0.009
6.858 | 0.009
6.859 | -0.009
6.86 | 0
6.861 | 0.009
6.862 | 0.017
6.863 | 0.026
6.864 | 0.017
6.865 | 0.009
6.866 | 0.009
6.867 | 0
6.868 | 0
6.869 | 0
6.87 | 0.009
6.871 | 0.017
6.872 | 0.043
6.873 | 0.009
6.874 | 0.009
6.875 | -0.017
6.876 | -0.009
6.877 | 0
6.878 | 0.017
6.879 | 0.043
6.88 | 0.009
6.881 | 0.009
6.882 | -0.009
6.883 | 0
6.884 | 0
6.885 | 0
6.886 | 0
6.887 | 0.034
6.888 | 0.017
6.889 | 0.034
6.89 | 0.009
6.891 | 0.017
6.892 | -0.009
6.893 | 0
6.894 | 0
6.895 | 0.009
6.896 | 0.009
6.897 | 0.009
6.898 | 0.009
6.899 | 0
6.9 | 0
6.901 | -0.009
6.902 | 0.009
6.903 | 0.009
6.904 | 0.026
6.905 | 0.026
6.906 | 0.009
6.907 | 0
6.908 | 0
6.909 | -0.009
6.91 | 0.009
6.911 | 0.009
6.912 | 0.009
6.913 | 0.017
6.914 | 0.009
6.915 | 0.009
6.916 | 0
6.917 | 0
6.918 | 0.009
6.919 | 0.009
6.92 | 0.009
6.921 | 0.034
6.922 | 0.034
6.923 | 0.026
6.924 | 0
6.925 | 0
6.926 | 0
6.927 | 0.017
6.928 | 0.026
6.929 | 0.017
6.93 | 0.043
6.931 | 0.009
6.932 | 0
6.933 | -0.009
6.934 | 0
6.935 | 0.009
6.936 | 0.026
6.937 | 0.026
6.938 | 0.017
6.939 | 0.017
6.94 | 0.034
6.941 | 0
6.942 | -0.009
6.943 | -0.009
6.944 | 0.009
6.945 | 0.017
6.946 | 0.017
6.947 | 0.043
6.948 | 0.009
6.949 | 0.009
6.95 | 0.009
6.951 | 0
6.952 | 0.026
6.953 | 0.009
6.954 | 0.034
6.955 | 0.034
6.956 | 0.017
6.957 | 0.009
6.958 | 0.009
6.959 | 0.017
6.96 | 0
6.961 | 0
6.962 | 0
6.963 | -0.009
6.964 | 0.009
6.965 | 0
6.966 | 0.017
6.967 | -0.009
6.968 | 0
6.969 | 0
6.97 | 0.017
6.971 | 0.051
6.972 | 0.051
6.973 | 0.026
6.974 | 0.009
6.975 | 0
6.976 | 0.009
6.977 | -0.009
6.978 | 0
6.979 | 0
6.98 | 0.009
6.981 | 0.009
6.982 | 0
6.983 | -0.017
6.984 | 0
6.985 | 0.009
6.986 | 0.017
6.987 | 0.009
6.988 | 0.043
6.989 | 0.017
6.99 | 0
6.991 | 0
6.992 | 0
6.993 | 0
6.994 | 0.009
6.995 | 0
6.996 | 0.017
6.997 | 0.026
6.998 | 0.009
6.999 | 0
7 | 0
7.001 | 0
7.002 | 0
7.003 | 0
7.004 | 0.034
7.005 | 0.009
7.006 | 0.009
7.007 | 0.017
7.008 | -0.009
7.009 | 0
7.01 | -0.009
7.011 | 0
7.012 | 0.034
7.013 | 0.026
7.014 | 0.026
7.015 | 0.017
7.016 | 0
7.017 | -0.009
7.018 | 0
7.019 | -0.009
7.02 | 0.034
7.021 | 0
7.022 | 0.009
7.023 | 0
7.024 | 0
7.025 | 0
7.026 | 0.009
7.027 | -0.009
7.028 | 0
7.029 | 0.026
7.03 | 0.017
7.031 | 0.009
7.032 | 0.009
7.033 | 0.009
7.034 | 0.009
7.035 | 0.017
7.036 | 0
7.037 | 0.043
7.038 | 0.034
7.039 | 0.026
7.04 | 0.026
7.041 | 0.009
7.042 | 0.034
7.043 | 0.009
7.044 | -0.009
7.045 | 0.034
7.046 | 0.034
7.047 | 0.034
7.048 | 0.009
7.049 | 0
7.05 | 0
7.051 | 0.009
7.052 | 0.009
7.053 | 0
7.054 | 0.043
7.055 | 0.043
7.056 | 0.043
7.057 | -0.009
7.058 | 0
7.059 | 0
7.06 | -0.009
7.061 | 0.017
7.062 | 0.017
7.063 | 0.009
7.064 | 0
7.065 | 0.009
7.066 | 0
7.067 | -0.009
7.068 | -0.017
7.069 | 0
7.07 | 0.026
7.071 | 0.026
7.072 | 0.009
7.073 | 0
7.074 | 0
7.075 | -0.017
7.076 | 0
7.077 | 0
7.078 | -0.009
7.079 | 0.009
7.08 | 0.026
7.081 | 0.034
7.082 | 0
7.083 | -0.009
7.084 | 0.009
7.085 | 0.034
7.086 | 0
7.087 | 0.026
7.088 | 0
7.089 | 0.034
7.09 | 0.017
7.091 | 0.017
7.092 | -0.009
7.093 | 0.009
7.094 | 0
7.095 | 0.034
7.096 | 0.026
7.097 | 0.009
7.098 | 0.017
7.099 | 0
7.1 | 0
7.101 | 0
7.102 | 0.026
7.103 | 0.026
7.104 | 0.034
7.105 | 0.026
7.106 | 0.026
7.107 | 0.017
7.108 | 0
7.109 | 0
7.11 | -0.009
7.111 | -0.026
7.112 | 0.017
7.113 | 0.009
7.114 | 0.017
7.115 | 0.009
7.116 | 0
7.117 | 0
7.118 | 0
7.119 | 0
7.12 | 0.009
7.121 | 0.009
7.122 | 0.043
7.123 | 0.017
7.124 | 0.009
7.125 | -0.009
7.126 | 0
7.127 | 0
7.128 | 0.026
7.129 | 0.034
7.13 | 0
7.131 | 0.017
7.132 | 0
7.133 | -0.009
7.134 | -0.009
7.135 | 0.009
7.136 | 0.026
7.137 | 0.017
7.138 | 0.026
7.139 | 0.034
7.14 | 0
7.141 | 0.009
7.142 | 0
7.143 | -0.009
7.144 | -0.009
7.145 | 0.009
7.146 | 0.026
7.147 | 0.026
7.148 | 0.009
7.149 | 0.009
7.15 | 0
7.151 | 0
7.152 | -0.009
7.153 | 0.043
7.154 | 0.017
7.155 | 0.026
7.156 | 0.009
7.157 | 0.009
7.158 | -0.009
7.159 | 0
7.16 | 0
7.161 | 0.009
7.162 | 0.026
7.163 | 0.017
7.164 | 0
7.165 | 0.009
7.166 | 0
7.167 | 0
7.168 | -0.017
7.169 | 0
7.17 | 0.009
7.171 | 0.017
7.172 | 0.017
7.173 | 0.009
7.174 | 0.009
7.175 | 0
7.176 | 0
7.177 | -0.009
7.178 | -0.009
7.179 | 0
7.18 | 0.009
7.181 | 0.017
7.182 | 0
7.183 | 0
7.184 | 0
7.185 | 0
7.186 | 0.009
7.187 | 0
7.188 | 0.043
7.189 | 0.026
7.19 | 0.017
7.191 | -0.009
7.192 | 0
7.193 | 0
7.194 | 0.017
7.195 | 0
7.196 | 0.017
7.197 | 0.009
7.198 | 0
7.199 | 0.017
7.2 | 0
7.201 | 0
7.202 | -0.009
7.203 | 0.009
7.204 | 0.026
7.205 | 0.017
7.206 | 0.009
7.207 | 0.026
7.208 | -0.009
7.209 | 0
7.21 | 0
7.211 | 0.009
7.212 | 0
7.213 | 0.009
7.214 | 0.009
7.215 | 0.009
7.216 | 0
7.217 | 0
7.218 | -0.009
7.219 | 0.017
7.22 | 0.017
7.221 | 0.009
7.222 | 0.009
7.223 | 0.009
7.224 | 0
7.225 | -0.009
7.226 | 0
7.227 | 0.017
7.228 | 0.026
7.229 | 0.026
7.23 | 0.009
7.231 | 0.009
7.232 | 0.009
7.233 | 0
7.234 | -0.009
7.235 | -0.009
7.236 | 0
7.237 | 0.017
7.238 | 0.017
7.239 | 0.017
7.24 | 0
7.241 | 0
7.242 | 0
7.243 | -0.017
7.244 | 0
7.245 | 0
7.246 | 0.043
7.247 | 0.017
7.248 | 0.009
7.249 | 0.009
7.25 | 0
7.251 | 0
7.252 | -0.009
7.253 | 0.017
7.254 | 0.034
7.255 | 0.026
7.256 | 0.034
7.257 | 0.009
7.258 | 0
7.259 | -0.009
7.26 | 0
7.261 | 0.009
7.262 | 0
7.263 | 0.034
7.264 | 0.017
7.265 | 0.026
7.266 | -0.009
7.267 | 0
7.268 | 0
7.269 | 0.009
7.27 | 0.017
7.271 | 0.034
7.272 | 0.017
7.273 | 0.017
7.274 | 0
7.275 | -0.017
7.276 | 0
7.277 | 0
7.278 | 0.026
7.279 | 0.034
7.28 | 0.034
7.281 | 0.034
7.282 | 0
7.283 | -0.009
7.284 | 0
7.285 | 0.009
7.286 | 0.017
7.287 | 0.009
7.288 | 0.026
7.289 | 0.009
7.29 | 0.026
7.291 | 0.026
7.292 | -0.009
7.293 | -0.009
7.294 | -0.009
7.295 | 0.017
7.296 | 0.017
7.297 | 0.034
7.298 | 0.026
7.299 | 0.017
7.3 | 0.009
7.301 | 0
7.302 | 0
7.303 | 0.009
7.304 | 0.034
7.305 | 0.009
7.306 | 0.026
7.307 | 0
7.308 | 0.026
7.309 | 0
7.31 | -0.009
7.311 | 0.017
7.312 | 0
7.313 | 0.026
7.314 | 0.009
7.315 | 0.017
7.316 | 0.009
7.317 | 0
7.318 | 0
7.319 | 0
7.32 | 0.034
7.321 | 0.034
7.322 | 0.043
7.323 | 0
7.324 | 0.017
7.325 | 0
7.326 | -0.009
7.327 | 0.017
7.328 | 0.017
7.329 | 0.043
7.33 | 0.043
7.331 | 0.009
7.332 | 0.009
7.333 | -0.017
7.334 | 0.009
7.335 | 0
7.336 | 0
7.337 | 0.034
7.338 | 0.009
7.339 | 0.026
7.34 | 0.017
7.341 | -0.009
7.342 | 0
7.343 | 0.009
7.344 | 0
7.345 | 0.034
7.346 | 0.026
7.347 | 0.009
7.348 | 0.009
7.349 | 0
7.35 | 0
7.351 | 0
7.352 | 0
7.353 | 0.017
7.354 | 0.034
7.355 | 0.017
7.356 | 0.017
7.357 | 0.009
7.358 | 0
7.359 | 0
7.36 | 0
7.361 | 0
7.362 | 0.017
7.363 | 0.009
7.364 | 0.017
7.365 | 0
7.366 | 0
7.367 | -0.009
7.368 | 0
7.369 | -0.009
7.37 | 0
7.371 | 0.043
7.372 | 0.043
7.373 | 0.009
7.374 | 0.026
7.375 | 0
7.376 | -0.009
7.377 | 0
7.378 | 0
7.379 | 0.034
7.38 | 0.009
7.381 | 0.034
7.382 | 0.009
7.383 | 0
7.384 | 0
7.385 | -0.009
7.386 | 0
7.387 | 0
7.388 | 0.017
7.389 | 0.017
7.39 | 0
7.391 | 0
7.392 | 0
7.393 | 0
7.394 | 0
7.395 | 0
7.396 | 0.017
7.397 | 0
7.398 | 0.009
7.399 | 0
7.4 | -0.017
7.401 | -0.009
7.402 | 0
7.403 | 0.009
7.404 | 0.017
7.405 | 0.043
7.406 | 0.034
7.407 | -0.009
7.408 | -0.009
7.409 | -0.017
7.41 | 0
7.411 | 0.009
7.412 | 0.009
7.413 | 0.017
7.414 | 0.043
7.415 | 0.026
7.416 | 0.009
7.417 | -0.009
7.418 | 0
7.419 | 0.009
7.42 | 0
7.421 | 0.034
7.422 | 0.026
7.423 | 0.017
7.424 | 0.009
7.425 | 0
7.426 | 0
7.427 | 0.009
7.428 | 0.017
7.429 | 0.017
7.43 | 0.009
7.431 | 0.009
7.432 | 0.017
7.433 | 0.009
7.434 | 0
7.435 | 0.009
7.436 | 0
7.437 | 0.026
7.438 | 0.034
7.439 | 0.017
7.44 | 0.034
7.441 | 0
7.442 | -0.009
7.443 | 0.009
7.444 | 0.017
7.445 | 0.026
7.446 | 0.017
7.447 | 0.034
7.448 | 0.009
7.449 | 0
7.45 | -0.009
7.451 | 0
7.452 | 0.009
7.453 | 0.017
7.454 | 0.009
7.455 | 0.009
7.456 | 0.043
7.457 | 0.026
7.458 | 0
7.459 | 0
7.46 | -0.009
7.461 | 0.009
7.462 | 0.009
7.463 | 0.043
7.464 | 0.017
7.465 | 0.034
7.466 | 0
7.467 | 0
7.468 | 0.009
7.469 | 0
7.47 | 0.026
7.471 | 0.034
7.472 | 0.017
7.473 | 0.017
7.474 | -0.017
7.475 | 0
7.476 | -0.009
7.477 | 0
7.478 | 0.009
7.479 | 0.034
7.48 | 0.009
7.481 | 0.043
7.482 | 0.009
7.483 | -0.009
7.484 | 0.026
7.485 | 0
7.486 | 0.009
7.487 | 0.026
7.488 | 0.017
7.489 | 0.009
7.49 | 0.009
7.491 | 0.009
7.492 | -0.017
7.493 | -0.009
7.494 | 0
7.495 | 0
7.496 | 0
7.497 | 0.017
7.498 | 0
7.499 | 0
7.5 | -0.009
7.501 | -0.009
7.502 | 0
7.503 | 0.017
7.504 | 0
7.505 | 0.026
7.506 | 0
7.507 | 0
7.508 | 0
7.509 | -0.017
7.51 | 0.009
7.511 | 0.017
7.512 | 0.026
7.513 | 0.009
7.514 | 0.009
7.515 | 0.009
7.516 | -0.009
7.517 | 0.009
7.518 | -0.009
7.519 | 0
7.52 | 0.009
7.521 | 0.009
7.522 | 0.034
7.523 | 0
7.524 | 0
7.525 | 0.009
7.526 | 0
7.527 | 0
7.528 | 0.009
7.529 | 0.017
7.53 | 0.009
7.531 | 0.026
7.532 | 0
7.533 | 0
7.534 | 0
7.535 | 0
7.536 | 0
7.537 | 0.017
7.538 | 0.017
7.539 | 0.017
7.54 | 0.026
7.541 | 0.009
7.542 | 0
7.543 | 0
7.544 | 0
7.545 | 0
7.546 | 0.026
7.547 | 0.026
7.548 | 0
7.549 | 0
7.55 | 0
7.551 | -0.017
7.552 | -0.009
7.553 | 0.009
7.554 | 0.026
7.555 | 0.026
7.556 | 0
7.557 | 0.017
7.558 | -0.009
7.559 | -0.009
7.56 | -0.009
7.561 | 0.009
7.562 | 0.009
7.563 | 0.017
7.564 | 0.009
7.565 | 0.017
7.566 | 0
7.567 | 0
7.568 | 0
7.569 | 0.017
7.57 | 0.009
7.571 | 0.009
7.572 | 0.034
7.573 | 0.026
7.574 | 0.017
7.575 | 0
7.576 | -0.009
7.577 | -0.017
7.578 | 0
7.579 | 0.017
7.58 | 0.017
7.581 | 0.009
7.582 | 0
7.583 | 0
7.584 | 0
7.585 | 0
7.586 | 0
7.587 | 0.009
7.588 | 0.017
7.589 | 0.043
7.59 | 0.034
7.591 | 0
7.592 | 0
7.593 | 0
7.594 | 0.009
7.595 | 0.009
7.596 | 0.034
7.597 | 0.034
7.598 | 0
7.599 | 0
7.6 | 0
7.601 | 0
7.602 | 0
7.603 | 0
7.604 | 0.017
7.605 | 0.026
7.606 | 0.034
7.607 | 0.026
7.608 | 0
7.609 | 0
7.61 | 0
7.611 | 0.009
7.612 | 0.017
7.613 | 0
7.614 | 0.017
7.615 | 0.009
7.616 | 0
7.617 | 0
7.618 | -0.009
7.619 | -0.009
7.62 | 0.009
7.621 | 0
7.622 | 0.017
7.623 | 0.009
7.624 | 0
7.625 | -0.009
7.626 | 0
7.627 | -0.009
7.628 | 0.009
7.629 | 0.034
7.63 | 0.017
7.631 | 0.017
7.632 | 0
7.633 | 0
7.634 | 0
7.635 | 0.009
7.636 | 0.009
7.637 | 0.026
7.638 | 0.026
7.639 | 0.009
7.64 | 0.026
7.641 | 0
7.642 | -0.009
7.643 | -0.026
7.644 | 0
7.645 | 0.009
7.646 | 0.009
7.647 | 0.034
7.648 | 0
7.649 | 0
7.65 | 0
7.651 | 0.009
7.652 | 0.017
7.653 | 0
7.654 | 0.034
7.655 | 0.009
7.656 | 0
7.657 | -0.009
7.658 | -0.009
7.659 | 0.009
7.66 | -0.009
7.661 | 0.026
7.662 | 0.009
7.663 | 0.026
7.664 | 0.026
7.665 | 0
7.666 | -0.026
7.667 | 0
7.668 | 0
7.669 | 0
7.67 | 0.026
7.671 | 0.009
7.672 | 0.026
7.673 | 0.026
7.674 | 0
7.675 | 0
7.676 | -0.009
7.677 | 0.017
7.678 | 0
7.679 | 0.009
7.68 | 0.026
7.681 | 0.026
7.682 | 0.017
7.683 | 0.017
7.684 | 0
7.685 | 0
7.686 | 0.026
7.687 | 0.034
7.688 | 0.026
7.689 | 0.034
7.69 | 0.017
7.691 | 0
7.692 | 0
7.693 | 0.009
7.694 | 0
7.695 | 0.009
7.696 | 0.017
7.697 | 0.017
7.698 | 0.017
7.699 | 0.017
7.7 | -0.009
7.701 | 0
7.702 | 0
7.703 | 0.017
7.704 | 0.026
7.705 | 0.026
7.706 | 0.017
7.707 | 0.009
7.708 | 0
7.709 | 0
7.71 | 0
7.711 | 0
7.712 | 0.017
7.713 | 0.026
7.714 | 0.026
7.715 | 0.009
7.716 | -0.009
7.717 | -0.009
7.718 | 0.026
7.719 | 0.009
7.72 | 0.026
7.721 | 0.026
7.722 | 0.017
7.723 | 0.009
7.724 | 0.026
7.725 | 0
7.726 | 0
7.727 | 0.009
7.728 | 0.009
7.729 | 0.026
7.73 | 0.034
7.731 | 0.017
7.732 | 0.017
7.733 | -0.009
7.734 | 0
7.735 | 0
7.736 | 0.009
7.737 | 0.017
7.738 | 0.017
7.739 | 0.06
7.74 | 0.009
7.741 | 0.017
7.742 | 0.017
7.743 | -0.009
7.744 | 0.026
7.745 | 0.026
7.746 | 0.009
7.747 | 0.026
7.748 | 0.017
7.749 | 0
7.75 | 0
7.751 | -0.009
7.752 | 0
7.753 | 0.017
7.754 | 0.017
7.755 | 0.017
7.756 | 0.026
7.757 | 0.017
7.758 | -0.009
7.759 | 0
7.76 | 0
7.761 | 0.009
7.762 | 0.009
7.763 | 0.026
7.764 | 0.026
7.765 | 0.026
7.766 | 0
7.767 | 0
7.768 | 0
7.769 | 0.009
7.77 | 0.017
7.771 | 0.034
7.772 | 0.034
7.773 | 0.026
7.774 | 0.009
7.775 | 0.009
7.776 | 0
7.777 | 0
7.778 | 0.009
7.779 | 0.009
7.78 | 0.026
7.781 | 0.026
7.782 | 0
7.783 | 0
7.784 | -0.009
7.785 | 0.009
7.786 | 0.026
7.787 | 0.034
7.788 | 0.026
7.789 | 0.043
7.79 | 0.017
7.791 | 0
7.792 | 0
7.793 | -0.017
7.794 | 0
7.795 | 0
7.796 | 0
7.797 | 0.009
7.798 | 0.009
7.799 | 0
7.8 | 0.009
7.801 | 0
7.802 | 0
7.803 | 0.026
7.804 | 0.026
7.805 | 0.009
7.806 | 0
7.807 | 0
7.808 | 0
7.809 | -0.009
7.81 | 0.017
7.811 | 0.009
7.812 | 0.017
7.813 | 0.017
7.814 | 0.009
7.815 | 0.026
7.816 | 0.017
7.817 | -0.009
7.818 | -0.017
7.819 | 0.009
7.82 | 0
7.821 | 0.026
7.822 | 0.026
7.823 | 0
7.824 | 0
7.825 | 0.009
7.826 | 0
7.827 | 0.009
7.828 | 0.009
7.829 | 0.009
7.83 | 0
7.831 | 0.026
7.832 | 0.009
7.833 | -0.034
7.834 | 0.009
7.835 | 0
7.836 | 0.009
7.837 | 0.009
7.838 | 0.026
7.839 | 0
7.84 | 0
7.841 | 0
7.842 | 0.009
7.843 | 0
7.844 | 0
7.845 | 0
7.846 | 0.009
7.847 | 0.026
7.848 | 0.009
7.849 | 0
7.85 | 0
7.851 | 0
7.852 | 0
7.853 | 0.034
7.854 | 0.034
7.855 | 0.017
7.856 | 0.017
7.857 | 0.026
7.858 | 0.009
7.859 | 0
7.86 | 0.009
7.861 | 0.017
7.862 | 0.017
7.863 | 0.017
7.864 | 0.009
7.865 | 0.026
7.866 | 0
7.867 | 0
7.868 | 0
7.869 | -0.009
7.87 | 0.009
7.871 | 0.009
7.872 | 0.026
7.873 | 0.026
7.874 | 0.009
7.875 | -0.009
7.876 | -0.009
7.877 | 0
7.878 | 0.026
7.879 | 0.034
7.88 | 0.009
7.881 | 0.017
7.882 | 0.017
7.883 | 0
7.884 | -0.017
7.885 | 0
7.886 | 0.009
7.887 | 0.009
7.888 | 0.017
7.889 | 0.034
7.89 | 0.009
7.891 | 0.017
7.892 | -0.009
7.893 | 0
7.894 | 0.009
7.895 | 0.017
7.896 | 0
7.897 | 0.009
7.898 | 0.009
7.899 | 0
7.9 | 0
7.901 | 0
7.902 | 0.026
7.903 | 0.009
7.904 | 0
7.905 | 0.043
7.906 | 0
7.907 | 0
7.908 | 0
7.909 | -0.009
7.91 | 0.026
7.911 | 0.017
7.912 | 0.009
7.913 | 0.026
7.914 | 0.009
7.915 | 0
7.916 | 0
7.917 | -0.017
7.918 | -0.009
7.919 | 0
7.92 | 0.009
7.921 | 0.026
7.922 | 0.043
7.923 | 0.017
7.924 | 0
7.925 | 0.009
7.926 | 0
7.927 | 0
7.928 | 0
7.929 | 0
7.93 | 0.009
7.931 | 0.017
7.932 | -0.009
7.933 | 0
7.934 | 0
7.935 | -0.009
7.936 | 0.009
7.937 | 0.026
7.938 | 0.026
7.939 | 0.026
7.94 | 0.009
7.941 | 0
7.942 | 0
7.943 | -0.009
7.944 | 0
7.945 | 0.017
7.946 | 0.009
7.947 | 0.017
7.948 | 0.017
7.949 | 0.009
7.95 | 0.009
7.951 | -0.009
7.952 | 0
7.953 | 0
7.954 | 0.043
7.955 | 0.034
7.956 | 0.043
7.957 | 0.026
7.958 | 0
7.959 | 0
7.96 | -0.026
7.961 | 0.017
7.962 | 0.017
7.963 | 0.017
7.964 | 0
7.965 | 0
7.966 | 0.009
7.967 | -0.017
7.968 | 0.009
7.969 | 0
7.97 | 0.009
7.971 | 0.009
7.972 | 0.034
7.973 | 0.009
7.974 | 0
7.975 | -0.009
7.976 | 0
7.977 | 0.009
7.978 | 0.009
7.979 | 0.017
7.98 | 0.026
7.981 | 0.017
7.982 | 0
7.983 | 0
7.984 | 0.009
7.985 | 0.026
7.986 | 0
7.987 | 0.026
7.988 | 0.043
7.989 | 0.043
7.99 | 0.017
7.991 | 0.017
7.992 | -0.009
7.993 | 0.017
7.994 | 0.017
7.995 | 0.017
7.996 | 0.034
7.997 | 0.026
7.998 | 0.034
7.999 | 0
8 | 0
8.001 | 0
8.002 | 0
8.003 | 0.009
8.004 | 0.043
8.005 | 0.009
8.006 | 0.026
8.007 | 0.017
8.008 | 0.017
8.009 | -0.017
8.01 | 0
8.011 | 0.009
8.012 | 0.026
8.013 | 0.026
8.014 | 0
8.015 | 0.017
8.016 | 0.009
8.017 | 0
8.018 | 0.009
8.019 | 0.009
8.02 | 0.034
8.021 | 0.043
8.022 | 0.017
8.023 | 0.017
8.024 | 0
8.025 | -0.017
8.026 | -0.017
8.027 | 0
8.028 | 0.009
8.029 | 0.017
8.03 | 0.009
8.031 | 0.017
8.032 | 0
8.033 | 0.009
8.034 | -0.009
8.035 | 0.009
8.036 | 0.009
8.037 | 0.009
8.038 | 0.034
8.039 | 0.051
8.04 | 0.017
8.041 | 0
8.042 | 0
8.043 | 0.017
8.044 | 0.026
8.045 | 0.009
8.046 | 0.034
8.047 | 0.009
8.048 | 0.026
8.049 | 0
8.05 | -0.009
8.051 | 0.009
8.052 | 0.009
8.053 | 0.009
8.054 | 0.026
8.055 | 0.026
8.056 | 0.043
8.057 | 0
8.058 | 0
8.059 | 0
8.06 | 0.009
8.061 | 0.017
8.062 | 0
8.063 | 0.017
8.064 | 0.017
8.065 | 0
8.066 | 0
8.067 | -0.009
8.068 | 0.009
8.069 | 0.017
8.07 | 0.034
8.071 | 0.034
8.072 | 0.026
8.073 | 0.026
8.074 | 0.009
8.075 | 0
8.076 | -0.026
8.077 | 0.017
8.078 | 0.017
8.079 | 0.017
8.08 | 0.043
8.081 | 0.026
8.082 | 0.026
8.083 | 0
8.084 | 0.009
8.085 | 0
8.086 | 0.009
8.087 | 0.051
8.088 | 0.026
8.089 | 0.026
8.09 | 0.026
8.091 | 0.009
8.092 | 0
8.093 | 0
8.094 | 0.009
8.095 | 0.034
8.096 | 0.017
8.097 | 0.017
8.098 | 0.017
8.099 | 0
8.1 | 0
8.101 | 0.009
8.102 | 0.009
8.103 | 0.026
8.104 | 0.026
8.105 | 0.026
8.106 | 0.009
8.107 | 0.009
8.108 | 0
8.109 | 0.009
8.11 | 0
8.111 | 0
8.112 | 0.017
8.113 | 0.051
8.114 | 0.009
8.115 | 0.026
8.116 | 0
8.117 | 0
8.118 | 0
8.119 | 0.009
8.12 | 0.034
8.121 | 0.034
8.122 | 0.034
8.123 | 0.017
8.124 | 0.009
8.125 | 0
8.126 | 0.017
8.127 | 0.009
8.128 | 0.017
8.129 | 0.017
8.13 | 0.026
8.131 | 0.017
8.132 | 0.026
8.133 | 0
8.134 | -0.009
8.135 | 0
8.136 | 0.017
8.137 | 0.009
8.138 | 0.034
8.139 | 0.017
8.14 | 0.017
8.141 | 0.017
8.142 | 0
8.143 | -0.009
8.144 | 0
8.145 | 0.026
8.146 | 0.026
8.147 | 0.043
8.148 | 0.017
8.149 | 0.009
8.15 | 0
8.151 | -0.017
8.152 | 0.017
8.153 | 0.017
8.154 | 0.017
8.155 | 0.026
8.156 | 0.026
8.157 | 0.017
8.158 | 0
8.159 | 0.009
8.16 | 0.009
8.161 | 0.017
8.162 | 0.009
8.163 | 0.017
8.164 | 0.034
8.165 | 0.009
8.166 | 0
8.167 | 0
8.168 | 0
8.169 | 0.009
8.17 | 0.026
8.171 | 0.043
8.172 | 0.026
8.173 | 0.026
8.174 | 0.026
8.175 | -0.009
8.176 | 0
8.177 | 0.009
8.178 | 0.017
8.179 | 0.026
8.18 | 0.043
8.181 | 0.017
8.182 | 0
8.183 | 0
8.184 | 0
8.185 | 0.009
8.186 | 0.017
8.187 | 0.009
8.188 | 0.017
8.189 | 0.043
8.19 | 0.026
8.191 | 0.009
8.192 | 0.017
8.193 | 0.017
8.194 | 0.009
8.195 | 0.026
8.196 | 0.034
8.197 | 0.017
8.198 | 0.017
8.199 | 0
8.2 | -0.009
8.201 | 0
8.202 | 0
8.203 | 0.034
8.204 | 0.017
8.205 | 0.026
8.206 | 0.026
8.207 | 0.026
8.208 | 0
8.209 | 0
8.21 | 0.017
8.211 | 0
8.212 | 0.009
8.213 | 0.009
8.214 | 0.026
8.215 | 0.017
8.216 | 0.009
8.217 | 0
8.218 | -0.017
8.219 | 0
8.22 | 0.017
8.221 | 0.043
8.222 | 0.009
8.223 | 0.026
8.224 | 0.026
8.225 | 0
8.226 | -0.009
8.227 | 0.017
8.228 | 0.009
8.229 | 0.034
8.23 | 0.034
8.231 | 0.034
8.232 | 0.009
8.233 | 0.009
8.234 | 0.009
8.235 | 0.009
8.236 | 0.026
8.237 | 0.026
8.238 | 0.051
8.239 | 0.034
8.24 | 0.026
8.241 | -0.017
8.242 | 0.009
8.243 | -0.009
8.244 | 0
8.245 | 0.026
8.246 | 0.026
8.247 | 0.051
8.248 | 0.026
8.249 | -0.009
8.25 | 0
8.251 | 0.017
8.252 | 0
8.253 | 0
8.254 | 0.017
8.255 | 0.034
8.256 | 0.009
8.257 | 0.017
8.258 | 0.009
8.259 | 0.009
8.26 | 0.026
8.261 | 0
8.262 | 0.026
8.263 | 0.026
8.264 | 0.017
8.265 | 0.026
8.266 | 0.017
8.267 | -0.009
8.268 | 0.009
8.269 | 0.034
8.27 | 0.026
8.271 | 0.017
8.272 | 0.017
8.273 | 0.034
8.274 | 0.026
8.275 | 0.009
8.276 | 0.017
8.277 | 0.009
8.278 | 0.017
8.279 | 0.017
8.28 | 0.026
8.281 | 0.034
8.282 | 0.009
8.283 | 0.009
8.284 | -0.009
8.285 | 0.017
8.286 | 0.017
8.287 | 0.017
8.288 | 0.026
8.289 | 0.034
8.29 | 0.017
8.291 | 0.009
8.292 | -0.009
8.293 | 0
8.294 | 0.017
8.295 | 0.026
8.296 | 0.026
8.297 | 0.026
8.298 | 0.034
8.299 | 0.017
8.3 | 0.009
8.301 | -0.009
8.302 | 0.009
8.303 | 0.034
8.304 | 0.026
8.305 | 0.026
8.306 | 0.009
8.307 | 0
8.308 | 0
8.309 | 0.017
8.31 | 0.026
8.311 | 0
8.312 | 0.034
8.313 | 0.009
8.314 | 0.009
8.315 | 0.009
8.316 | 0
8.317 | -0.017
8.318 | 0
8.319 | 0.009
8.32 | 0
8.321 | 0.034
8.322 | 0.034
8.323 | 0.026
8.324 | 0
8.325 | -0.017
8.326 | 0
8.327 | 0.009
8.328 | 0
8.329 | 0.009
8.33 | 0.017
8.331 | 0.017
8.332 | 0.009
8.333 | 0.009
8.334 | 0
8.335 | 0
8.336 | 0.009
8.337 | 0.043
8.338 | 0.017
8.339 | 0.034
8.34 | 0.026
8.341 | 0.009
8.342 | -0.009
8.343 | -0.017
8.344 | 0.017
8.345 | 0.034
8.346 | 0.034
8.347 | 0.034
8.348 | 0.009
8.349 | 0.009
8.35 | 0
8.351 | 0
8.352 | 0
8.353 | 0.017
8.354 | 0.026
8.355 | 0.043
8.356 | 0.034
8.357 | 0.009
8.358 | -0.009
8.359 | -0.009
8.36 | 0.009
8.361 | 0.009
8.362 | 0.026
8.363 | 0.017
8.364 | 0.009
8.365 | 0
8.366 | 0
8.367 | 0
8.368 | -0.009
8.369 | 0
8.37 | 0.034
8.371 | 0.026
8.372 | 0.009
8.373 | 0.009
8.374 | 0.034
8.375 | 0.009
8.376 | 0
8.377 | 0
8.378 | 0.009
8.379 | 0.034
8.38 | 0.034
8.381 | 0.009
8.382 | 0.034
8.383 | 0
8.384 | -0.017
8.385 | 0
8.386 | 0.009
8.387 | 0.009
8.388 | 0.026
8.389 | 0.009
8.39 | 0.017
8.391 | 0.009
8.392 | -0.026
8.393 | 0
8.394 | 0.009
8.395 | 0.026
8.396 | 0
8.397 | 0.017
8.398 | 0.009
8.399 | 0
8.4 | -0.009
8.401 | -0.009
8.402 | 0
8.403 | 0.026
8.404 | 0.043
8.405 | 0.017
8.406 | 0.017
8.407 | 0.009
8.408 | 0
8.409 | 0.009
8.41 | 0.009
8.411 | 0.009
8.412 | 0.017
8.413 | 0.043
8.414 | 0.017
8.415 | 0
8.416 | -0.017
8.417 | -0.009
8.418 | -0.009
8.419 | 0
8.42 | 0.034
8.421 | 0.026
8.422 | 0.017
8.423 | 0.026
8.424 | 0.017
8.425 | 0
8.426 | -0.017
8.427 | 0.009
8.428 | 0
8.429 | 0.026
8.43 | 0.017
8.431 | 0
8.432 | 0.009
8.433 | 0
8.434 | 0
8.435 | 0
8.436 | 0.009
8.437 | 0.009
8.438 | 0.017
8.439 | 0.06
8.44 | 0.068
8.441 | 0
8.442 | 0.009
8.443 | -0.017
8.444 | 0
8.445 | 0.034
8.446 | 0.034
8.447 | 0.026
8.448 | 0.009
8.449 | 0
8.45 | 0
8.451 | -0.009
8.452 | 0
8.453 | 0.017
8.454 | 0.017
8.455 | 0.017
8.456 | 0.017
8.457 | 0.026
8.458 | 0.017
8.459 | -0.009
8.46 | 0
8.461 | 0
8.462 | 0.026
8.463 | 0.034
8.464 | 0.026
8.465 | 0.009
8.466 | 0.009
8.467 | 0
8.468 | 0.017
8.469 | -0.009
8.47 | 0.026
8.471 | 0.051
8.472 | 0.026
8.473 | 0.026
8.474 | 0.009
8.475 | 0
8.476 | 0
8.477 | 0
8.478 | 0.009
8.479 | 0.017
8.48 | 0.017
8.481 | 0.034
8.482 | 0.009
8.483 | -0.009
8.484 | -0.009
8.485 | 0.009
8.486 | 0.009
8.487 | 0.043
8.488 | 0.026
8.489 | 0.009
8.49 | 0.043
8.491 | 0.026
8.492 | -0.009
8.493 | 0
8.494 | -0.009
8.495 | 0.034
8.496 | 0.026
8.497 | 0.034
8.498 | 0.034
8.499 | 0.017
8.5 | 0
8.501 | 0
8.502 | 0.009
8.503 | 0.009
8.504 | 0.026
8.505 | 0.051
8.506 | 0.026
8.507 | 0.026
8.508 | 0
8.509 | 0
8.51 | -0.009
8.511 | 0.017
8.512 | 0.017
8.513 | 0.043
8.514 | 0.017
8.515 | 0
8.516 | 0.009
8.517 | 0.009
8.518 | 0.009
8.519 | 0.009
8.52 | 0.026
8.521 | 0.026
8.522 | 0.051
8.523 | 0.026
8.524 | 0.026
8.525 | 0
8.526 | 0
8.527 | 0
8.528 | 0
8.529 | 0.009
8.53 | 0.034
8.531 | 0.026
8.532 | 0.009
8.533 | 0
8.534 | 0.009
8.535 | 0.009
8.536 | 0.009
8.537 | 0.009
8.538 | 0.009
8.539 | 0.017
8.54 | 0
8.541 | 0
8.542 | 0
8.543 | -0.009
8.544 | 0
8.545 | 0
8.546 | 0.034
8.547 | 0.043
8.548 | 0.034
8.549 | 0.009
8.55 | 0
8.551 | 0.009
8.552 | 0
8.553 | 0
8.554 | 0.026
8.555 | 0.017
8.556 | 0.026
8.557 | 0.009
8.558 | 0
8.559 | 0
8.56 | 0
8.561 | 0
8.562 | 0.026
8.563 | 0.034
8.564 | 0.017
8.565 | 0.009
8.566 | 0
8.567 | 0
8.568 | 0.009
8.569 | 0.009
8.57 | 0
8.571 | 0.034
8.572 | 0.017
8.573 | 0.009
8.574 | 0
8.575 | 0
8.576 | 0
8.577 | 0.009
8.578 | 0.009
8.579 | 0.026
8.58 | 0.009
8.581 | 0.017
8.582 | 0.009
8.583 | 0
8.584 | 0.009
8.585 | 0
8.586 | 0.017
8.587 | 0.017
8.588 | 0.034
8.589 | 0.043
8.59 | 0.017
8.591 | 0
8.592 | 0.009
8.593 | 0
8.594 | 0.017
8.595 | 0.026
8.596 | 0.026
8.597 | 0.051
8.598 | 0.034
8.599 | 0.026
8.6 | 0
8.601 | 0
8.602 | 0
8.603 | 0.009
8.604 | 0.034
8.605 | 0.034
8.606 | 0.034
8.607 | 0.034
8.608 | 0
8.609 | 0
8.61 | 0.017
8.611 | 0.017
8.612 | 0.017
8.613 | 0.051
8.614 | 0
8.615 | 0.009
8.616 | 0
8.617 | 0
8.618 | 0
8.619 | 0.009
8.62 | 0.034
8.621 | 0.034
8.622 | 0.026
8.623 | 0.009
8.624 | 0.009
8.625 | 0
8.626 | 0.009
8.627 | 0.009
8.628 | 0.017
8.629 | 0.034
8.63 | 0.026
8.631 | 0.026
8.632 | 0
8.633 | 0.009
8.634 | 0.009
8.635 | -0.009
8.636 | 0.009
8.637 | 0.026
8.638 | 0.026
8.639 | 0.034
8.64 | 0
8.641 | 0
8.642 | -0.009
8.643 | 0
8.644 | 0.009
8.645 | 0.017
8.646 | 0.026
8.647 | 0.017
8.648 | 0.034
8.649 | 0.026
8.65 | 0
8.651 | 0
8.652 | -0.009
8.653 | 0.009
8.654 | 0.043
8.655 | 0.043
8.656 | 0.043
8.657 | 0
8.658 | 0.009
8.659 | 0
8.66 | -0.017
8.661 | 0.009
8.662 | 0.043
8.663 | 0.017
8.664 | 0.034
8.665 | 0.017
8.666 | 0.017
8.667 | 0.009
8.668 | 0
8.669 | 0.017
8.67 | 0.017
8.671 | 0.034
8.672 | 0.017
8.673 | 0.034
8.674 | 0.034
8.675 | 0.009
8.676 | -0.009
8.677 | 0
8.678 | 0.017
8.679 | 0.017
8.68 | 0
8.681 | 0.026
8.682 | -0.009
8.683 | 0
8.684 | -0.009
8.685 | 0
8.686 | 0
8.687 | 0.017
8.688 | 0.043
8.689 | 0.034
8.69 | 0.026
8.691 | 0.009
8.692 | 0.009
8.693 | 0
8.694 | 0.026
8.695 | 0.034
8.696 | 0.009
8.697 | 0
8.698 | 0.009
8.699 | 0.009
8.7 | 0
8.701 | 0
8.702 | 0
8.703 | 0.017
8.704 | 0.043
8.705 | 0.026
8.706 | 0.026
8.707 | 0.009
8.708 | 0.009
8.709 | 0
8.71 | 0
8.711 | 0
8.712 | 0.026
8.713 | 0.043
8.714 | 0.026
8.715 | 0.017
8.716 | 0
8.717 | 0
8.718 | -0.009
8.719 | 0.017
8.72 | 0.017
8.721 | 0.043
8.722 | 0.017
8.723 | 0.026
8.724 | 0.009
8.725 | 0
8.726 | 0.009
8.727 | 0.009
8.728 | 0.026
8.729 | 0.026
8.73 | 0.009
8.731 | 0.017
8.732 | 0
8.733 | 0
8.734 | 0
8.735 | 0
8.736 | 0.034
8.737 | 0.017
8.738 | 0.009
8.739 | 0.009
8.74 | 0
8.741 | 0
8.742 | 0
8.743 | 0
8.744 | 0.009
8.745 | 0.009
8.746 | 0.026
8.747 | 0.034
8.748 | 0.017
8.749 | 0.009
8.75 | 0
8.751 | 0
8.752 | 0.009
8.753 | 0.017
8.754 | 0.017
8.755 | 0.043
8.756 | 0.026
8.757 | 0.009
8.758 | -0.017
8.759 | 0
8.76 | 0
8.761 | 0.009
8.762 | 0.017
8.763 | 0.009
8.764 | 0.034
8.765 | 0
8.766 | 0.009
8.767 | 0
8.768 | 0
8.769 | -0.009
8.77 | 0.026
8.771 | 0.043
8.772 | 0.026
8.773 | 0.026
8.774 | 0.009
8.775 | 0
8.776 | -0.009
8.777 | 0.017
8.778 | 0.034
8.779 | 0
8.78 | 0.026
8.781 | 0.017
8.782 | 0.009
8.783 | -0.009
8.784 | 0
8.785 | -0.009
8.786 | 0.009
8.787 | 0.034
8.788 | 0.017
8.789 | 0
8.79 | 0.009
8.791 | 0
8.792 | 0
8.793 | -0.009
8.794 | -0.009
8.795 | 0.026
8.796 | 0.017
8.797 | 0.017
8.798 | 0
8.799 | 0
8.8 | -0.009
8.801 | -0.026
8.802 | 0.009
8.803 | 0
8.804 | 0.026
8.805 | 0.026
8.806 | 0.034
8.807 | 0.009
8.808 | 0
8.809 | -0.009
8.81 | -0.017
8.811 | 0.017
8.812 | 0.017
8.813 | 0.043
8.814 | 0.017
8.815 | 0.017
8.816 | 0.009
8.817 | 0
8.818 | 0
8.819 | 0
8.82 | 0.026
8.821 | 0.009
8.822 | 0.017
8.823 | 0.009
8.824 | 0
8.825 | 0.009
8.826 | -0.017
8.827 | 0
8.828 | 0.009
8.829 | 0.009
8.83 | 0.026
8.831 | 0.009
8.832 | 0.017
8.833 | -0.009
8.834 | 0.009
8.835 | -0.009
8.836 | 0
8.837 | 0.026
8.838 | 0.043
8.839 | 0.026
8.84 | 0.009
8.841 | 0.009
8.842 | 0
8.843 | 0
8.844 | 0.009
8.845 | 0.017
8.846 | 0.017
8.847 | 0.017
8.848 | 0.034
8.849 | 0.009
8.85 | 0
8.851 | 0
8.852 | 0
8.853 | 0.017
8.854 | 0.026
8.855 | 0.009
8.856 | 0.017
8.857 | 0.009
8.858 | 0
8.859 | 0
8.86 | 0.026
8.861 | 0.017
8.862 | 0.026
8.863 | 0.034
8.864 | 0.017
8.865 | 0.017
8.866 | -0.009
8.867 | 0
8.868 | 0
8.869 | 0.009
8.87 | 0.017
8.871 | 0.034
8.872 | 0.034
8.873 | 0
8.874 | 0.017
8.875 | 0
8.876 | 0
8.877 | 0
8.878 | -0.009
8.879 | 0.017
8.88 | 0.017
8.881 | 0.017
8.882 | 0.017
8.883 | 0.009
8.884 | 0
8.885 | -0.009
8.886 | 0.026
8.887 | 0.017
8.888 | 0.026
8.889 | 0.017
8.89 | 0.017
8.891 | 0.009
8.892 | 0.009
8.893 | 0
8.894 | 0.017
8.895 | 0.034
8.896 | 0.026
8.897 | 0.051
8.898 | 0.017
8.899 | 0.017
8.9 | 0.009
8.901 | 0
8.902 | 0.026
8.903 | 0.026
8.904 | 0.034
8.905 | 0.043
8.906 | 0.034
8.907 | 0.009
8.908 | 0.009
8.909 | -0.009
8.91 | 0
8.911 | 0.017
8.912 | 0.043
8.913 | 0.026
8.914 | 0.043
8.915 | 0.017
8.916 | 0.017
8.917 | 0
8.918 | 0
8.919 | 0.009
8.92 | 0.017
8.921 | 0.051
8.922 | 0.026
8.923 | 0.026
8.924 | 0
8.925 | 0.009
8.926 | 0
8.927 | 0.017
8.928 | 0.009
8.929 | 0.026
8.93 | 0.034
8.931 | 0.034
8.932 | 0.017
8.933 | 0.009
8.934 | 0.009
8.935 | 0
8.936 | 0.009
8.937 | 0.017
8.938 | 0.026
8.939 | 0.043
8.94 | 0.017
8.941 | 0
8.942 | 0
8.943 | 0
8.944 | 0.026
8.945 | 0.009
8.946 | 0.017
8.947 | 0.043
8.948 | 0.034
8.949 | 0
8.95 | 0
8.951 | 0.009
8.952 | 0.009
8.953 | 0.009
8.954 | 0.034
8.955 | 0.051
8.956 | 0.017
8.957 | 0.017
8.958 | 0.026
8.959 | 0.009
8.96 | 0.009
8.961 | 0.017
8.962 | 0.017
8.963 | 0.043
8.964 | 0.034
8.965 | 0.026
8.966 | 0.034
8.967 | 0
8.968 | -0.009
8.969 | 0.026
8.97 | 0.034
8.971 | 0.017
8.972 | 0.026
8.973 | 0.034
8.974 | 0.009
8.975 | 0
8.976 | 0
8.977 | 0.009
8.978 | 0.009
8.979 | 0.026
8.98 | 0.017
8.981 | 0.026
8.982 | 0
8.983 | -0.009
8.984 | 0
8.985 | 0.009
8.986 | 0.009
8.987 | 0.009
8.988 | 0.034
8.989 | 0.043
8.99 | 0.043
8.991 | 0.009
8.992 | 0.009
8.993 | 0
8.994 | 0
8.995 | 0.043
8.996 | 0.034
8.997 | 0.017
8.998 | 0.026
8.999 | 0.009
9 | 0
9.001 | 0
9.002 | 0
9.003 | 0
9.004 | 0.026
9.005 | 0.034
9.006 | 0.026
9.007 | 0.017
9.008 | 0.009
9.009 | 0.009
9.01 | 0.009
9.011 | 0.026
9.012 | 0.026
9.013 | 0.009
9.014 | 0.009
9.015 | 0.009
9.016 | 0.009
9.017 | 0
9.018 | 0.009
9.019 | 0.017
9.02 | 0.043
9.021 | 0.043
9.022 | 0.043
9.023 | 0.026
9.024 | 0
9.025 | 0.009
9.026 | 0
9.027 | -0.009
9.028 | 0.017
9.029 | 0.026
9.03 | 0.026
9.031 | 0.017
9.032 | 0.026
9.033 | 0.009
9.034 | 0
9.035 | 0.009
9.036 | 0
9.037 | 0.034
9.038 | 0.034
9.039 | 0.009
9.04 | 0.026
9.041 | 0
9.042 | -0.009
9.043 | 0
9.044 | 0.009
9.045 | 0.026
9.046 | 0.026
9.047 | 0.026
9.048 | 0.009
9.049 | 0
9.05 | 0
9.051 | 0
9.052 | 0.009
9.053 | 0.026
9.054 | 0.017
9.055 | 0.034
9.056 | 0.026
9.057 | 0.009
9.058 | 0.009
9.059 | 0
9.06 | 0
9.061 | 0.017
9.062 | 0.017
9.063 | 0.026
9.064 | 0.017
9.065 | 0
9.066 | 0
9.067 | 0
9.068 | 0
9.069 | 0
9.07 | 0.017
9.071 | 0.017
9.072 | 0.026
9.073 | 0.017
9.074 | 0
9.075 | -0.009
9.076 | 0
9.077 | 0.009
9.078 | 0.009
9.079 | 0.009
9.08 | 0.009
9.081 | 0.009
9.082 | 0.026
9.083 | 0.017
9.084 | -0.009
9.085 | 0.017
9.086 | 0.017
9.087 | 0.026
9.088 | 0.017
9.089 | 0.043
9.09 | 0.026
9.091 | 0
9.092 | -0.009
9.093 | -0.009
9.094 | 0.017
9.095 | 0.017
9.096 | 0.009
9.097 | 0.017
9.098 | 0.026
9.099 | 0.017
9.1 | 0.009
9.101 | 0
9.102 | 0.009
9.103 | 0.034
9.104 | 0.009
9.105 | 0.043
9.106 | 0.034
9.107 | 0.034
9.108 | 0.009
9.109 | -0.009
9.11 | 0.009
9.111 | 0.026
9.112 | 0.034
9.113 | 0.026
9.114 | 0.051
9.115 | 0.009
9.116 | 0
9.117 | -0.009
9.118 | 0
9.119 | 0.009
9.12 | 0.026
9.121 | 0.043
9.122 | 0.026
9.123 | 0.009
9.124 | 0
9.125 | -0.009
9.126 | 0.009
9.127 | 0.009
9.128 | 0.009
9.129 | 0.017
9.13 | 0.051
9.131 | 0.017
9.132 | 0
9.133 | 0
9.134 | -0.009
9.135 | 0.017
9.136 | 0
9.137 | 0.026
9.138 | 0.06
9.139 | 0.034
9.14 | 0.034
9.141 | 0
9.142 | 0.017
9.143 | 0
9.144 | 0.009
9.145 | 0.026
9.146 | 0.034
9.147 | 0.017
9.148 | 0.009
9.149 | 0.009
9.15 | 0.009
9.151 | 0
9.152 | 0
9.153 | 0.009
9.154 | 0.034
9.155 | 0.034
9.156 | 0.034
9.157 | 0.034
9.158 | 0.009
9.159 | 0.009
9.16 | 0.009
9.161 | 0
9.162 | 0.034
9.163 | 0.026
9.164 | 0.043
9.165 | 0.017
9.166 | 0
9.167 | 0.009
9.168 | 0
9.169 | 0.017
9.17 | 0.009
9.171 | 0.009
9.172 | 0.026
9.173 | 0.034
9.174 | 0.009
9.175 | 0.009
9.176 | -0.009
9.177 | -0.009
9.178 | 0.017
9.179 | 0
9.18 | 0.017
9.181 | 0.017
9.182 | 0.017
9.183 | -0.009
9.184 | -0.017
9.185 | -0.009
9.186 | 0.009
9.187 | 0.026
9.188 | 0.017
9.189 | 0.017
9.19 | 0.017
9.191 | 0.026
9.192 | 0.009
9.193 | 0.009
9.194 | 0
9.195 | 0.026
9.196 | 0.051
9.197 | 0.017
9.198 | 0.034
9.199 | 0.034
9.2 | 0
9.201 | 0
9.202 | 0
9.203 | 0.017
9.204 | 0.026
9.205 | 0.043
9.206 | 0.043
9.207 | 0.026
9.208 | 0.009
9.209 | 0
9.21 | -0.009
9.211 | 0
9.212 | 0.017
9.213 | 0.009
9.214 | 0.009
9.215 | 0.009
9.216 | 0
9.217 | -0.017
9.218 | -0.009
9.219 | 0
9.22 | 0
9.221 | 0.06
9.222 | 0.026
9.223 | 0.009
9.224 | 0.009
9.225 | 0
9.226 | -0.009
9.227 | -0.009
9.228 | 0.034
9.229 | 0.017
9.23 | 0.026
9.231 | 0.009
9.232 | 0
9.233 | 0.017
9.234 | 0
9.235 | 0.009
9.236 | 0.034
9.237 | 0.034
9.238 | 0.009
9.239 | 0.017
9.24 | 0.026
9.241 | 0.009
9.242 | -0.009
9.243 | 0.009
9.244 | 0
9.245 | 0.009
9.246 | 0.043
9.247 | 0.051
9.248 | 0.043
9.249 | 0.034
9.25 | -0.009
9.251 | -0.009
9.252 | 0
9.253 | 0.009
9.254 | 0.026
9.255 | 0.026
9.256 | 0.026
9.257 | 0.017
9.258 | 0.009
9.259 | 0.009
9.26 | 0.009
9.261 | 0.009
9.262 | 0.026
9.263 | 0.026
9.264 | 0.034
9.265 | 0.017
9.266 | 0.009
9.267 | 0
9.268 | 0.009
9.269 | 0.017
9.27 | 0.026
9.271 | 0.043
9.272 | 0.017
9.273 | 0.017
9.274 | 0.017
9.275 | 0
9.276 | 0
9.277 | 0.009
9.278 | 0.009
9.279 | 0.017
9.28 | 0.009
9.281 | 0.043
9.282 | 0.009
9.283 | 0
9.284 | -0.009
9.285 | 0
9.286 | 0.009
9.287 | 0.043
9.288 | 0.009
9.289 | 0.026
9.29 | 0.026
9.291 | 0
9.292 | 0
9.293 | 0.009
9.294 | 0
9.295 | 0.009
9.296 | 0.026
9.297 | 0.017
9.298 | 0.009
9.299 | 0.026
9.3 | -0.017
9.301 | 0
9.302 | 0
9.303 | 0.009
9.304 | 0.017
9.305 | 0.034
9.306 | 0.034
9.307 | 0.017
9.308 | 0
9.309 | -0.009
9.31 | 0
9.311 | 0
9.312 | 0.026
9.313 | 0.009
9.314 | 0.009
9.315 | 0.009
9.316 | 0.009
9.317 | -0.009
9.318 | 0
9.319 | 0.009
9.32 | 0.034
9.321 | 0.026
9.322 | 0.017
9.323 | 0.034
9.324 | 0
9.325 | -0.009
9.326 | -0.009
9.327 | 0
9.328 | 0.017
9.329 | 0.017
9.33 | 0.034
9.331 | 0.017
9.332 | 0.009
9.333 | -0.009
9.334 | -0.017
9.335 | 0
9.336 | 0.009
9.337 | 0.009
9.338 | 0.034
9.339 | 0.026
9.34 | 0.017
9.341 | 0.009
9.342 | 0.009
9.343 | -0.017
9.344 | 0.017
9.345 | 0.026
9.346 | 0.043
9.347 | 0.017
9.348 | 0
9.349 | 0.009
9.35 | 0
9.351 | 0.009
9.352 | -0.009
9.353 | 0.017
9.354 | 0.026
9.355 | 0.026
9.356 | 0.034
9.357 | 0.009
9.358 | 0
9.359 | 0
9.36 | 0
9.361 | 0.026
9.362 | 0
9.363 | 0.017
9.364 | 0.017
9.365 | 0.009
9.366 | 0
9.367 | 0
9.368 | 0.009
9.369 | 0.034
9.37 | 0.009
9.371 | 0.026
9.372 | 0.026
9.373 | 0.009
9.374 | 0.009
9.375 | 0.017
9.376 | 0
9.377 | 0
9.378 | 0.034
9.379 | 0.026
9.38 | 0.026
9.381 | 0.017
9.382 | 0.009
9.383 | 0.009
9.384 | 0
9.385 | 0
9.386 | 0.009
9.387 | 0.034
9.388 | 0.017
9.389 | 0.026
9.39 | 0.017
9.391 | 0.017
9.392 | -0.017
9.393 | 0
9.394 | 0.017
9.395 | 0.017
9.396 | 0.034
9.397 | 0.034
9.398 | 0
9.399 | 0.009
9.4 | 0.009
9.401 | -0.009
9.402 | -0.009
9.403 | 0
9.404 | 0.034
9.405 | 0.043
9.406 | 0.034
9.407 | 0.026
9.408 | 0
9.409 | 0
9.41 | 0
9.411 | 0.017
9.412 | 0.009
9.413 | 0.026
9.414 | 0.034
9.415 | 0
9.416 | 0.017
9.417 | 0.009
9.418 | 0
9.419 | 0.009
9.42 | 0
9.421 | 0.026
9.422 | 0.017
9.423 | 0.009
9.424 | 0.043
9.425 | 0.009
9.426 | -0.009
9.427 | 0.009
9.428 | 0
9.429 | 0.043
9.43 | 0.026
9.431 | 0.026
9.432 | 0.034
9.433 | 0.009
9.434 | 0.017
9.435 | 0
9.436 | 0.009
9.437 | 0.026
9.438 | 0.026
9.439 | 0.009
9.44 | 0.034
9.441 | 0.009
9.442 | 0.009
9.443 | 0
9.444 | 0
9.445 | 0.034
9.446 | 0.009
9.447 | 0.026
9.448 | 0.009
9.449 | 0.009
9.45 | 0.009
9.451 | 0.009
9.452 | 0.009
9.453 | 0.009
9.454 | 0.009
9.455 | 0.034
9.456 | 0.017
9.457 | 0.009
9.458 | 0
9.459 | 0
9.46 | 0
9.461 | 0.026
9.462 | 0.026
9.463 | 0.026
9.464 | 0.009
9.465 | 0.026
9.466 | 0
9.467 | -0.009
9.468 | 0.009
9.469 | 0.009
9.47 | 0.009
9.471 | 0.034
9.472 | 0.043
9.473 | 0.034
9.474 | 0
9.475 | 0.009
9.476 | -0.009
9.477 | 0
9.478 | 0.017
9.479 | 0.034
9.48 | 0.026
9.481 | 0.009
9.482 | 0.009
9.483 | 0
9.484 | 0
9.485 | -0.009
9.486 | 0.009
9.487 | 0.009
9.488 | 0.017
9.489 | 0.034
9.49 | 0.026
9.491 | 0.009
9.492 | 0.009
9.493 | 0
9.494 | 0.026
9.495 | 0.034
9.496 | 0.043
9.497 | 0.017
9.498 | 0.026
9.499 | 0.009
9.5 | 0.009
9.501 | 0
9.502 | 0.009
9.503 | 0
9.504 | 0.043
9.505 | 0.043
9.506 | 0.051
9.507 | 0.017
9.508 | 0
9.509 | -0.009
9.51 | 0.009
9.511 | 0.017
9.512 | 0.017
9.513 | 0.017
9.514 | 0.017
9.515 | 0.017
9.516 | 0.017
9.517 | 0
9.518 | 0
9.519 | 0.009
9.52 | 0.017
9.521 | 0.051
9.522 | 0.043
9.523 | 0.026
9.524 | 0.009
9.525 | 0.009
9.526 | -0.009
9.527 | 0
9.528 | 0.009
9.529 | 0.017
9.53 | 0.034
9.531 | 0.026
9.532 | 0.017
9.533 | 0
9.534 | 0
9.535 | 0.009
9.536 | 0
9.537 | 0.043
9.538 | 0.034
9.539 | 0.034
9.54 | 0
9.541 | 0.009
9.542 | 0
9.543 | 0
9.544 | 0
9.545 | 0.026
9.546 | 0.017
9.547 | 0.026
9.548 | 0.026
9.549 | 0.017
9.55 | 0
9.551 | 0
9.552 | 0.009
9.553 | 0.009
9.554 | 0.026
9.555 | 0.051
9.556 | 0.034
9.557 | 0.017
9.558 | 0.009
9.559 | 0.009
9.56 | 0
9.561 | 0.026
9.562 | 0.026
9.563 | 0.017
9.564 | 0.026
9.565 | 0.009
9.566 | 0.009
9.567 | 0
9.568 | 0
9.569 | 0.009
9.57 | 0.026
9.571 | 0.034
9.572 | 0.017
9.573 | 0.034
9.574 | 0.009
9.575 | 0.017
9.576 | 0
9.577 | 0
9.578 | 0.009
9.579 | 0.009
9.58 | 0.026
9.581 | 0.043
9.582 | 0.009
9.583 | 0
9.584 | 0.017
9.585 | 0
9.586 | 0.034
9.587 | 0.034
9.588 | 0.034
9.589 | 0.017
9.59 | 0.009
9.591 | 0.009
9.592 | 0
9.593 | 0
9.594 | 0.009
9.595 | 0.009
9.596 | 0.026
9.597 | 0.034
9.598 | 0.026
9.599 | 0
9.6 | -0.009
9.601 | 0
9.602 | 0
9.603 | 0.026
9.604 | 0.026
9.605 | 0.043
9.606 | 0.034
9.607 | 0.017
9.608 | 0.009
9.609 | -0.026
9.61 | 0
9.611 | 0
9.612 | 0.009
9.613 | 0.017
9.614 | 0.026
9.615 | 0.017
9.616 | 0
9.617 | 0
9.618 | 0
9.619 | 0.009
9.62 | 0
9.621 | 0.043
9.622 | 0.051
9.623 | 0.009
9.624 | 0.017
9.625 | 0.017
9.626 | 0.017
9.627 | 0.009
9.628 | 0.026
9.629 | 0.034
9.63 | 0.034
9.631 | 0.034
9.632 | 0.026
9.633 | 0.009
9.634 | -0.009
9.635 | 0.017
9.636 | 0.009
9.637 | 0.026
9.638 | 0.026
9.639 | 0.009
9.64 | 0.026
9.641 | 0.009
9.642 | 0
9.643 | 0
9.644 | 0.009
9.645 | 0.017
9.646 | 0.026
9.647 | 0.009
9.648 | 0.026
9.649 | 0.017
9.65 | 0
9.651 | 0.017
9.652 | -0.009
9.653 | 0.034
9.654 | 0.026
9.655 | 0.034
9.656 | 0.026
9.657 | 0.034
9.658 | 0.009
9.659 | 0.009
9.66 | 0.009
9.661 | 0.017
9.662 | 0.009
9.663 | 0.043
9.664 | 0.034
9.665 | 0.017
9.666 | 0
9.667 | 0.009
9.668 | 0
9.669 | 0
9.67 | 0.043
9.671 | 0.009
9.672 | 0.026
9.673 | 0.009
9.674 | 0.034
9.675 | 0
9.676 | 0
9.677 | 0
9.678 | 0.009
9.679 | 0
9.68 | 0.026
9.681 | 0.009
9.682 | 0
9.683 | 0.009
9.684 | -0.009
9.685 | 0.009
9.686 | 0
9.687 | 0.026
9.688 | 0.017
9.689 | 0.034
9.69 | 0.017
9.691 | 0
9.692 | 0
9.693 | 0
9.694 | 0.009
9.695 | 0.009
9.696 | 0.034
9.697 | 0.009
9.698 | 0.026
9.699 | 0.009
9.7 | 0
9.701 | -0.009
9.702 | 0
9.703 | 0.009
9.704 | 0.034
9.705 | 0.026
9.706 | 0.017
9.707 | 0.026
9.708 | 0
9.709 | 0
9.71 | 0
9.711 | 0
9.712 | 0.017
9.713 | 0.034
9.714 | 0.009
9.715 | 0.009
9.716 | 0
9.717 | -0.009
9.718 | 0
9.719 | 0.009
9.72 | 0.017
9.721 | 0.026
9.722 | 0.034
9.723 | 0.017
9.724 | 0.009
9.725 | 0
9.726 | 0
9.727 | 0.009
9.728 | 0.017
9.729 | 0.034
9.73 | 0.017
9.731 | 0.034
9.732 | 0.009
9.733 | -0.009
9.734 | 0.009
9.735 | 0
9.736 | 0.009
9.737 | 0.026
9.738 | 0.009
9.739 | 0.026
9.74 | 0.026
9.741 | -0.009
9.742 | -0.009
9.743 | 0
9.744 | -0.009
9.745 | 0.017
9.746 | 0.017
9.747 | 0.017
9.748 | 0.026
9.749 | 0.009
9.75 | 0
9.751 | 0.017
9.752 | 0.009
9.753 | 0.017
9.754 | 0.009
9.755 | 0.009
9.756 | 0.026
9.757 | 0.009
9.758 | 0
9.759 | -0.009
9.76 | 0
9.761 | 0.009
9.762 | 0.026
9.763 | 0.034
9.764 | 0.017
9.765 | 0.026
9.766 | -0.009
9.767 | 0
9.768 | 0
9.769 | 0
9.77 | 0.017
9.771 | 0.017
9.772 | 0.034
9.773 | 0.043
9.774 | -0.009
9.775 | -0.009
9.776 | -0.026
9.777 | 0
9.778 | 0
9.779 | 0
9.78 | 0.026
9.781 | 0.043
9.782 | 0.026
9.783 | -0.009
9.784 | 0.009
9.785 | 0.009
9.786 | 0.026
9.787 | 0.009
9.788 | 0.017
9.789 | 0.009
9.79 | 0.017
9.791 | 0.017
9.792 | -0.009
9.793 | 0.026
9.794 | 0
9.795 | 0.034
9.796 | 0.034
9.797 | 0.017
9.798 | 0.009
9.799 | 0
9.8 | 0
9.801 | -0.009
9.802 | 0
9.803 | 0
9.804 | 0.043
9.805 | 0.034
9.806 | 0.034
9.807 | 0.017
9.808 | 0.017
9.809 | 0.009
9.81 | 0
9.811 | 0.009
9.812 | 0.026
9.813 | 0.009
9.814 | 0.017
9.815 | 0
9.816 | 0.017
9.817 | 0
9.818 | -0.009
9.819 | 0
9.82 | 0.009
9.821 | 0.009
9.822 | 0.043
9.823 | 0.017
9.824 | 0.009
9.825 | 0
9.826 | 0
9.827 | -0.009
9.828 | 0.034
9.829 | 0.017
9.83 | 0.034
9.831 | 0.026
9.832 | 0.034
9.833 | 0.009
9.834 | 0.009
9.835 | -0.009
9.836 | 0.009
9.837 | 0.009
9.838 | 0.051
9.839 | 0.034
9.84 | 0.034
9.841 | 0
9.842 | 0
9.843 | 0
9.844 | 0.009
9.845 | 0.026
9.846 | 0.017
9.847 | 0.034
9.848 | 0.017
9.849 | 0.017
9.85 | -0.009
9.851 | 0.009
9.852 | 0
9.853 | 0
9.854 | 0.026
9.855 | 0.017
9.856 | 0.017
9.857 | 0.017
9.858 | 0.009
9.859 | -0.009
9.86 | 0
9.861 | 0.017
9.862 | 0.009
9.863 | 0.026
9.864 | 0.009
9.865 | 0.009
9.866 | 0.017
9.867 | 0
9.868 | 0
9.869 | 0.017
9.87 | 0.043
9.871 | 0.051
9.872 | 0.017
9.873 | 0.009
9.874 | 0.009
9.875 | 0
9.876 | 0
9.877 | -0.017
9.878 | 0.017
9.879 | 0.009
9.88 | 0.009
9.881 | 0.06
9.882 | 0.043
9.883 | 0.009
9.884 | -0.009
9.885 | -0.009
9.886 | 0.009
9.887 | 0.043
9.888 | 0.034
9.889 | 0.034
9.89 | 0.026
9.891 | 0.009
9.892 | 0
9.893 | 0
9.894 | 0.009
9.895 | 0.009
9.896 | 0.034
9.897 | 0.026
9.898 | 0.009
9.899 | 0.026
9.9 | 0
9.901 | 0.017
9.902 | 0.009
9.903 | 0
9.904 | 0.026
9.905 | 0.034
9.906 | 0.026
9.907 | 0.026
9.908 | 0.009
9.909 | -0.009
9.91 | 0
9.911 | 0.009
9.912 | 0.017
9.913 | 0.034
9.914 | 0.017
9.915 | 0.009
9.916 | 0
9.917 | -0.009
9.918 | 0.009
9.919 | 0.009
9.92 | 0.026
9.921 | 0.026
9.922 | 0.043
9.923 | 0.017
9.924 | 0.026
9.925 | 0.009
9.926 | 0.017
9.927 | 0.017
9.928 | 0.009
9.929 | 0.017
9.93 | 0.026
9.931 | 0.017
9.932 | 0
9.933 | 0.017
9.934 | 0.009
9.935 | 0.009
9.936 | 0.009
9.937 | 0.017
9.938 | 0.034
9.939 | 0.034
9.94 | 0.017
9.941 | -0.009
9.942 | -0.009
9.943 | 0
9.944 | 0.017
9.945 | 0.034
9.946 | 0.009
9.947 | 0.009
9.948 | 0.017
9.949 | 0
9.95 | 0.009
9.951 | 0
9.952 | 0
9.953 | 0.017
9.954 | 0.034
9.955 | 0.034
9.956 | 0.034
9.957 | 0.009
9.958 | 0.009
9.959 | 0
9.96 | 0.009
9.961 | 0.009
9.962 | 0.051
9.963 | 0.026
9.964 | 0.026
9.965 | 0.009
9.966 | 0
9.967 | 0.017
9.968 | 0.009
9.969 | 0.017
9.97 | 0.017
9.971 | 0.043
9.972 | 0.034
9.973 | 0
9.974 | 0.017
9.975 | 0
9.976 | 0
9.977 | 0.009
9.978 | 0.017
9.979 | 0.034
9.98 | 0.017
9.981 | 0.043
9.982 | 0
9.983 | 0.009
9.984 | 0
9.985 | 0.009
9.986 | 0.009
9.987 | 0.017
9.988 | 0.06
9.989 | 0.034
9.99 | 0.017
9.991 | -0.009
9.992 | 0.009
9.993 | 0
9.994 | -0.009
9.995 | 0.017
9.996 | 0.026
9.997 | 0.009
9.998 | 0.026
9.999 | 0.017
10 | 0
10.001 | 0
10.002 | 0.026
10.003 | 0.009
10.004 | 0.017
10.005 | 0.043
10.006 | 0.034
10.007 | 0.017
10.008 | 0
10.009 | 0.009
10.01 | 0.017
10.011 | 0.017
10.012 | 0.043
10.013 | 0.026
10.014 | 0.026
10.015 | 0.026
10.016 | 0
10.017 | 0
10.018 | 0
10.019 | 0
10.02 | 0
10.021 | 0.026
10.022 | 0.034
10.023 | 0.043
10.024 | 0.017
10.025 | 0
10.026 | 0
10.027 | 0.017
10.028 | 0.009
10.029 | 0.017
10.03 | 0.009
10.031 | 0.026
10.032 | 0
10.033 | 0
10.034 | -0.009
10.035 | -0.009
10.036 | 0
10.037 | 0.009
10.038 | 0.034
10.039 | 0.043
10.04 | 0.009
10.041 | 0.009
10.042 | 0
10.043 | 0.026
10.044 | 0.009
10.045 | 0.034
10.046 | 0.017
10.047 | 0.026
10.048 | 0.009
10.049 | 0.009
10.05 | 0
10.051 | -0.009
10.052 | 0
10.053 | 0.034
10.054 | 0.026
10.055 | 0.034
10.056 | 0.034
10.057 | 0
10.058 | 0
10.059 | 0
10.06 | -0.009
10.061 | 0.017
10.062 | 0.034
10.063 | 0.017
10.064 | 0.026
10.065 | 0
10.066 | 0.009
10.067 | 0.009
10.068 | 0
10.069 | 0.009
10.07 | 0.034
10.071 | 0.034
10.072 | 0.026
10.073 | 0.017
10.074 | 0.009
10.075 | 0
10.076 | 0
10.077 | -0.009
10.078 | 0
10.079 | 0.017
10.08 | 0.026
10.081 | 0.026
10.082 | 0.026
10.083 | 0
10.084 | 0
10.085 | -0.017
10.086 | 0
10.087 | 0.017
10.088 | 0.034
10.089 | 0.017
10.09 | 0.009
10.091 | 0
10.092 | 0
10.093 | 0
10.094 | 0.009
10.095 | 0.017
10.096 | 0.034
10.097 | 0.034
10.098 | 0.034
10.099 | 0.009
10.1 | 0
10.101 | 0
10.102 | 0.017
10.103 | 0
10.104 | 0.034
10.105 | 0.034
10.106 | 0.026
10.107 | 0.017
10.108 | 0.009
10.109 | 0.009
10.11 | -0.009
10.111 | 0
10.112 | 0.034
10.113 | 0.026
10.114 | 0.034
10.115 | 0.017
10.116 | 0.026
10.117 | -0.017
10.118 | 0.009
10.119 | 0.009
10.12 | 0.009
10.121 | 0.043
10.122 | 0.043
10.123 | 0.034
10.124 | 0.026
10.125 | 0.009
10.126 | 0
10.127 | 0
10.128 | 0.009
10.129 | 0.043
10.13 | 0.026
10.131 | 0.017
10.132 | 0.034
10.133 | 0.009
10.134 | -0.009
10.135 | 0
10.136 | 0.017
10.137 | 0.009
10.138 | 0.017
10.139 | 0.009
10.14 | 0.017
10.141 | 0
10.142 | 0.009
10.143 | 0.017
10.144 | 0.009
10.145 | 0.009
10.146 | 0.034
10.147 | 0.043
10.148 | 0.026
10.149 | 0.009
10.15 | -0.017
10.151 | 0
10.152 | 0.009
10.153 | 0.009
10.154 | 0.026
10.155 | 0.026
10.156 | 0.034
10.157 | 0.043
10.158 | 0.009
10.159 | 0.009
10.16 | 0.034
10.161 | 0.009
10.162 | 0
10.163 | 0.017
10.164 | 0.009
10.165 | 0.009
10.166 | 0
10.167 | 0
10.168 | 0
10.169 | 0.017
10.17 | 0.034
10.171 | 0.009
10.172 | 0.026
10.173 | 0.009
10.174 | 0
10.175 | 0.009
10.176 | 0
10.177 | 0.017
10.178 | 0.009
10.179 | 0.009
10.18 | 0.034
10.181 | 0.034
10.182 | 0.009
10.183 | 0
10.184 | 0.009
10.185 | 0
10.186 | 0
10.187 | 0.043
10.188 | 0.043
10.189 | 0.043
10.19 | 0.017
10.191 | 0
10.192 | 0
10.193 | 0.009
10.194 | 0.017
10.195 | 0.026
10.196 | 0.026
10.197 | 0.026
10.198 | 0.034
10.199 | 0
10.2 | 0.009
10.201 | 0
10.202 | 0.034
10.203 | 0.017
10.204 | 0.034
10.205 | 0.034
10.206 | 0.026
10.207 | 0.009
10.208 | 0.017
10.209 | 0.017
10.21 | 0
10.211 | 0.034
10.212 | 0.009
10.213 | 0
10.214 | 0.026
10.215 | 0.009
10.216 | 0
10.217 | 0.009
10.218 | 0
10.219 | 0.026
10.22 | 0.017
10.221 | 0.043
10.222 | 0.009
10.223 | 0.034
10.224 | 0.017
10.225 | 0
10.226 | 0.009
10.227 | -0.009
10.228 | 0.009
10.229 | 0.034
10.23 | 0.026
10.231 | 0.034
10.232 | 0.026
10.233 | 0
10.234 | 0.017
10.235 | 0.009
10.236 | 0.009
10.237 | 0.017
10.238 | 0.034
10.239 | 0.051
10.24 | 0.026
10.241 | 0.017
10.242 | 0.009
10.243 | 0.009
10.244 | 0.009
10.245 | 0.009
10.246 | 0.026
10.247 | 0.017
10.248 | 0.043
10.249 | 0.017
10.25 | -0.009
10.251 | 0
10.252 | 0.017
10.253 | 0.009
10.254 | 0.026
10.255 | 0.026
10.256 | 0.026
10.257 | 0.017
10.258 | 0.009
10.259 | 0
10.26 | 0
10.261 | 0
10.262 | 0.026
10.263 | 0.026
10.264 | 0.017
10.265 | 0.009
10.266 | 0
10.267 | 0
10.268 | 0
10.269 | 0
10.27 | 0.009
10.271 | 0.034
10.272 | 0.043
10.273 | 0.026
10.274 | 0.009
10.275 | 0
10.276 | 0
10.277 | -0.009
10.278 | 0.009
10.279 | 0.026
10.28 | 0.034
10.281 | 0.009
10.282 | 0.017
10.283 | 0
10.284 | 0
10.285 | 0
10.286 | 0.034
10.287 | 0.026
10.288 | 0.043
10.289 | 0.026
10.29 | 0.017
10.291 | 0.009
10.292 | 0.017
10.293 | 0.009
10.294 | 0.009
10.295 | 0.009
10.296 | 0.026
10.297 | 0
10.298 | 0.034
10.299 | 0.043
10.3 | 0.009
10.301 | 0.009
10.302 | 0
10.303 | 0.043
10.304 | 0.034
10.305 | 0.026
10.306 | 0.026
10.307 | 0.034
10.308 | 0.017
10.309 | 0
10.31 | 0.017
10.311 | 0.017
10.312 | 0.034
10.313 | 0.017
10.314 | 0.017
10.315 | 0.026
10.316 | 0.009
10.317 | 0
10.318 | 0.017
10.319 | 0
10.32 | 0
10.321 | 0.043
10.322 | 0.034
10.323 | 0.043
10.324 | 0.034
10.325 | 0
10.326 | 0.009
10.327 | 0
10.328 | 0.009
10.329 | 0.017
10.33 | 0.026
10.331 | 0.034
10.332 | 0.009
10.333 | 0.017
10.334 | 0
10.335 | 0
10.336 | 0
10.337 | 0.026
10.338 | 0.017
10.339 | 0.034
10.34 | 0.034
10.341 | 0.034
10.342 | 0
10.343 | 0.009
10.344 | 0.009
10.345 | 0.009
10.346 | 0.009
10.347 | 0.026
10.348 | 0.026
10.349 | 0.017
10.35 | 0
10.351 | 0.034
10.352 | 0.026
10.353 | 0
10.354 | 0.026
10.355 | 0.026
10.356 | 0.009
10.357 | 0.009
10.358 | 0.026
10.359 | 0
10.36 | 0.009
10.361 | 0
10.362 | 0.026
10.363 | 0.009
10.364 | 0.026
10.365 | 0.026
10.366 | 0.026
10.367 | 0
10.368 | 0.034
10.369 | 0.017
10.37 | 0.043
10.371 | 0.051
10.372 | 0.026
10.373 | 0.026
10.374 | 0.017
10.375 | 0.009
10.376 | 0
10.377 | 0.009
10.378 | 0.034
10.379 | 0.034
10.38 | 0.026
10.381 | 0.009
10.382 | 0.026
10.383 | 0.009
10.384 | 0
10.385 | 0.026
10.386 | 0.026
10.387 | 0.034
10.388 | 0.043
10.389 | 0.034
10.39 | 0.026
10.391 | 0.034
10.392 | 0.034
10.393 | 0
10.394 | 0.009
10.395 | 0.026
10.396 | 0.034
10.397 | 0.043
10.398 | 0.034
10.399 | 0.017
10.4 | 0.009
10.401 | 0.009
10.402 | 0
10.403 | 0.017
10.404 | 0.026
10.405 | 0.034
10.406 | 0.043
10.407 | 0.026
10.408 | 0.009
10.409 | 0
10.41 | 0.026
10.411 | 0.009
10.412 | 0.026
10.413 | 0.026
10.414 | 0.017
10.415 | 0
10.416 | 0.009
10.417 | 0.009
10.418 | 0
10.419 | 0
10.42 | 0.009
10.421 | 0.009
10.422 | 0.017
10.423 | 0.026
10.424 | 0
10.425 | 0
10.426 | 0.009
10.427 | 0.017
10.428 | 0.009
10.429 | 0
10.43 | 0.026
10.431 | 0.026
10.432 | 0.009
10.433 | 0
10.434 | -0.009
10.435 | -0.009
10.436 | 0
10.437 | 0.017
10.438 | 0.043
10.439 | 0.034
10.44 | 0.026
10.441 | 0.017
10.442 | 0.009
10.443 | -0.009
10.444 | 0.017
10.445 | 0.009
10.446 | 0.043
10.447 | 0.026
10.448 | 0
10.449 | 0.009
10.45 | 0
10.451 | 0.009
10.452 | 0
10.453 | 0
10.454 | 0.009
10.455 | 0.026
10.456 | 0.017
10.457 | 0.009
10.458 | 0.009
10.459 | 0
10.46 | 0.009
10.461 | 0
10.462 | 0.009
10.463 | 0.009
10.464 | 0.017
10.465 | 0.017
10.466 | 0
10.467 | 0
10.468 | -0.009
10.469 | -0.009
10.47 | 0.034
10.471 | 0.026
10.472 | 0.009
10.473 | 0.017
10.474 | 0
10.475 | 0
10.476 | 0
10.477 | 0
10.478 | 0
10.479 | 0.017
10.48 | 0.034
10.481 | 0.009
10.482 | 0.026
10.483 | 0.009
10.484 | 0
10.485 | 0
10.486 | 0
10.487 | 0.017
10.488 | 0.026
10.489 | 0.026
10.49 | 0
10.491 | 0.009
10.492 | 0.009
10.493 | 0
10.494 | 0.017
10.495 | 0
10.496 | 0.034
10.497 | 0.017
10.498 | 0.017
10.499 | 0.026
10.5 | 0
10.501 | -0.009
10.502 | -0.009
10.503 | 0.009
10.504 | 0.043
10.505 | 0.009
10.506 | 0.034
10.507 | 0.026
10.508 | 0
10.509 | 0.009
10.51 | 0.009
10.511 | 0
10.512 | 0.009
10.513 | 0.026
10.514 | 0.026
10.515 | 0.017
10.516 | 0.009
10.517 | -0.009
10.518 | 0.017
10.519 | 0.009
10.52 | 0.026
10.521 | 0.017
10.522 | 0.034
10.523 | 0.026
10.524 | 0.043
10.525 | 0
10.526 | 0
10.527 | 0
10.528 | 0.017
10.529 | 0.034
10.53 | 0.017
10.531 | 0.034
10.532 | 0.009
10.533 | 0.009
10.534 | -0.009
10.535 | 0
10.536 | 0
10.537 | 0.009
10.538 | 0.026
10.539 | 0.043
10.54 | 0.017
10.541 | 0.009
10.542 | -0.009
10.543 | 0
10.544 | -0.009
10.545 | 0.026
10.546 | 0.026
10.547 | 0.026
10.548 | 0.017
10.549 | 0.009
10.55 | 0.009
10.551 | 0
10.552 | 0.009
10.553 | 0
10.554 | 0.034
10.555 | 0.043
10.556 | 0.026
10.557 | 0.026
10.558 | 0
10.559 | 0.009
10.56 | 0.009
10.561 | 0.009
10.562 | 0.009
10.563 | 0.034
10.564 | 0.026
10.565 | 0.026
10.566 | 0.009
10.567 | 0
10.568 | 0
10.569 | 0
10.57 | 0.009
10.571 | 0.026
10.572 | 0.034
10.573 | 0.017
10.574 | 0.009
10.575 | -0.009
10.576 | 0
10.577 | 0.017
10.578 | 0.026
10.579 | 0.026
10.58 | 0.026
10.581 | 0.034
10.582 | 0
10.583 | -0.009
10.584 | 0
10.585 | 0.009
10.586 | 0
10.587 | 0.026
10.588 | 0.026
10.589 | 0.026
10.59 | 0.026
10.591 | 0.026
10.592 | 0.009
10.593 | 0
10.594 | 0
10.595 | 0.009
10.596 | 0.017
10.597 | 0.026
10.598 | 0.026
10.599 | 0.009
10.6 | 0
10.601 | -0.026
10.602 | 0
10.603 | 0.017
10.604 | 0.034
10.605 | 0.051
10.606 | 0.043
10.607 | 0.026
10.608 | 0
10.609 | 0
10.61 | 0.009
10.611 | 0.009
10.612 | 0.043
10.613 | 0.017
10.614 | 0.043
10.615 | 0.017
10.616 | 0
10.617 | 0
10.618 | 0
10.619 | 0.009
10.62 | 0.017
10.621 | 0.026
10.622 | 0.026
10.623 | 0.017
10.624 | 0.017
10.625 | 0.017
10.626 | 0
10.627 | -0.009
10.628 | 0.009
10.629 | 0.026
10.63 | 0.017
10.631 | 0.043
10.632 | 0.026
10.633 | 0.017
10.634 | 0
10.635 | 0
10.636 | 0.009
10.637 | 0.026
10.638 | 0.051
10.639 | 0.017
10.64 | 0.034
10.641 | 0.009
10.642 | -0.009
10.643 | 0.026
10.644 | 0.009
10.645 | 0.009
10.646 | 0.034
10.647 | 0.026
10.648 | 0.009
10.649 | 0.009
10.65 | 0.017
10.651 | 0
10.652 | 0.009
10.653 | 0
10.654 | 0.034
10.655 | 0.026
10.656 | 0.017
10.657 | 0.026
10.658 | -0.009
10.659 | 0.009
10.66 | 0
10.661 | -0.026
10.662 | 0.009
10.663 | 0.026
10.664 | 0.017
10.665 | 0.017
10.666 | 0.017
10.667 | 0
10.668 | 0
10.669 | -0.009
10.67 | 0.017
10.671 | 0.034
10.672 | 0.009
10.673 | 0.017
10.674 | 0.009
10.675 | 0
10.676 | 0.009
10.677 | 0
10.678 | 0
10.679 | 0.026
10.68 | 0.026
10.681 | 0.026
10.682 | 0
10.683 | 0.009
10.684 | 0
10.685 | 0.017
10.686 | 0.017
10.687 | 0.043
10.688 | 0.034
10.689 | 0.034
10.69 | 0.026
10.691 | 0.017
10.692 | 0
10.693 | 0.009
10.694 | 0.009
10.695 | 0
10.696 | 0.026
10.697 | 0.034
10.698 | 0.034
10.699 | 0.026
10.7 | 0.017
10.701 | 0
10.702 | 0
10.703 | 0
10.704 | 0.009
10.705 | 0.051
10.706 | 0.043
10.707 | 0.009
10.708 | 0.009
10.709 | 0.009
10.71 | 0
10.711 | 0
10.712 | 0.017
10.713 | 0.009
10.714 | 0.026
10.715 | 0.026
10.716 | 0.009
10.717 | 0
10.718 | 0
10.719 | 0.017
10.72 | 0.026
10.721 | 0.026
10.722 | 0.034
10.723 | 0.009
10.724 | 0.009
10.725 | 0
10.726 | 0
10.727 | 0
10.728 | 0.017
10.729 | 0.034
10.73 | 0.017
10.731 | 0.017
10.732 | 0.009
10.733 | 0
10.734 | -0.009
10.735 | 0.009
10.736 | 0.009
10.737 | 0.017
10.738 | 0.026
10.739 | 0.043
10.74 | 0
10.741 | 0.009
10.742 | 0
10.743 | 0.009
10.744 | 0
10.745 | 0.026
10.746 | 0.009
10.747 | 0.034
10.748 | 0.009
10.749 | 0.017
10.75 | 0
10.751 | 0
10.752 | 0.026
10.753 | 0.009
10.754 | 0.026
10.755 | 0.043
10.756 | 0.043
10.757 | 0.009
10.758 | 0.009
10.759 | 0
10.76 | 0
10.761 | 0
10.762 | 0.017
10.763 | 0.009
10.764 | 0.034
10.765 | 0.009
10.766 | -0.009
10.767 | -0.009
10.768 | -0.017
10.769 | 0.026
10.77 | 0.009
10.771 | 0.026
10.772 | 0.017
10.773 | 0.034
10.774 | 0.009
10.775 | 0
10.776 | 0.009
10.777 | 0
10.778 | 0.026
10.779 | 0.017
10.78 | 0.017
10.781 | 0.009
10.782 | 0
10.783 | -0.009
10.784 | -0.009
10.785 | 0
10.786 | 0.026
10.787 | 0.026
10.788 | 0.026
10.789 | 0.017
10.79 | 0.034
10.791 | 0.009
10.792 | 0
10.793 | 0.009
10.794 | 0
10.795 | 0
10.796 | 0.009
10.797 | 0.017
10.798 | 0.026
10.799 | 0.009
10.8 | 0.009
10.801 | -0.009
10.802 | 0
10.803 | 0.017
10.804 | 0.009
10.805 | 0.043
10.806 | 0.051
10.807 | 0.009
10.808 | 0
10.809 | -0.017
10.81 | 0
10.811 | 0.009
10.812 | 0.009
10.813 | 0.017
10.814 | 0.043
10.815 | 0.017
10.816 | 0
10.817 | -0.017
10.818 | 0
10.819 | 0
10.82 | 0.026
10.821 | 0.017
10.822 | 0.026
10.823 | 0.017
10.824 | 0.026
10.825 | 0.009
10.826 | 0.009
10.827 | 0.009
10.828 | 0.009
10.829 | 0.017
10.83 | 0.026
10.831 | 0.009
10.832 | 0
10.833 | -0.009
10.834 | 0
10.835 | -0.009
10.836 | -0.009
10.837 | 0.034
10.838 | 0.034
10.839 | 0.017
10.84 | 0.017
10.841 | 0.009
10.842 | 0
10.843 | -0.017
10.844 | 0.009
10.845 | 0.017
10.846 | 0.026
10.847 | 0.017
10.848 | 0.026
10.849 | 0.017
10.85 | 0
10.851 | 0
10.852 | 0
10.853 | 0.009
10.854 | 0.034
10.855 | 0.017
10.856 | 0.017
10.857 | 0.017
10.858 | 0
10.859 | -0.009
10.86 | -0.009
10.861 | 0.026
10.862 | 0.034
10.863 | 0.034
10.864 | 0.051
10.865 | 0.009
10.866 | 0.009
10.867 | 0.009
10.868 | 0
10.869 | 0
10.87 | 0.017
10.871 | 0.026
10.872 | 0.034
10.873 | 0.017
10.874 | 0
10.875 | 0
10.876 | 0.009
10.877 | 0
10.878 | 0.009
10.879 | 0.017
10.88 | 0.017
10.881 | 0.034
10.882 | 0.026
10.883 | 0.009
10.884 | 0
10.885 | 0
10.886 | 0
10.887 | 0.034
10.888 | 0.009
10.889 | 0.034
10.89 | 0.034
10.891 | 0.017
10.892 | 0
10.893 | 0
10.894 | 0
10.895 | 0.026
10.896 | 0.026
10.897 | 0.034
10.898 | 0.034
10.899 | 0
10.9 | 0
10.901 | 0.009
10.902 | 0
10.903 | 0.017
10.904 | 0.026
10.905 | 0.017
10.906 | 0.034
10.907 | 0
10.908 | 0
10.909 | 0.017
10.91 | 0
10.911 | 0.017
10.912 | 0.009
10.913 | 0.017
10.914 | 0.026
10.915 | 0.017
10.916 | 0.009
10.917 | 0.009
10.918 | 0.009
10.919 | 0.009
10.92 | 0.026
10.921 | 0.043
10.922 | 0.043
10.923 | 0.017
10.924 | 0.009
10.925 | 0.017
10.926 | 0
10.927 | 0
10.928 | 0
10.929 | 0.043
10.93 | 0.034
10.931 | 0.026
10.932 | 0.017
10.933 | 0
10.934 | -0.009
10.935 | 0
10.936 | 0
10.937 | 0.043
10.938 | 0.043
10.939 | 0.034
10.94 | 0.017
10.941 | 0.017
10.942 | 0
10.943 | 0
10.944 | 0.009
10.945 | 0.009
10.946 | 0.009
10.947 | 0.034
10.948 | 0.026
10.949 | 0.009
10.95 | -0.009
10.951 | 0
10.952 | 0.009
10.953 | 0.026
10.954 | 0.017
10.955 | 0.043
10.956 | 0.009
10.957 | 0.017
10.958 | -0.009
10.959 | 0
10.96 | 0
10.961 | 0.017
10.962 | 0.026
10.963 | 0.017
10.964 | 0.009
10.965 | 0.034
10.966 | 0.009
10.967 | 0
10.968 | 0
10.969 | 0.017
10.97 | 0.017
10.971 | 0.026
10.972 | 0.034
10.973 | 0.026
10.974 | 0.034
10.975 | 0.034
10.976 | 0
10.977 | 0
10.978 | 0.009
10.979 | 0.034
10.98 | 0.017
10.981 | 0.043
10.982 | 0.017
10.983 | 0.009
10.984 | 0.017
10.985 | 0.009
10.986 | 0.009
10.987 | 0.034
10.988 | 0.009
10.989 | 0.017
10.99 | 0.017
10.991 | 0.034
10.992 | -0.009
10.993 | 0.009
10.994 | 0.017
10.995 | 0
10.996 | 0.026
10.997 | 0.034
10.998 | 0.026
10.999 | 0.009
11 | 0.009
11.001 | -0.009
11.002 | 0
11.003 | 0.017
11.004 | 0.034
11.005 | 0.043
11.006 | 0.026
11.007 | 0.026
11.008 | 0.017
11.009 | 0
11.01 | 0.009
11.011 | 0.009
11.012 | 0.009
11.013 | 0.034
11.014 | 0.034
11.015 | 0
11.016 | 0
11.017 | 0
11.018 | -0.017
11.019 | 0.009
11.02 | 0.009
11.021 | 0.026
11.022 | 0.034
11.023 | 0.043
11.024 | 0.009
11.025 | 0.009
11.026 | 0
11.027 | 0.017
11.028 | 0.017
11.029 | 0.026
11.03 | 0.034
11.031 | 0.009
11.032 | 0.017
11.033 | 0
11.034 | -0.017
11.035 | 0
11.036 | 0.009
11.037 | 0.009
11.038 | 0.026
11.039 | 0.043
11.04 | 0.017
11.041 | 0.009
11.042 | 0
11.043 | 0.009
11.044 | 0.017
11.045 | 0.026
11.046 | 0.026
11.047 | 0.043
11.048 | 0.009
11.049 | 0.026
11.05 | 0
11.051 | 0.009
11.052 | 0.017
11.053 | 0.034
11.054 | 0.043
11.055 | 0.017
11.056 | 0.034
11.057 | 0.017
11.058 | 0
11.059 | 0
11.06 | 0.009
11.061 | 0.009
11.062 | 0.017
11.063 | 0.017
11.064 | 0.043
11.065 | 0.026
11.066 | 0
11.067 | 0.009
11.068 | 0.009
11.069 | -0.009
11.07 | 0.009
11.071 | 0.009
11.072 | 0.026
11.073 | 0.034
11.074 | 0.009
11.075 | 0
11.076 | -0.017
11.077 | 0
11.078 | 0.017
11.079 | 0.043
11.08 | 0.034
11.081 | 0.034
11.082 | 0.017
11.083 | 0.009
11.084 | -0.017
11.085 | 0.009
11.086 | 0.009
11.087 | 0.034
11.088 | 0.017
11.089 | 0.026
11.09 | 0.026
11.091 | 0.017
11.092 | 0
11.093 | 0.009
11.094 | 0
11.095 | 0
11.096 | 0.026
11.097 | 0.009
11.098 | 0.017
11.099 | 0.017
11.1 | 0
11.101 | -0.009
11.102 | 0
11.103 | 0.009
11.104 | 0.017
11.105 | 0.026
11.106 | 0.009
11.107 | 0.009
11.108 | 0
11.109 | 0
11.11 | -0.009
11.111 | 0.009
11.112 | 0.009
11.113 | 0.009
11.114 | 0.034
11.115 | 0.017
11.116 | 0.009
11.117 | 0.009
11.118 | 0
11.119 | 0
11.12 | 0.017
11.121 | 0.051
11.122 | 0.043
11.123 | 0.026
11.124 | 0.009
11.125 | 0
11.126 | -0.017
11.127 | 0
11.128 | 0.009
11.129 | 0
11.13 | 0.026
11.131 | 0.009
11.132 | 0.043
11.133 | 0
11.134 | 0
11.135 | 0
11.136 | 0
11.137 | 0.009
11.138 | 0.043
11.139 | 0.026
11.14 | 0.009
11.141 | 0.017
11.142 | 0
11.143 | -0.009
11.144 | 0.017
11.145 | 0.017
11.146 | 0.034
11.147 | 0.034
11.148 | 0.026
11.149 | 0.009
11.15 | 0.009
11.151 | 0.009
11.152 | 0.009
11.153 | 0.026
11.154 | 0.034
11.155 | 0.034
11.156 | 0.034
11.157 | 0
11.158 | 0.026
11.159 | 0.017
11.16 | -0.009
11.161 | 0.009
11.162 | 0.026
11.163 | 0.043
11.164 | 0.017
11.165 | 0.017
11.166 | 0.009
11.167 | 0.009
11.168 | -0.009
11.169 | 0
11.17 | 0.026
11.171 | 0.017
11.172 | 0.026
11.173 | 0.017
11.174 | 0.009
11.175 | -0.009
11.176 | -0.026
11.177 | 0
11.178 | 0.017
11.179 | 0
11.18 | 0.017
11.181 | 0.017
11.182 | 0.017
11.183 | 0
11.184 | 0
11.185 | 0.009
11.186 | -0.009
11.187 | 0.034
11.188 | 0.017
11.189 | 0.026
11.19 | 0.009
11.191 | 0.009
11.192 | -0.009
11.193 | 0
11.194 | -0.009
11.195 | 0.026
11.196 | 0.034
11.197 | 0.017
11.198 | 0.017
11.199 | 0
11.2 | 0
11.201 | 0
11.202 | 0
11.203 | 0.009
11.204 | 0.017
11.205 | 0.034
11.206 | 0.026
11.207 | 0.009
11.208 | 0.009
11.209 | 0
11.21 | -0.009
11.211 | 0
11.212 | 0.026
11.213 | 0.034
11.214 | 0.026
11.215 | 0.026
11.216 | -0.009
11.217 | 0
11.218 | -0.009
11.219 | -0.009
11.22 | 0.017
11.221 | 0.026
11.222 | 0.017
11.223 | 0.009
11.224 | 0.009
11.225 | 0.009
11.226 | 0
11.227 | 0
11.228 | 0
11.229 | 0.009
11.23 | 0.026
11.231 | 0.026
11.232 | 0.009
11.233 | 0
11.234 | -0.009
11.235 | -0.009
11.236 | -0.009
11.237 | 0.034
11.238 | 0.043
11.239 | 0.034
11.24 | 0
11.241 | 0.017
11.242 | -0.009
11.243 | -0.009
11.244 | 0
11.245 | 0.026
11.246 | 0.017
11.247 | 0.026
11.248 | 0.017
11.249 | 0.009
11.25 | 0
11.251 | 0
11.252 | 0
11.253 | 0
11.254 | 0.026
11.255 | 0.009
11.256 | 0.034
11.257 | 0.009
11.258 | 0
11.259 | 0
11.26 | 0
11.261 | 0
11.262 | 0.034
11.263 | 0.017
11.264 | 0.009
11.265 | 0
11.266 | 0.017
11.267 | 0
11.268 | -0.009
11.269 | -0.009
11.27 | 0.034
11.271 | 0
11.272 | 0.026
11.273 | 0.034
11.274 | 0.009
11.275 | -0.009
11.276 | -0.009
11.277 | 0.009
11.278 | 0
11.279 | 0.017
11.28 | 0.034
11.281 | -0.009
11.282 | -0.009
11.283 | 0
11.284 | 0
11.285 | -0.017
11.286 | 0
11.287 | 0.009
11.288 | 0.026
11.289 | 0.034
11.29 | 0
11.291 | 0
11.292 | -0.009
11.293 | 0.009
11.294 | 0.009
11.295 | 0
11.296 | 0
11.297 | 0.026
11.298 | 0
11.299 | 0.017
11.3 | 0
11.301 | 0
11.302 | 0
11.303 | 0.009
11.304 | 0.017
11.305 | 0.026
11.306 | 0.017
11.307 | -0.009
11.308 | 0.009
11.309 | -0.009
11.31 | -0.009
11.311 | 0.009
11.312 | 0.034
11.313 | 0.009
11.314 | 0.026
11.315 | 0.017
11.316 | 0
11.317 | 0
11.318 | 0
11.319 | -0.017
11.32 | 0.009
11.321 | 0.017
11.322 | 0.034
11.323 | 0.009
11.324 | 0
11.325 | 0
11.326 | 0.009
11.327 | 0
11.328 | 0.009
11.329 | 0.009
11.33 | 0.017
11.331 | 0.009
11.332 | 0.017
11.333 | 0
11.334 | -0.009
11.335 | -0.009
11.336 | 0.017
11.337 | 0.009
11.338 | 0.026
11.339 | 0.043
11.34 | 0.017
11.341 | 0.017
11.342 | 0
11.343 | 0
11.344 | -0.009
11.345 | 0.017
11.346 | 0.026
11.347 | 0.026
11.348 | 0.026
11.349 | 0.009
11.35 | -0.009
11.351 | 0
11.352 | 0.009
11.353 | 0.034
11.354 | 0.009
11.355 | 0.026
11.356 | 0.043
11.357 | 0.026
11.358 | 0.009
11.359 | 0.009
11.36 | 0
11.361 | 0.009
11.362 | 0.026
11.363 | 0.034
11.364 | 0.06
11.365 | 0.009
11.366 | 0.017
11.367 | -0.009
11.368 | 0
11.369 | 0.009
11.37 | 0.017
11.371 | 0.034
11.372 | 0.034
11.373 | 0.017
11.374 | 0
11.375 | 0
11.376 | 0.017
11.377 | 0.009
11.378 | 0
11.379 | 0.017
11.38 | 0.017
11.381 | 0
11.382 | 0
11.383 | -0.009
11.384 | 0
11.385 | 0
11.386 | 0.026
11.387 | 0.017
11.388 | 0
11.389 | 0.026
11.39 | 0.009
11.391 | 0.009
11.392 | 0
11.393 | -0.009
11.394 | 0
11.395 | 0.009
11.396 | 0.026
11.397 | 0.017
11.398 | 0.034
11.399 | 0
11.4 | 0
11.401 | -0.009
11.402 | 0.026
11.403 | 0.009
11.404 | 0.043
11.405 | 0.034
11.406 | 0.043
11.407 | 0.017
11.408 | 0.009
11.409 | 0
11.41 | 0
11.411 | 0
11.412 | 0.017
11.413 | 0.026
11.414 | 0.026
11.415 | 0.009
11.416 | 0.017
11.417 | 0
11.418 | 0
11.419 | 0.009
11.42 | 0.009
11.421 | 0.026
11.422 | 0.017
11.423 | 0.034
11.424 | 0.017
11.425 | 0
11.426 | 0.009
11.427 | 0
11.428 | 0.017
11.429 | 0.017
11.43 | 0.017
11.431 | 0.009
11.432 | 0.017
11.433 | 0
11.434 | 0
11.435 | -0.009
11.436 | 0
11.437 | 0.017
11.438 | 0.034
11.439 | 0.034
11.44 | 0.009
11.441 | 0.009
11.442 | -0.009
11.443 | -0.009
11.444 | 0
11.445 | 0.026
11.446 | 0
11.447 | 0.026
11.448 | 0.017
11.449 | 0.034
11.45 | 0
11.451 | 0.009
11.452 | 0.009
11.453 | 0.009
11.454 | 0.017
11.455 | 0.017
11.456 | 0.017
11.457 | 0
11.458 | 0
11.459 | 0
11.46 | 0.009
11.461 | 0.009
11.462 | 0.009
11.463 | 0.017
11.464 | 0.026
11.465 | 0
11.466 | 0
11.467 | 0
11.468 | 0.009
11.469 | 0
11.47 | 0.017
11.471 | 0.026
11.472 | 0.043
11.473 | 0.009
11.474 | 0.017
11.475 | -0.009
11.476 | -0.009
11.477 | 0
11.478 | 0.009
11.479 | 0.009
11.48 | 0.026
11.481 | 0.009
11.482 | 0.009
11.483 | 0
11.484 | -0.026
11.485 | 0
11.486 | 0
11.487 | 0
11.488 | 0.043
11.489 | 0.026
11.49 | 0.026
11.491 | 0.017
11.492 | 0
11.493 | 0.009
11.494 | 0
11.495 | 0.034
11.496 | 0.026
11.497 | 0.026
11.498 | 0.009
11.499 | 0
11.5 | 0.026
11.501 | 0
11.502 | 0
11.503 | 0.009
11.504 | 0.009
11.505 | 0.026
11.506 | 0.043
11.507 | 0.009
11.508 | 0.009
11.509 | -0.009
11.51 | 0
11.511 | -0.017
11.512 | 0.017
11.513 | 0.009
11.514 | 0.009
11.515 | 0.034
11.516 | 0
11.517 | -0.009
11.518 | 0
11.519 | 0
11.52 | 0.017
11.521 | 0.017
11.522 | 0.034
11.523 | 0.026
11.524 | 0
11.525 | 0.009
11.526 | -0.009
11.527 | 0
11.528 | 0.009
11.529 | 0.026
11.53 | 0.043
11.531 | 0.026
11.532 | 0.009
11.533 | 0
11.534 | 0
11.535 | 0
11.536 | 0.009
11.537 | 0.026
11.538 | 0.043
11.539 | 0.034
11.54 | 0.026
11.541 | 0
11.542 | 0
11.543 | -0.009
11.544 | 0.017
11.545 | 0
11.546 | 0.017
11.547 | 0.026
11.548 | 0.017
11.549 | 0
11.55 | 0.009
11.551 | 0
11.552 | 0
11.553 | 0.009
11.554 | 0.026
11.555 | 0.017
11.556 | 0.026
11.557 | 0.017
11.558 | 0.026
11.559 | -0.009
11.56 | 0
11.561 | 0
11.562 | 0.026
11.563 | 0.009
11.564 | 0.034
11.565 | 0.017
11.566 | 0
11.567 | -0.009
11.568 | 0
11.569 | 0
11.57 | 0
11.571 | 0.034
11.572 | 0.034
11.573 | 0.026
11.574 | 0.009
11.575 | -0.009
11.576 | -0.009
11.577 | 0
11.578 | 0.009
11.579 | 0.009
11.58 | 0.017
11.581 | 0
11.582 | 0.017
11.583 | 0
11.584 | -0.017
11.585 | 0
11.586 | 0.009
11.587 | 0
11.588 | 0.026
11.589 | 0.051
11.59 | 0.034
11.591 | 0
11.592 | 0
11.593 | -0.009
11.594 | 0
11.595 | 0.009
11.596 | 0.043
11.597 | 0.009
11.598 | 0.017
11.599 | 0.017
11.6 | -0.009
11.601 | 0
11.602 | 0
11.603 | 0.009
11.604 | 0.009
11.605 | 0.026
11.606 | 0.017
11.607 | 0.009
11.608 | 0
11.609 | 0
11.61 | 0
11.611 | 0.009
11.612 | 0.034
11.613 | 0
11.614 | 0.017
11.615 | 0.026
11.616 | 0.009
11.617 | 0
11.618 | 0.009
11.619 | 0.009
11.62 | 0.017
11.621 | 0.034
11.622 | 0.043
11.623 | 0.034
11.624 | 0
11.625 | 0.009
11.626 | 0
11.627 | 0.017
11.628 | 0.017
11.629 | 0.009
11.63 | 0.034
11.631 | 0.009
11.632 | 0.026
11.633 | -0.009
11.634 | 0.009
11.635 | -0.009
11.636 | 0.009
11.637 | 0.026
11.638 | 0.034
11.639 | 0.026
11.64 | 0
11.641 | 0.009
11.642 | 0
11.643 | 0
11.644 | 0.026
11.645 | 0.034
11.646 | 0.043
11.647 | 0.034
11.648 | 0.017
11.649 | 0.009
11.65 | -0.017
11.651 | 0
11.652 | 0.009
11.653 | 0.034
11.654 | 0.017
11.655 | 0.017
11.656 | 0.026
11.657 | 0.017
11.658 | 0
11.659 | 0.009
11.66 | 0
11.661 | 0.009
11.662 | 0
11.663 | 0.034
11.664 | 0.009
11.665 | 0.026
11.666 | 0
11.667 | 0.017
11.668 | 0
11.669 | 0.009
11.67 | 0.034
11.671 | 0.026
11.672 | 0.034
11.673 | 0.043
11.674 | 0.009
11.675 | 0.009
11.676 | 0
11.677 | 0
11.678 | 0.017
11.679 | 0.009
11.68 | 0.043
11.681 | 0.017
11.682 | 0
11.683 | 0.009
11.684 | 0.009
11.685 | 0
11.686 | 0
11.687 | 0.017
11.688 | 0.043
11.689 | 0
11.69 | 0.009
11.691 | 0.009
11.692 | -0.009
11.693 | 0
11.694 | 0
11.695 | 0.009
11.696 | 0.026
11.697 | 0.043
11.698 | 0.026
11.699 | 0.026
11.7 | 0
11.701 | 0
11.702 | 0
11.703 | 0.009
11.704 | 0.017
11.705 | 0.017
11.706 | 0.034
11.707 | 0.017
11.708 | 0.009
11.709 | 0
11.71 | 0
11.711 | 0.009
11.712 | 0.017
11.713 | 0.043
11.714 | 0.017
11.715 | 0.009
11.716 | 0
11.717 | -0.009
11.718 | -0.009
11.719 | 0
11.72 | 0.017
11.721 | 0.034
11.722 | 0.034
11.723 | 0.026
11.724 | 0.009
11.725 | 0.009
11.726 | 0.009
11.727 | 0.017
11.728 | 0
11.729 | 0.017
11.73 | 0.009
11.731 | 0.034
11.732 | 0.034
11.733 | 0
11.734 | -0.009
11.735 | 0.009
11.736 | 0.009
11.737 | 0.043
11.738 | 0.017
11.739 | 0.043
11.74 | 0.017
11.741 | 0
11.742 | -0.009
11.743 | 0
11.744 | 0.009
11.745 | 0.009
11.746 | 0.009
11.747 | 0.026
11.748 | 0.017
11.749 | 0
11.75 | 0.009
11.751 | 0
11.752 | 0.009
11.753 | 0
11.754 | 0.043
11.755 | 0.043
11.756 | 0.017
11.757 | 0.009
11.758 | 0.017
11.759 | 0.017
11.76 | 0
11.761 | 0
11.762 | 0.009
11.763 | 0.026
11.764 | 0.017
11.765 | 0.034
11.766 | 0
11.767 | 0.009
11.768 | 0.009
11.769 | 0
11.77 | -0.009
11.771 | 0.051
11.772 | 0.017
11.773 | 0.017
11.774 | 0.009
11.775 | 0
11.776 | 0
11.777 | 0
11.778 | 0
11.779 | 0.034
11.78 | 0.034
11.781 | 0.017
11.782 | 0.017
11.783 | 0
11.784 | 0.009
11.785 | 0.034
11.786 | 0
11.787 | 0.009
11.788 | 0.034
11.789 | 0.034
11.79 | 0.017
11.791 | 0.017
11.792 | 0.009
11.793 | 0
11.794 | 0.026
11.795 | 0.017
11.796 | 0.034
11.797 | 0.017
11.798 | 0.026
11.799 | 0.017
11.8 | 0.017
11.801 | 0
11.802 | 0
11.803 | 0.026
11.804 | 0.026
11.805 | 0.026
11.806 | 0.017
11.807 | 0.017
11.808 | 0
11.809 | 0
11.81 | -0.009
11.811 | 0
11.812 | 0.034
11.813 | 0.017
11.814 | 0.034
11.815 | 0.017
11.816 | 0
11.817 | 0
11.818 | 0.017
11.819 | 0
11.82 | 0
11.821 | 0.017
11.822 | 0.026
11.823 | 0.009
11.824 | 0.009
11.825 | 0
11.826 | -0.009
11.827 | 0
11.828 | 0.017
11.829 | 0.043
11.83 | 0.026
11.831 | 0.026
11.832 | 0.017
11.833 | 0
11.834 | -0.009
11.835 | 0
11.836 | 0.009
11.837 | 0
11.838 | 0.051
11.839 | 0.009
11.84 | 0.026
11.841 | 0
11.842 | -0.009
11.843 | 0
11.844 | -0.017
11.845 | 0.009
11.846 | 0.034
11.847 | 0.043
11.848 | 0.009
11.849 | 0.017
11.85 | 0
11.851 | 0
11.852 | 0.026
11.853 | 0
11.854 | 0.043
11.855 | 0.043
11.856 | 0.026
11.857 | 0
11.858 | 0.009
11.859 | -0.009
11.86 | -0.009
11.861 | 0.017
11.862 | 0.009
11.863 | 0.026
11.864 | 0.009
11.865 | 0.026
11.866 | 0
11.867 | -0.017
11.868 | 0
11.869 | 0.009
11.87 | 0.009
11.871 | 0.043
11.872 | 0
11.873 | 0.034
11.874 | 0.009
11.875 | 0.009
11.876 | -0.009
11.877 | 0.009
11.878 | 0.017
11.879 | 0.009
11.88 | 0.026
11.881 | 0.017
11.882 | 0.009
11.883 | 0.009
11.884 | 0
11.885 | -0.009
11.886 | 0.009
11.887 | 0.026
11.888 | 0.06
11.889 | 0.017
11.89 | 0.026
11.891 | 0
11.892 | 0.009
11.893 | 0
11.894 | 0
11.895 | 0.009
11.896 | 0.017
11.897 | 0.017
11.898 | 0
11.899 | 0.009
11.9 | 0
11.901 | 0
11.902 | 0
11.903 | 0.009
11.904 | 0.026
11.905 | 0.034
11.906 | 0.017
11.907 | 0.017
11.908 | 0
11.909 | 0
11.91 | 0.009
11.911 | 0
11.912 | 0.009
11.913 | 0.043
11.914 | 0.009
11.915 | 0.026
11.916 | 0.009
11.917 | 0
11.918 | 0
11.919 | 0
11.92 | 0.017
11.921 | 0.026
11.922 | 0.043
11.923 | 0.017
11.924 | 0
11.925 | 0
11.926 | 0
11.927 | 0.009
11.928 | 0.017
11.929 | 0.034
11.93 | 0.017
11.931 | 0.017
11.932 | 0.017
11.933 | 0
11.934 | -0.009
11.935 | 0
11.936 | 0
11.937 | 0.026
11.938 | 0.043
11.939 | 0.026
11.94 | 0.009
11.941 | 0
11.942 | -0.017
11.943 | 0.009
11.944 | 0.009
11.945 | 0.026
11.946 | 0.017
11.947 | 0.043
11.948 | 0.009
11.949 | 0
11.95 | 0
11.951 | 0.009
11.952 | 0
11.953 | 0.017
11.954 | 0.043
11.955 | 0.017
11.956 | 0.009
11.957 | 0.009
11.958 | 0.009
11.959 | 0
11.96 | 0.009
11.961 | 0.026
11.962 | 0.026
11.963 | 0.017
11.964 | 0.034
11.965 | 0.009
11.966 | 0.009
11.967 | 0
11.968 | -0.009
11.969 | 0
11.97 | 0.017
11.971 | 0.026
11.972 | 0.026
11.973 | 0.026
11.974 | 0.009
11.975 | 0
11.976 | 0.009
11.977 | 0.009
11.978 | 0.034
11.979 | 0.009
11.98 | 0.017
11.981 | 0.009
11.982 | 0
11.983 | -0.009
11.984 | 0
11.985 | 0
11.986 | 0
11.987 | 0.034
11.988 | 0.017
11.989 | 0.017
11.99 | 0.026
11.991 | 0.009
11.992 | 0.017
11.993 | -0.009
11.994 | 0
11.995 | 0.017
11.996 | 0.043
11.997 | 0.034
11.998 | 0.034
11.999 | 0.009
12 | 0.009
12.001 | 0
12.002 | 0
12.003 | 0.009
12.004 | 0.009
12.005 | 0.017
12.006 | 0.026
12.007 | 0.017
12.008 | 0.009
12.009 | 0.009
12.01 | 0
12.011 | 0.009
12.012 | 0.043
12.013 | 0.034
12.014 | 0.034
12.015 | 0.017
12.016 | 0.009
12.017 | -0.009
12.018 | 0.009
12.019 | 0
12.02 | 0.034
12.021 | 0.026
12.022 | 0.034
12.023 | 0.017
12.024 | 0
12.025 | 0
12.026 | -0.009
12.027 | -0.009
12.028 | 0
12.029 | 0.017
12.03 | 0.026
12.031 | 0
12.032 | 0.034
12.033 | 0.009
12.034 | -0.017
12.035 | 0.009
12.036 | 0.017
12.037 | 0.017
12.038 | 0.017
12.039 | 0.026
12.04 | 0.034
12.041 | 0
12.042 | 0
12.043 | -0.009
12.044 | 0.009
12.045 | 0
12.046 | 0.017
12.047 | 0.026
12.048 | 0.009
12.049 | 0.009
12.05 | 0.009
12.051 | 0
12.052 | 0
12.053 | 0.017
12.054 | 0.009
12.055 | 0.051
12.056 | 0.026
12.057 | 0.009
12.058 | 0.017
12.059 | 0
12.06 | -0.009
12.061 | 0.009
12.062 | 0.034
12.063 | 0.009
12.064 | 0.017
12.065 | 0.026
12.066 | 0
12.067 | 0
12.068 | 0
12.069 | 0
12.07 | 0.009
12.071 | 0.043
12.072 | 0.026
12.073 | 0.026
12.074 | 0.026
12.075 | 0.009
12.076 | -0.009
12.077 | 0.009
12.078 | 0.009
12.079 | 0.009
12.08 | 0.026
12.081 | 0.017
12.082 | 0.017
12.083 | 0.034
12.084 | -0.009
12.085 | 0
12.086 | 0.017
12.087 | 0.026
12.088 | 0.026
12.089 | 0.068
12.09 | 0.017
12.091 | 0.017
12.092 | 0.009
12.093 | 0
12.094 | 0.009
12.095 | 0
12.096 | 0.017
12.097 | 0.06
12.098 | 0.009
12.099 | 0
12.1 | 0
12.101 | 0.009
12.102 | 0
12.103 | 0.034
12.104 | 0.026
12.105 | 0.017
12.106 | 0.017
12.107 | 0.026
12.108 | 0.009
12.109 | 0.017
12.11 | -0.009
12.111 | 0
12.112 | 0.043
12.113 | 0.043
12.114 | 0.026
12.115 | 0.034
12.116 | 0.026
12.117 | -0.009
12.118 | 0.009
12.119 | 0
12.12 | -0.009
12.121 | 0.043
12.122 | 0.009
12.123 | 0.026
12.124 | 0.009
12.125 | 0.017
12.126 | -0.009
12.127 | 0.034
12.128 | 0
12.129 | 0
12.13 | 0.026
12.131 | 0
12.132 | 0.017
12.133 | 0.009
12.134 | 0
12.135 | 0
12.136 | 0.026
12.137 | 0.017
12.138 | 0.043
12.139 | 0.06
12.14 | 0.017
12.141 | 0.034
12.142 | 0.009
12.143 | 0.009
12.144 | 0
12.145 | 0.026
12.146 | 0.026
12.147 | 0.017
12.148 | 0.043
12.149 | 0.017
12.15 | 0
12.151 | 0
12.152 | -0.009
12.153 | 0.017
12.154 | 0.051
12.155 | 0.009
12.156 | 0.009
12.157 | 0.026
12.158 | 0
12.159 | -0.017
12.16 | 0.009
12.161 | 0
12.162 | 0.017
12.163 | 0.043
12.164 | 0.017
12.165 | 0.017
12.166 | 0.017
12.167 | -0.017
12.168 | 0
12.169 | 0.009
12.17 | 0.017
12.171 | 0.026
12.172 | 0.034
12.173 | 0.043
12.174 | 0.009
12.175 | 0.009
12.176 | -0.009
12.177 | 0
12.178 | 0.009
12.179 | 0.026
12.18 | 0.009
12.181 | 0.026
12.182 | 0.026
12.183 | -0.009
12.184 | 0.034
12.185 | 0
12.186 | 0
12.187 | 0.009
12.188 | 0.017
12.189 | 0.043
12.19 | 0
12.191 | 0.017
12.192 | -0.009
12.193 | 0
12.194 | 0.009
12.195 | 0
12.196 | 0.017
12.197 | 0.034
12.198 | 0
12.199 | 0.017
12.2 | 0
12.201 | 0
12.202 | 0.009
12.203 | 0.017
12.204 | 0.026
12.205 | 0.017
12.206 | 0.017
12.207 | 0.017
12.208 | 0
12.209 | 0
12.21 | 0
12.211 | 0
12.212 | 0.026
12.213 | 0.026
12.214 | 0.043
12.215 | 0.009
12.216 | 0
12.217 | 0.009
12.218 | 0
12.219 | 0.017
12.22 | 0.017
12.221 | 0.034
12.222 | 0.009
12.223 | 0.017
12.224 | 0.017
12.225 | 0
12.226 | 0
12.227 | 0.009
12.228 | 0
12.229 | 0.026
12.23 | 0.034
12.231 | 0.043
12.232 | 0.026
12.233 | 0.009
12.234 | 0
12.235 | 0
12.236 | 0.017
12.237 | 0.009
12.238 | 0.017
12.239 | 0.051
12.24 | 0.017
12.241 | 0.009
12.242 | 0
12.243 | -0.009
12.244 | -0.009
12.245 | 0.026
12.246 | 0.009
12.247 | 0
12.248 | 0.026
12.249 | 0.034
12.25 | 0.009
12.251 | 0
12.252 | 0
12.253 | 0.009
12.254 | 0.026
12.255 | 0.017
12.256 | 0.017
12.257 | 0.051
12.258 | 0.009
12.259 | 0
12.26 | 0
12.261 | 0
12.262 | 0.009
12.263 | 0.043
12.264 | 0.009
12.265 | 0
12.266 | 0.026
12.267 | 0.009
12.268 | -0.009
12.269 | 0.034
12.27 | 0
12.271 | 0.026
12.272 | 0.026
12.273 | 0.026
12.274 | 0.017
12.275 | 0.009
12.276 | 0
12.277 | 0.009
12.278 | 0.009
12.279 | 0
12.28 | 0.017
12.281 | 0.017
12.282 | 0.017
12.283 | 0.009
12.284 | 0.009
12.285 | -0.017
12.286 | 0
12.287 | 0.026
12.288 | 0.026
12.289 | 0.026
12.29 | 0.026
12.291 | 0.009
12.292 | 0
12.293 | 0.009
12.294 | 0.017
12.295 | 0.026
12.296 | 0.026
12.297 | 0.026
12.298 | 0.009
12.299 | 0.026
12.3 | 0
12.301 | 0
12.302 | 0.009
12.303 | 0.009
12.304 | 0.017
12.305 | 0.043
12.306 | 0.009
12.307 | 0.017
12.308 | 0
12.309 | -0.009
12.31 | 0.017
12.311 | 0
12.312 | 0.017
12.313 | 0.026
12.314 | 0.009
12.315 | -0.009
12.316 | 0.009
12.317 | 0
12.318 | 0.009
12.319 | 0.017
12.32 | 0.017
12.321 | 0.034
12.322 | 0
12.323 | 0.017
12.324 | 0.026
12.325 | 0
12.326 | 0
12.327 | 0.009
12.328 | 0.017
12.329 | 0.017
12.33 | 0.009
12.331 | 0.026
12.332 | 0.017
12.333 | 0
12.334 | 0.009
12.335 | 0
12.336 | 0.017
12.337 | 0
12.338 | 0.026
12.339 | 0.026
12.34 | 0.026
12.341 | 0.009
12.342 | 0
12.343 | 0
12.344 | 0
12.345 | 0.017
12.346 | 0.026
12.347 | 0.034
12.348 | 0.009
12.349 | 0
12.35 | 0
12.351 | 0.026
12.352 | 0.009
12.353 | 0.017
12.354 | 0.026
12.355 | 0
12.356 | 0.017
12.357 | 0.034
12.358 | 0.009
12.359 | 0
12.36 | -0.009
12.361 | 0
12.362 | 0.026
12.363 | 0.009
12.364 | 0.017
12.365 | 0.026
12.366 | 0
12.367 | 0
12.368 | 0
12.369 | 0.017
12.37 | 0
12.371 | 0.017
12.372 | 0.034
12.373 | 0.017
12.374 | 0.017
12.375 | 0.009
12.376 | 0.017
12.377 | 0
12.378 | 0.009
12.379 | 0.009
12.38 | 0.034
12.381 | 0
12.382 | 0.009
12.383 | 0
12.384 | 0.009
12.385 | 0.009
12.386 | 0
12.387 | 0.026
12.388 | 0.034
12.389 | 0.017
12.39 | 0.043
12.391 | 0.009
12.392 | -0.009
12.393 | 0
12.394 | 0
12.395 | 0.009
12.396 | 0.043
12.397 | 0.017
12.398 | 0.034
12.399 | 0.009
12.4 | 0
12.401 | 0
12.402 | 0.009
12.403 | 0.009
12.404 | 0.034
12.405 | 0.034
12.406 | 0.026
12.407 | 0.034
12.408 | 0.009
12.409 | 0
12.41 | -0.009
12.411 | 0.017
12.412 | 0.034
12.413 | 0.009
12.414 | 0.009
12.415 | 0.017
12.416 | 0.009
12.417 | 0
12.418 | 0
12.419 | 0
12.42 | 0
12.421 | 0.026
12.422 | 0.026
12.423 | 0.017
12.424 | 0
12.425 | 0.017
12.426 | -0.009
12.427 | 0.009
12.428 | 0.017
12.429 | 0.017
12.43 | 0.026
12.431 | 0.034
12.432 | 0.009
12.433 | 0.009
12.434 | 0.009
12.435 | 0.017
12.436 | 0.026
12.437 | 0.009
12.438 | 0.043
12.439 | 0.043
12.44 | 0.026
12.441 | 0.017
12.442 | 0
12.443 | -0.009
12.444 | 0
12.445 | 0.017
12.446 | 0.017
12.447 | 0.017
12.448 | 0.017
12.449 | 0.009
12.45 | 0
12.451 | 0
12.452 | 0
12.453 | 0.017
12.454 | 0.026
12.455 | 0.034
12.456 | 0.017
12.457 | 0.06
12.458 | 0.009
12.459 | 0
12.46 | -0.017
12.461 | 0.026
12.462 | 0.026
12.463 | 0.043
12.464 | 0.009
12.465 | 0.009
12.466 | 0.017
12.467 | 0
12.468 | -0.017
12.469 | 0.017
12.47 | 0.009
12.471 | 0.043
12.472 | 0.043
12.473 | 0.026
12.474 | 0.017
12.475 | 0.026
12.476 | 0
12.477 | 0.009
12.478 | 0.009
12.479 | 0.017
12.48 | 0.026
12.481 | 0.034
12.482 | 0
12.483 | 0
12.484 | 0
12.485 | 0
12.486 | 0
12.487 | 0.009
12.488 | 0.026
12.489 | 0.043
12.49 | 0.017
12.491 | 0.017
12.492 | 0.009
12.493 | -0.009
12.494 | 0.009
12.495 | 0.009
12.496 | 0.017
12.497 | 0.043
12.498 | 0.026
12.499 | 0
12.5 | 0.009
12.501 | 0
12.502 | 0
12.503 | 0.009
12.504 | 0.017
12.505 | 0.034
12.506 | 0.026
12.507 | 0.034
12.508 | 0.009
12.509 | 0
12.51 | 0
12.511 | 0.026
12.512 | 0.026
12.513 | 0.034
12.514 | 0.051
12.515 | 0.034
12.516 | 0
12.517 | 0
12.518 | 0.017
12.519 | 0
12.52 | 0.009
12.521 | 0.026
12.522 | 0.051
12.523 | 0.034
12.524 | 0.034
12.525 | 0
12.526 | 0
12.527 | 0.009
12.528 | 0.026
12.529 | 0.034
12.53 | 0.034
12.531 | 0.009
12.532 | 0.017
12.533 | 0.009
12.534 | 0
12.535 | 0
12.536 | 0.017
12.537 | 0.026
12.538 | 0.043
12.539 | 0.051
12.54 | 0.034
12.541 | 0.017
12.542 | 0
12.543 | 0.009
12.544 | 0
12.545 | 0.026
12.546 | 0.026
12.547 | 0.026
12.548 | 0.009
12.549 | 0.017
12.55 | 0
12.551 | 0.017
12.552 | 0.017
12.553 | 0.026
12.554 | 0.009
12.555 | 0.051
12.556 | 0.043
12.557 | 0.017
12.558 | 0
12.559 | -0.017
12.56 | 0
12.561 | 0.009
12.562 | 0.034
12.563 | 0.017
12.564 | 0.017
12.565 | 0.009
12.566 | 0
12.567 | 0.009
12.568 | 0
12.569 | 0.009
12.57 | 0.017
12.571 | 0.017
12.572 | 0.034
12.573 | 0.034
12.574 | 0.026
12.575 | 0
12.576 | 0
12.577 | 0
12.578 | 0
12.579 | 0.009
12.58 | 0.026
12.581 | 0.043
12.582 | 0.026
12.583 | 0.017
12.584 | 0.017
12.585 | -0.009
12.586 | 0
12.587 | 0.026
12.588 | 0.043
12.589 | 0.017
12.59 | 0.026
12.591 | 0.009
12.592 | 0.009
12.593 | 0.017
12.594 | 0.017
12.595 | 0.009
12.596 | 0.026
12.597 | 0.026
12.598 | 0.026
12.599 | 0.009
12.6 | 0
12.601 | 0
12.602 | 0.017
12.603 | 0.026
12.604 | 0.026
12.605 | 0.043
12.606 | 0
12.607 | 0.043
12.608 | 0.034
12.609 | 0
12.61 | 0.017
12.611 | 0
12.612 | 0.026
12.613 | 0.026
12.614 | 0.034
12.615 | 0.017
12.616 | 0.009
12.617 | 0.009
12.618 | -0.009
12.619 | 0.009
12.62 | 0
12.621 | 0.017
12.622 | 0.043
12.623 | 0.043
12.624 | 0.017
12.625 | 0
12.626 | 0
12.627 | 0.026
12.628 | 0.009
12.629 | 0.043
12.63 | 0.017
12.631 | 0.017
12.632 | 0.009
12.633 | 0.017
12.634 | 0.009
12.635 | 0
12.636 | 0.009
12.637 | 0
12.638 | 0.043
12.639 | 0.043
12.64 | 0.026
12.641 | 0.017
12.642 | 0
12.643 | 0
12.644 | 0.009
12.645 | 0.034
12.646 | 0.017
12.647 | 0.043
12.648 | 0.026
12.649 | 0.026
12.65 | 0.009
12.651 | 0
12.652 | -0.026
12.653 | 0.026
12.654 | 0.017
12.655 | 0.026
12.656 | 0.017
12.657 | 0.034
12.658 | 0.017
12.659 | 0.017
12.66 | 0
12.661 | 0.009
12.662 | 0.017
12.663 | 0.017
12.664 | 0.009
12.665 | 0.026
12.666 | 0.026
12.667 | 0
12.668 | 0.009
12.669 | 0.009
12.67 | 0.017
12.671 | 0.034
12.672 | 0.017
12.673 | 0.026
12.674 | 0.034
12.675 | 0
12.676 | 0
12.677 | 0
12.678 | 0.009
12.679 | 0.017
12.68 | 0.043
12.681 | 0.026
12.682 | 0
12.683 | 0
12.684 | 0
12.685 | 0
12.686 | 0
12.687 | 0.017
12.688 | 0.026
12.689 | 0
12.69 | 0.009
12.691 | 0.026
12.692 | 0.009
12.693 | 0
12.694 | 0.009
12.695 | 0.026
12.696 | 0.017
12.697 | 0.017
12.698 | 0.017
12.699 | 0.009
12.7 | 0
12.701 | 0.017
12.702 | 0.009
12.703 | 0.034
12.704 | 0.026
12.705 | 0.017
12.706 | 0.043
12.707 | 0.034
12.708 | 0.017
12.709 | 0
12.71 | 0.017
12.711 | 0
12.712 | 0.017
12.713 | 0.043
12.714 | 0.034
12.715 | 0.009
12.716 | 0.034
12.717 | 0
12.718 | 0.017
12.719 | 0.026
12.72 | 0.009
12.721 | 0.051
12.722 | 0.026
12.723 | 0.026
12.724 | 0
12.725 | 0.017
12.726 | 0
12.727 | 0.009
12.728 | 0.043
12.729 | 0.026
12.73 | 0.026
12.731 | 0.026
12.732 | 0.009
12.733 | 0
12.734 | 0.017
12.735 | -0.009
12.736 | 0
12.737 | 0.026
12.738 | 0.026
12.739 | 0.043
12.74 | 0.026
12.741 | 0.034
12.742 | 0
12.743 | 0.017
12.744 | 0
12.745 | 0.034
12.746 | 0.026
12.747 | 0.034
12.748 | 0.009
12.749 | 0.009
12.75 | 0
12.751 | -0.009
12.752 | 0
12.753 | 0
12.754 | 0.017
12.755 | 0.017
12.756 | 0.043
12.757 | 0.017
12.758 | 0.009
12.759 | -0.009
12.76 | -0.017
12.761 | 0.009
12.762 | 0
12.763 | 0
12.764 | 0.043
12.765 | 0.017
12.766 | 0.009
12.767 | -0.009
12.768 | 0.009
12.769 | 0
12.77 | 0.009
12.771 | 0.026
12.772 | 0.034
12.773 | 0.043
12.774 | 0.026
12.775 | 0
12.776 | 0.009
12.777 | 0
12.778 | 0.034
12.779 | 0.034
12.78 | 0.026
12.781 | 0.034
12.782 | 0.009
12.783 | -0.017
12.784 | 0
12.785 | 0
12.786 | 0
12.787 | 0.043
12.788 | 0.034
12.789 | 0.017
12.79 | 0.017
12.791 | 0.009
12.792 | 0.009
12.793 | -0.009
12.794 | 0.009
12.795 | 0
12.796 | 0.017
12.797 | 0.026
12.798 | 0.009
12.799 | 0
12.8 | 0
12.801 | 0.017
12.802 | -0.009
12.803 | 0.026
12.804 | 0
12.805 | 0.034
12.806 | 0.034
12.807 | -0.009
12.808 | 0.026
12.809 | -0.009
12.81 | 0
12.811 | 0.009
12.812 | 0.026
12.813 | 0.009
12.814 | 0.034
12.815 | 0.017
12.816 | 0.009
12.817 | 0
12.818 | 0.009
12.819 | 0.009
12.82 | 0.017
12.821 | 0.043
12.822 | 0.034
12.823 | 0.017
12.824 | 0.026
12.825 | 0
12.826 | 0
12.827 | -0.009
12.828 | 0.026
12.829 | 0.034
12.83 | 0.009
12.831 | 0.017
12.832 | 0.026
12.833 | 0
12.834 | 0.009
12.835 | 0
12.836 | -0.009
12.837 | 0.009
12.838 | 0.043
12.839 | 0.017
12.84 | 0.009
12.841 | 0.026
12.842 | 0